招 标 设 备 要 求

一、招标设备要求：

1.招标设备：

	序号
	设备名称
	参数要求

	1
	高频电刀
	一、 设备要求：1，整机全套原装进口

2，设备有F DA质量认证

二、 技术参数：1，双刀笔输出 双极电切，电极电切

2，双极内窥电切功能 输出功率0—80W 阻抗700---1300欧姆

3，具有两种电凝效果 柔和电凝，强力电凝

4，双极电凝功能 输出功率0—80W 阻抗70---250欧姆

5，自动电切 具有自动电压控制的单极切割

6，高能电刀具有自动电弧控制的单极切割、具有气化电切软件功能

7，功率峰值系统 根据需要释放动态的、以毫秒计算的附加电脉冲，使功率达到需要值

8，高频率限值的设置 使用向上或向下增量键的HF功率极限调整

9，电切效果选择 可用按键选择4种电切效果及电凝效果

10，单极内窥混切 输出功率0~100W 抗阻250~600欧姆

11，单极电凝 输出功率0~80W 抗阻700~1300欧姆

12，单极喷凝 输出功率0~80W 抗阻70~250欧姆

13，电源电压：220V 14，电源频率：50-60HZ 15，保护等级：1 16，类型：CF 17，低频漏电：符合IEC601-1标准 18，高频漏电：IEC601-2标准 19，输出频率：447KHZ 

14，自动电切 自动电凝用双插座 通过面板设定的记忆存储功能 4种， 负极板永久动态监测。 

15， 切割模式（ATUO CUT）:1./纯切模式（1）1~300W  2.混切模式（2）1~250W  3.混切模式（3）1~200W  4.混切模式（4）1~150W  注：混切模式由（2）至（4）止血效果逐渐增强

16，,双极电凝模式（AUTO COAGULATION）:

*1.双极电凝1~80W（可0.1W产调节）

*2.单极电凝CONTACT1~120W，SPRAY 1~80W

17，双极电切功能1~80W

18，存储功能

19，比例输出脚控开关控制凝血功率


备注：报价需另外提供配套使用的试剂耗材报价。

二、 交货时间：合同签定后1个月内(招标结束后交货时间超过1个月的视为无效投标)。

三、 交货地点：汕头大学医学院第一附属医院

四、 保修期：

免费保用1年（用户单位验收合格之日起计算），保用期后维持提供零配件优惠价格。


  通知类别：招标信息 撰稿人：附一院物资科, 审核人：附一院纪检监察室
