编号: JXYCCG-2012-196

宜春市人民医院单道、双道微量注射泵、射频仪等医疗设备竞争性谈判采购

招标文件

宜春市政府采购中心制

目         录

一、邀请函

二、投标人须知

三、政府采购合同

四、采购清单

一、邀请函

宜春市政府采购中心受宜春市人民医院的委托，根据宜春市政府采购办下达的宜财采[2012]338、337、335、347、346号采购通知书要求，就宜春市人民医院单道、双道微量注射泵、射频仪等医疗设备进行竞争性谈判采购，欢迎各合格的供应商报名参加。

1、招标编号：JXYCCG-2012-196

2、招标项目名称及数量：

第一包：单道微量注射泵4台、双道微量注射泵2台、六道微量注射泵1台；

第二包：射频仪    1台；

第三包：空气消毒机  16台（其中壁挂式13台、移动式3台）；

第四包：低速离心机   1台；

第五包：DSA图像后处理工作站软件   1套。

（详见招标文件第三部分货物需求一览表及技术要求）。

3、投标方资格

（1)在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，注册资金必须在50万元或以上；

(2)在工商行政管理部门注册具有生产（经营）本次招标采购货物等相关经营范围，应具有医疗器械生产许可证（生产厂家）、医疗器械注册证及检验报告（生产厂家）、医疗器械经营许可证（经销商）；

(3)具有独立承担民事责任能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(4)具有相关产品的销售业绩，完全具有履行合同的能力。

4、评标方法和原则：最低评标价法，见招标文件第二部分。特别说明：一个品牌只接受一家供应商投标，请投标人采用本品牌符合招标要求最佳型号的产品参与投标。

5、报名地址：宜春市政府采购中心(宜阳大厦中座三楼337，政府采购窗口)

6、拟投标人可在宜春市政府采购网（http://www.yczfcg.gov.cn/）下载招标文件并进行网上报名，也可到宜春市政府采购中心现场报名。现场报名地点：宜春市政府采购中心(宜阳大厦中座三楼337，政府采购窗口)。报名时间为： 2012年12月4日至2012年12月11日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30（北京时间）。

7、报名费：人民币100 元，售后不退，可现场缴纳也可网上报名。若网上报名，请按下述地址汇款，开户名称：宜春市财政局，开户银行：宜春农商行宜阳支行营业部，账号 ：149059090000006004，（请在进账单摘要中注明代码2191311001），汇款单上注明所购标书编号，电子邮箱号。然后将汇款单据复印件、投标单位名称、详细通信地址、电话、传真号码及联系人传真至宜春市政府采购中心）

8、投标文件投送及开标地点：宜春市政府采购中心(宜阳大厦中座三楼337，政府采购窗口)。

9、标书投送截止时间：2012年12月12日下午3：00（北京时间）。

10、谈判时间：2012年12月12日下午3：00（北京时间）。

11、联系电话：0795—3216796（传真）、3216783

联系人：龙微娜   阳婷

宜春市政府采购中心

2012年12月3日

二、投标人须知

根据宜春市政府采购办下达的采购通知要求，本次政府采购实行竞争性谈判采购。为保护采购人及投标人双方的合法权益、保证采购质量，请各投标人熟知以下全部内容。

一、报名手续

参加此次投标的单位先向我中心报名，投标时提供营业执照、税务登记证、法人代表授权书或投标代理人身份证等。

二、质量要求

1、投标人必须提供有良好信誉及售后服务的商品，必须符合国家标准技术要求。

2、供应商提供的货物必须具有制造商出具的保修卡、中文说明书以及产品的售后服务要求。

三、投标文件必须提供的内容

1、投标函；

2、产品方案及说明、企业实力情况介绍、资质证明等；

3、投标项目数量价目表；

4、投标人认为需要加以说明的其它内容、承诺或赠送。

5、投标人向招标人提供投标文件一正一副共二份，分别注明正本、副本。投标文件应密封完好并加盖投标人单位公章，并由其法人代表或法人委托代表在规定的时间内将投标文件送达招标地点,直接参加投标。

四、有下列情况之一的投标无效

1、无单位和法定代表人印章和签字的；

2、逾期送达的；

3、无相关经营范围的。

五、定标人的确定

开标结束后，评标小组所有成员集中与各投标人就投标报价、技术方案、商务与服务等分别进行谈判，评标小组在谈判结束后,要求所有参加谈判的供应商在规定时间内提出最终报价。本次谈判将再进行二轮报价，第二次报价为最终报价。在完全满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标人作为中标候选人。

六、本次投标注意事项

4.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

4.2此次招标报价除设备价格外还包括送货、安装调试、系统集成以及后续服务费用。

七、投标文件投送地点：宜春市政府采购中心(宜阳大厦中座三楼)。

八、投标文件投送截止时间：2012年12月12日下午3：00（北京时间）。投标文件应密封完好并盖章。

九、联系电话及传真：0795-3216796  3216783

联系人： 龙微娜  阳婷

宜春市政府采购中心

2012年12月3日

三、政府采购合同

甲方（中标人）：

乙方（采购人）：

丙方（招标人）：宜春市政府采购中心

按照宜春市政府采购办下达的宜财采【2012】   号采购通知书要求，甲、乙、丙三方根据 2012年12月12日的竞争性谈判采购结果达成本合同 (JXYCCG-2012-196-)。

一、中标商品清单                        单位：元

| 商品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

二、甲方售出的货物必须附有合法齐全手续以及厂家随商品附带的说明书等资料及物品，并指定为 2012年5月1日以后出厂的产品。

三、商品质量要求及供方对质量保证条件和期限

质量保证：甲方所提供的货物应是全新的和未使用过的，并符合国家有关制造标准和环保要求。甲方按国家及生产厂家提供的质保期和质保内容提供质保，并负责终身维修。质保期内非人为因素而出现的质量问题，由甲方负责包修、包换或者退货，并承担其费用，保修期外的维修收费按国家和卖方的相关规定办理。

四、售后服务及培训

设备质保期内免费实行以下服务要求：

⑴全方位技术支持；

⑵每半年定期现场回访；

⑶7*24小时电话响应;

⑷维修响应时间在24小时内赶到故障现场；

⑸  小时内解决故障;

⑹提供相应技术文档；

⑺按厂家承诺实行“三包”；

⑻质保期最少一年，终身维修；

⑼中标人承诺的其他售后服务。

培训：

投标人必须负责免费培训使用人员。

五、交货时间

合同签订后:15日内，甲方负责交货并通过验收交付使用。

六、送货地点：

送货上门，并根据乙方的要求安装到位，调试合格。安装、调试、培训、税金、途中运输等费用由甲方全部承担，交货地点为：宜春市人民医院。

七、验收方式

1）验收人员，要有三方人员参加，设计安装单位的负责人，用户的负责人和市政府采购中心人员。

2）如果发现数量不足或有质量、技术等问题，甲方应负责按照乙方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。乙方验收合格后签署《政府采购验收单》，报丙方备案。

八、付款方式：

付款方式：在甲方根据合同规定将货物交付，经验收合格并将乙方签字盖章的《政府采购验收单》提交给丙方后10天内，乙方将按合同规定审核后向甲方支付合同总价款的80％，合同总价款的20%在质保期结束后付清。

九、违约责任

乙方无理由拒收商品，甲方可向乙方索赔违约部分 10% 的违约金。

乙方逾期付款的，甲方可向乙方索赔逾期付款每日付款 0.5% /日的违约金。

甲方提供与合同不符的商品，乙方有权拒收，并可向甲方索赔违约部分 10% 的违约金。

甲方逾期交付商品的，乙方可向甲方索赔违约部分 0.5% /日的违约金。

十、因商品质量发生争议时，由江西省宜春市技术监督局裁定，败诉方承担所发生的全部费用，并按违约条款所列内容予以赔偿。

十一、未尽事宜由甲、乙、丙三方协商并签订相关的补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、甲、乙、丙三方发生诉讼时，由合同签订地人民法院管辖。本合同签定地：江西省宜春市政府采购中心

十三、本合同一式五份，由甲、乙、丙三方、政府采购办、国库科各执一份，效力相同。

甲方：

开户名：

开户行：

开户账号：

法定代表人或委托代理人签字：

电    话：

乙方：

法定代表人或委托代理人签字：

电    话：

丙方：

法定代表人或委托代理人签字：

电    话：

2012年 月 日

四、宜春市人民医院单道、双道微量注射泵、射频仪等医疗设备竞争性谈判采购设备性能参数要求

采购编号：JXYCCG-2012-196-1

| 序号 | 采购项目 | 型号/技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单道微量注射泵 | 详见附件一 | 4台 |  |  |
| 2 | 双道微量注射泵 |  | 2台 |  |  |
| 3 | 六道微量注射泵 |  | 1台 |  |  |
| 合 计 |  | 大写金额： |  |  |  |

### 采购编号：JXYCCG-2012-196-2

| 采购项目 | 型号/技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 射频仪 | 详见附件二 | 1台 |  |  |
| 合 计 | 大写金额： |  |  |  |

采购编号：JXYCCG-2012-196-3

| 采购项目 | 型号/技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气消毒机 | 1、消毒容积：80m3 2、消毒器内紫外线杀菌灯寿命≥8000小时 3、机内紫外线强度≥10000 uw/cm2 4、负离子发生量≥6×106个/cm3 5、消毒器工作时的噪音声≤50db（A） 6、机外紫外线泄露≤1 uw /cm2 7、消毒效果≤200cfu/cm3 8、可在有人情况下连续消毒 9、具有卫生部颁布的《国产消毒剂和消毒器卫生许可批件》 10、若出现故障具有自动报警功能 11、控制方式：线控、无线遥控 | 壁挂式13台 |  |  |
|  |  | 移动式3台 |  |  |
| 合 计 | 大写金额： |  |  |  |

采购编号：JXYCCG-2012-196-4

| 采购项目 | 型号/技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低速离心机 | - 最高转速：5,000rpm； - 最大离心力：4,500×g； - 最大容量：6×500ml； - 定时范围：0-99h59min - 转速精度：±50rpm； - 噪 音：≤65dB（A）； - 加热温度：室温+10℃～80℃ - 工作条件：电源：220V/50Hz 1200W - 可配转子： 水平转子148×5ml 10. 立式 | 1台 |  |  |
| 合 计 | 大写金额： |  |  |  |

采购编号：JXYCCG-2012-196-5

| 采购项目 | 型号/技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSA图像后处理工作站软件 | 详见附件三 | 1套 |  |  |
| 合 计 | 大写金额： |  |  |  |

- 附件一：

- 一、单道微量注射泵技术参数

1  注射器规格   20ml 、30ml 、50ml

2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

3  快速速率   1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

4 累计容量      0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5 限制量        0—9999ml

6 精度          ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

7 电源          AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后可持续工作3.8小时以上

8 环境条件     温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

9 报警        残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10   自动识别注射器规格

11   可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）

12   阻塞后针筒内压力自动释放

13   可记录500条以上（含500条）历史纪录）

14   具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。

15   快速输液控制

16   RS232 电脑接口

17   限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

18   KVO速率

19   安全类型：Ⅰ类CF型

20   IP等级IP×4（防溅水）

21   通过CE认证（暨符合IEC60601-2-24标准和IEC60601-1-2标准）

22   快速推进键保险

23   注射过程中快速推注功能

- 二、双道微量注射泵技术参数

1  注射器规格   10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

3   快速推注    1200ml/h (50ml 注射器)

600.0ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

300.0ml/h ( 10ml 注射器)

4   累计容量    0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5   限制量      0—9999ml

6   精度        ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

7   电源        AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

8    环境条件   温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

9   报警     残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10  自动识别注射器规格

11  可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）

12  阻塞后针筒内压力自动释放

13  可记录500条以上（含500条）历史纪录）

14  具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。

15  快速输液控制

16  RS232 电脑接口

17  限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

18  KVO速率

19  类型：Ⅰ类CF型

20  IP等级：IP×4（防溅水）

21  通过CE认证

22  符合IEC60601-2-24标准(微量注射泵国际标准)

23  符合IEC60601-1-2标准(医用电器电池兼容国际标准)

24  符合GB9706.27标准(国家强制性微量注射泵标准)

25  快速推进键保险

26  注射过程中快速推注

- 三、六道微量注射泵技术参数

1  注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2  注射速率   50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

快速速率   1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h ( 30ml注射器)

399ml/h ( 20ml 注射器)

300ml/h ( 10ml 注射器)

3 累计容量    0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

4 限制量      0—9999ml

5 精度        ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

6 电源    AC220V±22V  50HZ±1HZ  DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

7 环境条件: 温度5—40℃   相对湿度  20%---90%

8 报警   残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警、遗忘操作报警。

9  自动识别注射器规格

10 机器本身已经设有13种目前使用最广泛的品牌注射器供选择。

11 阻塞后针筒内压力自动释放

12 可记录500条以上（含500条）历史纪录

13 具有压力限制选择：低压（L）中压（C）和高压(H)，出厂值为中压（C）。

14 快速输液控制

15 RS232 电脑接口

16 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

17 KVO速率

18 IP等级IP×4（防溅水）

19 通过CE认证（暨符合IEC60601-2-24标准）

20 快进安全保护

21 注射器推杆安装错误报警（在推杆位置错误放置的情况下，注射泵不能启动）

22 针筒没有夹住报警(如果注射泵正在工作的情况下企图移走注射器，则必须激活报警)

23外形尺寸：323mm（宽）×541mm(高) ×243.5mm（深）

24 六通道集成一体机,可分速输注。

25 如果2-6通道中任何通道不使用，可按暂停键2秒关闭。

- 附件二：

| 射频消融仪技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 恒定功率控制和恒定温度控制两种功能 | 具备 |
| 1.2 | 功率 | 2～100W连续可调 |
| 1.3 | 温度控制范围 | 30℃～100℃ |
| 1.4 | 调节精度 | 功率调节精度≤1W，温度调节精度≤1℃ |
| 1.5 | 高阻抗放电功能 | 具有 |
| 1.6 | 放电的同时 | 可清楚显示和记录射频消融电极的图形 |
| 1.7 | 支持各种类型导管 | 符合，支持全球各品牌的非温控（功率）导管、单热敏电阻温控导管、双热敏电阻温控导管、单热电偶温控导管、双热电偶温控导管等各类型导管 |
| 1.8 | 放电消融时间 | 具有多种设置方式。可任意设置放电时间，到设置时间自动停止能量输出，多次放电消融时间能累加显示，也可每次分别显示 |
| 1.9 | 数据通讯接口 | 具备，可通过专用通讯接口线实现射频消融仪和多道仪的信息共享；也可通过消融仪自身实现消融仪功能，并且多道仪将自动显示消融仪在手术中的各项参数，还能在多道仪上显示放电曲线图（放电的各项参数图），放电的各项参数能自动存储在多道仪里 |
| 1.10 | 系统性能 |  |
| 1.10.1 | 输出方式 | 双极悬浮隔离输出 |
| 1.10.2 | 工作方式 | 功率控制、热敏温度控制、热电偶温度控制、时间、阻抗控制 |
| 1.10.3 | 功率输出范围 | 2～100W |
| 1.10.4 | 温度输出范围 | 30℃～100℃ |
| 1.10.5 | 工作频率 | 460KHZ |
| 1.10.6 | 阻抗显示 | 30～250Ω |
| 3.10.7 | 安全性 | 符合Ⅰ类、CF级，具有标准抗除颤保护功能 |
| 2 | 备件、专用工具、资料及其它 |  |
| 2.1 | 备件 |  |
| 2.1.1 | 备件包 | 如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价，价格包含在投标价中 |
| 2.1.2 | 备件库 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，保证10年以上的供应期，并提供相应的证明文件 |
| 2.2 | 专用工具 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具 |
| 2.3 | 资料 |  |
| 2.3.1 | 操作手册、维修手册及电路图纸 | 卖方须向买方提供各一套 |
| 2.3.2 | 维修软件及密码 | 卖方须向买方提供，并提供免费软件升级 |
| 2.3.3 | 设备的运行、安装、使用环境要求 | 卖方须向买方提供 |
| 2.4 | 技术服务 |  |
| 2.4.1 | 维修机构 | 卖方在国内应设立维修机构，维修工程师，具有国家认可的维修资质，要求提供相应文件 |
| 2.4.2 | 安装调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用 |
| 2.4.3 | 验收校核 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核，因此发生的一切费用由卖方承担 |
| 2.4.4 | 零配件保税库 | 在中国境内有相应的一个以上零配件保税库，提供相应的文件资料 |
| 2.5 | 技术培训 |  |
| 2.5.1 | 现场培训 | 卖方提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 2.5.2 | 集中培训 | 根据设备技术要求，应向买方提供使用和医学工程技术人员培训 |
| 2.6 | 售后承诺 |  |
| 2.6.1 | 保修期 | 在正常运转下，设备保修期为一年：自医院验收合格签字起，一年内连续运转良好，开机率≥95％（以365天计） |
| 2.6.2 | 故障响应 | 设备出现故障后，12小时内工程师到位，三天内恢复，不能解决则提供备用机 |

- 附件三：

| 1、 | DSA图像后处理工作站软件技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采用ORACLE或SQL SERVER主流数据库。 |
| 1.2 | 可以使用windows、Linux、Unix等主流操作系统。 |
| 1.3 | 存储格式遵循DICOM3.0标准：具有常见DICOM影像的存储功能；具有DICOM结构化报告SR的存储功能、具有DICOM留痕信息GSPS的存储功能；具有DICOM Store服务；具有DICOM Worklist服务；具有DICOM PPSM服务；具有DICOM Query/Retrieve服务。（提供第三方证明文件） |
| 1.4 | 提供DICOM3.0 的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像，并提供查询影像调阅前的缩略图预览功能。 |
| 1.5 | 可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，所有设备影像直接发送到服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片。 |
| 1.6 | 具有影像预取和影像自动路由功能。 |
| 1.7 | 可以采用集中式数据库储存管理机制，使用快速定位算法，直接定位影像存储位置，数据库中无需记录图像索引信息。 |
| 1.8 | 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像修改、删除、存档、影像调阅、影像传输），并提供相应分析工具。 |
| 1.9 | 具有符合JPG、JPEG2000标准压缩功能；具有有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式压缩功能。 |
| 1.10 | 具有系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理。 |
| 1.11 | 具有日志管理：可以设置日志的记录级别。 |
| 1.12 | 系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统。 |
| 2、 | 登记工作站软件 |
| 2.1 | 病人基本信息录入、病人检查预约安排； |
| 2.2 | 可以从医院HIS上调用病人基本信息（通过住院号或读卡实现）。 |
| 2.3 | 登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人。 |
| 2.4 | 可自定义登记字段；可设置多个病人曾用名。 |
| 2.5 | 登记预约检查，能够预约到每天的某一个时段。 |
| 2.6 | 可以一个预约包括多个检查部位，检查部位的检查类型相同。 |
| 2.7 | 直观显示每天每一个时段预约、候诊病人的状态。 |
| 2.8 | 可以扩展申请单扫描、可以多种信息录入方式。 |
| 2.9 | 自动生成科室的检查编号并可以打印条码以及候诊叫号单。 |
| 2.10 | 可自定义编号策略，如前缀、后缀、编号位数等等。 |
| 3、 | 放射诊断报告工作站软件： |
| 3.1 | 接收、获取影像设备的DICOM3.0和非DICOM3.0格式的影像数据，可以把非DICOM影像设备的影像转化为DICOM3.0标准的数据。 |
| 3.2 | 具有MR和CT影像的定位线显示功能，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。 |
| 3.3 | 具有测量与批注功能，进行角度、长度、面积及灰度值测量与连续测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息，提供两种模式心胸比测量。 |
| 3.4 | 提供MIP（最大密度投影）功能。（提供第三方证明文件） |
| 3.5 | 多分格自由布局打印，在打印预设中可以任意添加/删除某个影像或附带的文字说明；同时支持Windows网络打印和本地彩色打印。 |
| 3.6 | 可以多幅排列显示，自动窗宽窗位优化调整。 |
| 3.7 | 可以进行角度、长度、面积及灰度值测量与连续测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息，提供两种模式心胸比测量。 |
| 3.8 | 更改工具栏显示方式，可将工具栏的定靠方式自定义在上、下、左、右各方向，并可设置为显示或隐藏状态。 |
| 3.9 | CDROM和DVDROM影像刻录功能，可在光盘上自动建立DICOM索引文档，自带DICOM VIEWER，同时还可以制作AVI格式影像，并且DICOM文档和AVI影像可以刻录在同一张光盘上，刻录的影像及索引文档可在任何PC上回放。 |
| 3.10 | 灰度和彩色图像。 |
| 3.11 | 可配置的图例目录和窗口排列，可配置的桌面方式（工具栏、命令按钮、快捷键等），交互式窗口、优化设置、灰度反转。 |
| 3.12 | 智能ROI工具，可快速、自动调整窗宽、窗位，放大镜中的窗宽/窗位和反像；不同形状、可变大小的感兴趣区。 |
| 3.13 | 同时打开多个图像或多组序列时，连续播放图像，播放速度可由操作者调节。 |
| 3.14 | 可以切面显示，固定显示图像，可配置的预设方案。 |
| 3.15 | 图像、图像系列、病案和病人的比较，（图像）标注的独立编号。 |
| 3.16 | 具有多张显示设定功能，可依据不同的设备类别设定不同的影像显示安排。具有影像信息显示设定功能，可依据不同的设备类别设定显示区域上的信息。 |
| 3.17 | 可拆分检查影像。针对在同一序列内平扫、增加的图像进行自动析分。 |
| 3.18 | 报告状态颜色标记，急诊检查红色显示。 |
| 3.19 | 初步诊断报告和确认报告的权限。 |
| 3.20 | 报告出具时间控制功能，未写报告超时报警。(附软件截图) |
| 3.21 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 |
| 3.22 | 文件可进行报告诊断质量管理（报告评分）。 |
| 3.23 | 诊断符合率，在既往报告中添加标记诊断符合率的功能，主治医师以上可以操作。 |
| 3.24 | 具有完整设备类型的报告诊断术语、可自定义修改。 |
| 3.25 | 报告模板可以导入和导出，导入导出为XML和WORD文件。 |
| 3.26 | 可以设置公有模板和私有模板，可以随意设置多种格式的报告单样式。 |
| 3.27 | 具有报告常用词汇（片语）输入功能，包括系统级和用户级，可以复制，粘贴。 |
| 3.28 | 能够灵活制作、设置打印报告的模板，可以由医院自己定义报告模板，自定义打印格式，自定义病人基本信息及检查信息显示格式，自定义条码打印格式。 |
| 3.29 | 严密的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用三级审核机制、审核机制或无级审核机制进行工作；可以进行报告回退。(附软件截图) |
| 3.30 | 可以灵活选择报告打印机，具有“所见即所得”的编辑与打印报告功能；具有默认打印模板记忆和选择功能。(附软件截图) |
| 3.31 | 缩略图显示排序规则可实现序列号排序及时间排序模式。 |
| 3.32 | 根据用户的权限、角色显示工作列表。 |
| 3.33 | 历史报告对比浏览功能：在显示和浏览当前报告时，显示历史报告。 |
| 3.34 | 实现用户挂屏协议，为每一个用户定义不同设备影像操作习惯。(附软件截图) |
| 3.35 | 报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来，同时可显示鼠标在屏修改情况。(附软件截图) |
| 3.36 | 修改报告后，能自动提示保存。 |
| 3.37 | 图像导航：在高分辨率显示环境下通过选择对缩略图操作，可以大大缩短鼠标移动距离。（提供第三方证明文件） |
| 3.38 | 同步定位：同方向上的不同序列可以根据床位信息自动同步。（提供第三方证明文件） |
| 3.39 | 病灶点定位：不同方向不同序列间可以同步定位病灶点。（提供第三方证明文件） |
| 3.40 | 提供具有骨科工作站的软件著作权登记证书复印件 |
| 3.41 | 提供具有按需打印系统的软件著作权登记证书复印件 |
| 3.42 | 提供具有乳腺专用阅片工作站的软件著作权登记证书复印件 |
| 4、 | 主任管理工作站软件 |
| 4.1 | 工作量统计：提供多种组合的工作量统计功能； |
| 4.2 | 阳性率统计：提供对系统病例阳性病人占有率的统计； |
| 4.3 | 设备使用率统计：提供对科室各影像设备使用率的统计； |
| 4.4 | 疾病统计：提供按照标准的疾病分类进行统计； |
| 4.5 | 收费统计：提供对系统费用收入的分项或总体数据统计； |
| 4.6 | 分类统计：可以检查部位或检查大类进行分类明细统计； |
| 4.7 | 报表导出与打印：可以将统计的结果，按照医院习惯的格式打印或导出报表； |
| 5、 | 以上均必须包括与我院现有放射科PACS软件接口费用 |