小型设备及耗材采购数量参数要求

一、名称及数量：

	序 号
	产  品  名  称
	单位
	数量

	（一）
	超纯水机
	台
	2

	（二）
	干燥箱
	台
	2

	（三）
	可见分光光度计
	台
	2

	（四）
	尿碘测定消化管
	箱
	10

	（五）
	20-200ul移液器
	支
	10

	
	100-1000ul移液器
	支
	10

	
	200μl标准吸头
	包
	10

	
	1000μl标准吸头
	包
	10

	
	连续分液器
	支
	5

	
	注射器吸头
	包
	5


二、技术要求：

（一）、超纯水机技术参数
1.1 该系统由去离子水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水。由一体式纯化柱，终端过滤器组成。
1.2 产水量：1.5L/min
1.3 超纯水产水水质：
1.3.1 电阻率：18.2 MΩ.cm@25C
1.3.2 总有机碳含量(TOC) ＜ 10ppb；

1.3.3 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

1.4 电阻率检测仪电极常数（电池常数）: 0.01cm-1,电导率仪材料为316L不锈钢，并有三种温度补偿模式；
1.5 带有过程控制监视器，可显示测试过程及水质资料；

1.6 具有系统检测器，在纯化柱需要更换时自动提醒用户；

1.7   系统具有自动报警功能，并设置有自动停水、进水缺水保护装置；

1.8   内置低噪音直流泵，1米处<40db；

1.9 系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定。

1.10 报价人是非生产厂家，必须提供生产厂家授权书。

（二）、干燥箱技术参数
	电源电压
	AC220V   50HZ

	控温范围
	A、为培养箱时：RT+5～80℃                        B、为干燥箱时：80～220℃

	温度分辨率
	0.1℃

	恒温波动度
	A、为培养箱时：±0.5℃                                    B、为干燥箱时：±1℃

	工作环境温度
	+5～35℃

	输入功率
	1550W

	内胆尺寸（mm）W*D*H
	450*400*450

	外形尺寸（mm）W*D*H
	740*590*630

	载物托架（标配）
	2块

	定时范围
	1～9999min


（三）、可见分光光度计技术参数
1、自动调零、自动调满度、自动建立线性方程、τ、A、C自动切换，浓度直读。

2、具有方便的波长调整机构，调整时无须打开机壳。

3、灯源采用固定电压、灵敏度在全波长范围内由微机自动控制。

4、波长范围：330nm～900nm
5、波长准确度：±1nm
6、波长重复性：≤0.5nm
7、光谱带宽：5nm
8、透射比准确度：±0.8%（τ）
9、透射比重复性：≤0.2%（τ）
10、透射比范围：0.0%（τ）～100.0%（τ）
11、吸光度范围：-0.043（A）～1.999（A）
12、浓度显示范围：0.000～9999（ C ）
13、稳定性:暗电流漂移：≤0.2%(τ)/5min 亮电流漂移：≤0.5%(τ)/5min
14、τ-A转换误差：±0.004（A）
15、杂散光：≤0.6%（τ）（在360nm处,以NaNO2测定）

16、使用环境：环境温度：5℃～35℃ 相对湿度:≤85%
17、工作电源：220V±22V/50Hz±1Hz

18、报价人是非生产厂家，必须提供生产厂家授权书。

（四）、尿碘测定消化管技术参数

1、特种玻璃制做的消化管；

2、规格：15×100mm；

3、包装：900支/箱。

（五）移液器、吸头、连续分液器、注射器吸头技术参数

	产品名称
	规格
	性能技术参数
	备注

	移液器
	20-200μl
	手动、半支消毒

精确度：±1.2 to ±0.6%

准确性：≤0.6 to ≤0.3%
	进口品牌

	移液器
	100-1000μl
	手动、半支消毒

精确度：±0.9 to ±0.6%

准确性：≤0.45 to ≤0.25%
	进口品牌

	标准吸头
	200μl
	1000支/包，与上述移液器匹配
	进口品牌

	标准吸头
	1000μl
	1000支/包，与上述移液器匹配
	进口品牌

	连续分液器
	0.1-50ml
	1、能自动识别分液管的体积，并显示在显示屏上；

2、一次性吸液可进行100 次的连续分装；

3、从 1 μl - 10 ml 范围内 112 种不同体积可选；

4、非接触式装卸分液管，避免污染；
	进口品牌

	注射器吸头
	25ml
	1、 能与上述连续分液器配套使用；

2、 每次吸液时可进行100 次的分液操作；

3、 分液管有 20 种不同的分液体积。

4、 包装：100个/包。
	进口品牌


三、供货要求：

1、交货期：合同签订后十个工作日内交货；

2、交货地点：小型设备装备河源市和云浮市疾病预防控制中心地方病实验室，耗材按我中心要求下发河源市、云浮市、梅州市、汕尾市疾病预防控制中心地方病实验室。

PAGE  
1

