A分标：
附件1：采液控制器技术参数及要求
参考品牌：苏州市医用仪器CZK—ⅡC（带便携箱）
　　一、该控制器具有承重、扣除血袋重量、托盘摇摆控制、四个档位采液量控制、到选择量后采液管阻断时声、光报警等功能。

　　二、主要性能和参数如下∶
　　1、采液量：50～1200ml；  分辨力: 2ml；  液体比重：1.05g/ml
　　2、可选采液量档别：  

	档别
	采液量(ml) 
	控制误差

	0
	一般秤量
	±2%

	1
	100
	

	2
	200
	

	3
	300
	

	4
	400
	

	 5～9(ⅠB型特有) 
	自行设置，设置区间为50～1200
	


 

3、采 液  速 度：≤3ml／S        
　　4、静 态  误 差：±2％
　　5、托盘摇摆频率：32±2次／min
　　6、托盘摇摆角度：±13°±2°
　　7、阻 断  管 道：φ4mm～φ6mm 壁厚为0.5mm的软塑料输液管
　　8、报警和阻断控制：当采液量达到或超过所选档别时，自动发出声、光报警信号并自动阻断（压迫），使采液管停止采液
　　9、工作环境：温度＋5℃～+40℃         相对湿度：≤80％RH１      
　　10、电　　源：220V   50Hz  ≤40W  

三、主要技术指标：
　　1、电  　压：220V
　　2、静态误差：±2％
　　3、托盘摇摆角度：±13°±2°
　　4、控 制 量：100ml、200ml、300ml、400ml
　　5、报  　警：当采液量达到或超过所选控制量时,自动发出声、光报警信号
　　6、外型尺寸及重量：160×245×147 (mm) 宽×深×高　　　2.0 Kg
 

附件2：硫酸铜比重计
 

	货物名称
	品牌型号
	配置及技术参数

	硫酸铜比重计
	台湾马芝哈克GP-300G
	一、配置：

1、50ml烧杯、

2、液体测试台

3、标准砝码

4、挂勾

5、电源变压器一个

6、说明书一份

二、应用范围：

血液、化工溶液、添加剂、悬浮液、乳状液、分散液、同构型

溶液、漱口水、药剂等，适用于：医院、血库、研究实验室、献血

者血红蛋白的筛检等。

三、仪器技术参数：

1、原理：根据GB/T13531、T5526、T5009、ASTM、JIS、ISO规范。应用阿基米得原理的浮力法、水中置换法，快速读取液体比重和浓度。

2、可测试各种液体：高黏度、悬浮液、乳化液、胶状体、。
3、操作简单、方便、测量快速、清洗方便
4、取样方便，仅需50ml样品即可进行测试
5、全自动零点跟踪功能
6、采用不锈钢测量支架 
7、配置专用防风防尘罩

8、具上下限设定、装有蜂鸣器。
9、任何重量的砝码皆可为其标准值，操作方便。
10、显示方式：数显式

★11、密度解析：0.001 g/cm3

★12、最大称重：300g
★13、最小称重：0.01g

★14、测试时间：约5秒


 

二、售后服务要求：

1、售后服务要求：⑴免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑵接到通知后48小时内到达现场维修；⑶定期回访以及对设备维修；⑷提供每年一次校准服务；⑸按厂家承诺进行。(6)整机质保期1年。

2、维修和校准：保修期内维修中心接到用户报修通知后，应在2天内派人到达现场免费进行维修；保修期外维修中心接到用户报修通知后，应立即给予答复，并派合格工程师于2 天内到达现场进行维修；提供每年一次校准服务。

3、培训：对最终用户进行使用和一般故障排除的技术培训，每机2～3人。

三、其他要求：

1、、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的产品。

2、本分标接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。同时中标人负责办理进口设备的相关手续，并承担相关的所有费用。

3、生产厂家必须通过ISO9001国际质量管理体系认证证书。

4、中标单位在签订合同时必须提供生产厂家或代理商针对本项目的产品授权书原件、售后服务承诺函原件及供货证明原件。

  
注明：若投标单位认为某一参数为某一品牌所特有的，将不作为实质性响应条件。请于2012年5月8日前以传真等书面形式通知项目负责人，并同时提供相关证明，逾期不予受理。 


B分标：附件3：一次性加样针技术参数及性能（配置）要求
	项号
	货物名称
	型号规格
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
 (单位)

	1
 
	一次性加样针
 
	帝肯EVO150/8
	1.         ﹡适用于采购单位原有设备（TECAN），报价人     所报价的产品必须与原有设备匹配使用；

2.         一次性加样针，外壳光洁，具有良好的导电材质，能够准确判断液位高度；

3.         ﹡一次性加样针必须100℅经过光学质量检测， 提供检测报告（提供复印件，原件备查）；

4.         ﹡一次性加样针必须符合国际标准ISO9001和ISO13485认证

5． ﹡与原有产品加样系统（TECAN）匹配使用，密封包装材料；

5.         可在室温下长期储存（至少能保障18个月的储存期）；

6.         支持液位凝块气泡检测功能，并能与现有系统配套，与液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题；

7.         与系统整合后能够达到以下变异系数要求10 ulCV（%）＜3.5、50 ulCV（%）＜1.5、100 ulCV（%）＜0.75；

 
	9600根/箱（1000ul），共10箱


 

 

