2013年第七期小型医疗设备招标公告

(2013007)

根据《市卫生局系统医疗设备采购管理办法》的规定，我院拟对以下项目采用院内招标的方式采购，欢迎供应商对下列产品和有关服务进行谈判。

采购项目的名称及数量：

| 采购条目流水号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术器械一批（喉科） | 批 | 1 | 参数附后 |
| 2 | 手术器械一批（鼻科） | 批 | 1 | 参数附后 |
| 3 | 手术器械一批（耳鼻喉） | 批 | 1 | 参数附后 |
| 4 | 国产手术器械一批 | 批 | 1 | 参数附后 |
| 5 | 手动显微操作仪 | 组 | 1 | 参数附后 |
| 6 | 低温储存液氮罐 | 台 | 1 | 参数附后 |
| 7 | 全自动血压计 | 台 | 1 | 参数附后 |
| 8 | 手术床 | 张 | 1 | 参数附后 |
| 9 | 全自动脱水机 | 台 | 1 | 参数附后 |
| 10 | ECT维修 | 台 | 1 | 参数附后 |
| 11 | 彩超S2000维修 | 台 | 1 | 参数附后 |

(20万元以下设备院内招标项目,公示期5个工作日,详情请联系设备科吴老师   电话: 83923333-8879)

1、供应商可根据自身的经营情况，选择投一个采购条目或多个采购条目，但不允许将一个采购条目流水号的内容拆散谈判。请准备投标书正、副本各一份。

2、谈判的供应商资格：参加谈判的供应商编制的投标书中须包含以下资格证明文件：

（1）、参加谈判的供应商法人证明书；（2）、参加谈判的供应商法人代表授权书；（3）、参加谈判的供应商营业执照副本复印件（加盖公章）；（4）、参加谈判的供应商医疗器械经营许可证复印件（加盖公章）；（5）、参加谈判的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书；（6）、产品三证、彩页以及其他。

3、请供货商务必在2013年7月22日上午12:00前将投标书（副本）交至设备科预审，逾期未交者不得参加招标。详见附后《北京大学深圳医院医疗设备招标投标单位须知》

4、供应商资质预审时间： 2013年7月16日至2013年7月22日

5、判时间和地点：将于2013年7月23日下午2：00在北京大学深圳医院综合楼五楼508室进行谈判；届时请参加谈判的供应商派代表并带齐投标书（正本）出席议标。

职能科室经办人：

职能科室负责人意见：

主管副院长审批意见：

招标设备技术要求

一、手术器械一批（喉科）

技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉针 | 工作长度24.5cm,尾端具有LUER LOCK,前端平直 | 2 | 把 |
| 2 | 喉针 | 工作长度24.5cm,尾端具有LUER LOCK,前端呈枪状 | 2 | 把 |
| 3 | 注射器 | 规格5ml,管体钢化玻璃材质，两端不锈钢，前端具有LUER LOCK，把持部三环结构 | 1 | 把 |
| 4 | 喉剪 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由1.0-2.0mm,直剪刀头 | 1 | 把 |
| 5 | 喉剪 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由1.0-2.0mm,剪刀头上翘45度 | 1 | 把 |
| 6 | 吸引管 | 工作长度25cm,直径2mm,头部稍上翘，尾部下弯 | 2 | 把 |
| 7 | 喉钳 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由1.0-2.0mm,圆形钳口、直径1mm,钳口上翘、上开口 | 1 | 把 |
| 8 | 喉钳 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由1.0-2.0mm,圆形钳口、直径1mm,钳口向上、向右弯45度 | 1 | 把 |
| 9 | 喉钳 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由2.0-3.0mm,圆形钳口、直径2mm,钳口向上弯 | 1 | 把 |
| 10 | 喉钳 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由2.0-3.0mm,三角形钳口、有孔、上翘右开口 | 2 | 把 |
| 11 | 喉钳 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由2.0-3.0mm,三角形钳口、有孔、上翘左开口 | 2 | 把 |
| 12 | 喉钳 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由2.0-3.0mm,三角形钳口、有孔、直开口 | 2 | 把 |
| 13 | 喉钳 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由2.0-3.0mm,三角形钳口、有孔、上翘上开口 | 2 | 把 |
| 14 | 针持 | 工作长度23cm,渐细工作杆直径头到柄由2.0-3.0mm | 1 | 把 |

二、手术器械一批（鼻科）

技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸引管 | 工作长度15cm,工作端呈椭圆型、直径3.5mm,尾端有Luer设计 | 2 | 把 |
| 2 | 吸引管 | 工作长度15cm,工作端呈圆型、直径3mm,尾端有Luer设计 | 2 | 把 |
| 3 | 吸引管 | 工作长度12cm,工作端呈圆型、直径Charr.15 | 2 | 把 |
| 4 | 筛窦钳 | 工作长度12cm,标准杆，工作钳口4.5mm,直开口 | 2 | 把 |
| 5 | 筛窦钳 | 工作长度12cm,标准杆，工作钳口4.5mm,开口上翘45度 | 2 | 把 |
| 6 | 筛窦钳 | 工作长度12cm,细杆，工作钳口4.2mm,直开口 | 2 | 把 |
| 7 | 筛窦钳 | 工作长度12cm,细杆，工作钳口4.2mm,开口上翘45度 | 2 | 把 |
| 8 | 下弯钳 | 工作长度13cm,工作钳口下弯 | 2 | 把 |
| 9 | 咬切钳 | 工作长度13cm,工作钳口呈方型、齿有、2.5*7.0mm,直开口 | 2 | 把 |
| 10 | 咬切钳 | 工作长度13cm,工作钳口呈方型、齿有、2.5*7.0mm,上开口45度 | 2 | 把 |
| 11 | 咬切钳 | 工作长度10cm,工作杆直径4.0mm,钳口宽3.5mm、右直开口 | 1 | 把 |
| 12 | 咬切钳 | 工作长度10cm,工作杆直径4.0mm,钳口宽3.5mm、左直开口 | 1 | 把 |

三、手术器械一批（耳鼻喉）

技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型钳 | 锯齿形，直，WL230毫米 | 1 | 把 |
| 2 | 微型钳 | 锯齿形，向上弯曲，WL230毫米 | 1 | 把 |
| 3 | 抓钳 | 锯齿直抓钳，WL230mm | 1 | 把 |
| 4 | 抓钳 | 锯齿上弯抓钳，WL230mm | 1 | 把 |
| 5 | 抓钳 | Ø2mm，锯齿状抓钳，向上弯曲，WL230毫米 | 2 | 把 |
| 6 | 抓钳 | Ø2mm锯齿状抓钳, 左上弯,WL230 | 2 | 把 |
| 7 | 持针器 | Ø4mm持针器，90度直角,抓 3 x 5.8 mm | 1 | 把 |
| 8 | 抓钳 | 带吸引通道45度向上抓钳 | 1 | 把 |
| 9 | 抓钳 | 无创伤抓钳，带吸引通道,45度右弯，WL230毫米 | 1 | 把 |
| 10 | 抓钳 | Ø2mm无创伤抓钳，左弯45°,WL230 | 2 | 把 |
| 11 | 抓钳 | Ø2mm无创伤抓钳，右弯45°,WL230 | 2 | 把 |
| 12 | 剪刀 | 微型剪刀，直,WL230mm | 1 | 把 |
| 13 | 剪刀 | 微型剪刀，右弯,WL230mm | 1 | 把 |
| 14 | 剪刀 | 微型剪刀，左弯,WL230mm | 1 | 把 |
| 15 | 剪刀 | 微型剪刀，45°向上弯曲，WL230毫米 | 1 | 把 |

四、国产手术器械一批

技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉显微钳 | 30° | 5 | 把 |
| 2 | 喉显微钳 | 45° | 5 | 把 |
| 3 | 喉电凝吸引器 | 双极 | 2 | 把 |
| 4 | 反咬骨钳 | E446-1 | 5 | 把 |
| 5 | 显微息肉钳 | F165 | 10 | 把 |
| 6 | 枪状镊 | 小 | 100 | 把 |
| 7 | 中甲剪 | 12.5cm | 4 | 把 |
| 8 | 支撑喉镜、支撑杆 | \ | 1 | 套 |
| 9 | 间接喉镜 | 18mm-22mm | 100 | 个 |
| 10 | 显微镜（直） | 12.5cm | 2 | 把 |
| 11 | 显微镜（弯） | 12.5cm | 2 | 把 |
| 12 | 显微镊 | 有齿 | 3 | 把 |
| 13 | 显微镊 | 无齿 | 3 | 把 |

五、手动显微操作仪

技术参数：

| 参数 | 规格要求 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 压力的产生 | 活塞/汽缸系统 | 活塞/汽缸系统带齿轮 |
| 填充质 | 空气 | 油 |
|  | 免维护 | 免维护 |
| 每转体积改变量 | 88 µl | 9.5 µl / 960 nl (粗调/细调) |
| 最大填充体积 | 2,640 µl | 950 µl |
| 最小吸取体积 | <200 nl | <20 nl / <2 nl (粗调/细调) |
| 最大压力 | 2,900 hPa | 20,000 hPa |

六、低温储存液氮罐

技术参数：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 罐体高度（含盖子）（cm） | 100.3 |
| 罐体直径（cm） | 66 |
| 罐口直径（cm） | 21.5 |
| 工作容积（L） | 175 |
| 液氮消耗速率（L/day） | 0.99 |
| 最大储存时间（day） | 176 |
| 冻存管容量（个） | 6000 |
| 5cm冻存架数量（个） | 6 |
| 每个冻存架存放冻存盒数量（个） | 10 |
| 冻存盒的冻存管容量（个） | 100 |
| 冻存盒的尺寸（cm） | 7.6 x 7.6 |
| 需要冻存盒数量（个） | 60 |
| 运输重量（kg） | 72.6 |

七、全自动血压计

技术参数：

1、双操作系统，测量者、医护人员均可方便操作（仅限于双显）；

2、双显示超大LED屏幕，直观显示血压示值及脉率（仅限于双显）；

3、医护人员可坐在血压计的背面实现对血压计的操控（仅限于双显）；

4、性能稳定，重复性好，采用示波法测量，测量精准；

5、通信数据输出口：标准RS-232接口，连接电脑同步管理；

6、臂套式（隧道式）自动测量，普通话语音辅导，操作轻松简单；

7、内置热敏式打印机，自动打印测量结果，自动裁纸；

8、快速测量，平均速度40秒/人次；

9、可自动记录使用次数，以便掌握使用状况；

10、在不关机的情况下，可打印出最近100次的历史测量血压值；

11、可在mmHg和Kpa两种单位之间任意切换；

12、超压保护功能：当气路压力升至37.7kPa±1kPa(280mmHg±8 mmHg)时,血压计的放气阀会开启,并在10秒内气路压力降压2kPa (15mmHg)以下；

13、安全装置：机器正面装置了紧急停止开关（红色按钮），机器发生故障或使用中感觉手臂受压不适可以按下红色按钮，保障安全；

14、设有校对接口，可用水银血压计或表式血压计自行校对。

八、手术床

技术参数：

（一）、性能要求:

- 动力系统：

  - 手术床为电动液压驱动机制

  - *具有电动调节≥5个主要动作组（升降、前后倾、左右倾、背板升降、床体支脚升降），由5个独立液压缸液压驱动

  - *手术床配有高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无电源状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。

- 操作方式：具有多种电动控制方式

  - 有线手控制器

  - 台柱应急控制面板

  - 两套功能一致的独立操作系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。

3  具有平移功能，床面平移距离不小于300mm

（二）、材料:

- 手术床床面框架和床柱及基座外壳采用优质不锈合金钢制成. 抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用.

- 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 .

- *床体整体结实，坚固耐用，自重≥200KG ,可承重≥250KG以上病人手术

（三）、结构:

- 床板：由头板、背板、坐板及可分开式脚板等五部分组成

  - 头板可拆卸，便于安装神经外科头架

  - 腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性

  - 头板和腿板可前后互换

  - 床板均可透过X线。

- *床垫：由密封度高、质地柔软的记忆海绵整体制成。厚度75mm，无缝隙，防水、易清洗，防静电

- *独立电动液压控制床体支脚轮，显著地改善了手术床的稳定性和可移动性能，中央锁定机构确保手术床支脚轮收起，床体底座面接触地板，确保绝对稳固，同时不额外占用床下空间。

（四）、技术参数:

- 手术床长度：≥2060 mm

- 手术床宽度: ≥500 mm

- 床面高度可调范围： 600 mm –950 mm

- 前后倾角度：±25°

- 左右倾角度：±20°

- 背板折转角度：+80°/-40°

- 腿板折转角度：+20°/-90°

- 头板折转角度：+45°/-90°

（五）、基本配置：

  - 电动手术床主床, 配床垫.

  - 头板

  - 分体式腿板

  - 背板

  - 座板

  - 台柱应急控制面板，有线遥控器

  - 手板

  - 麻醉架

  - 侧卧位体位支架1套（包括固定夹头）

  - 肩托 1套（包括固定夹头）

九、全自动脱水机

技术参数：

- 整机全进口，纯中文软件，任何界面下全部中文显示，防腐蚀的彩色触摸屏,操作简便,图像化实时监测.

- WINDOWS NT操作系统, 强大的文档处理功能，可备份用户脱水程序及机器运行日志。

- 用户可自定义15个脱水程序，可以设置5个常用程序到桌面，使用“智能启动”方式，快速启动脱水程序.

- 无与伦比的安全性能，智能化的系统保证断电或者试剂瓶缺失的情况下任然防止样品的损坏。

- 完全封闭的气雾系统，保证无害的工作环境。

- 试剂相容性检测－按照相容性分组，有效避免程序设置错误

- 预检测功能－测试阀门和泵是否处于正常状态

- 实现实时应用和维护支持的RemoteCare系统，远程对机器的运行状况进行监控，可远程提供维修和应用支持。

- 试剂/石蜡灌注和排放可通过外接方式自动完成，减少人工操作量

- 增强的试剂管理系统（RMS）,智能管理酒精、透明剂及石蜡，根据各瓶试剂的清洁度智能的安排使用顺序，有效的节省试剂

- 主动石蜡清洁程序，可有效降低石蜡中可溶性杂质，延长石蜡使用寿命，提高脱水质量

- 至少4种用户自定义的清洗程序

- 2级密码保护

- 2个光学传感器感知最低和最高液平面,实时监测试剂液位，保证脱水效果

- 最大处理量》300个包埋盒

- 不锈钢材料的脱水缸,独特的倒锥体脱水缸盖设计，减少试剂的交叉感染

- 试剂缸容量≥4.3升，脱水缸容积为≥4.3升，保证脱水效果，有效节省试剂

- 脱水缸温度具备调节功能，石蜡温度范围:40℃-65℃,试剂温度范围：室温，30℃－55℃

- 具备磁力棒搅拌功能，重复循环式搅拌（泵入/泵出）功能，更好的保证脱水效果

- 排液3步，80、120、140秒

- 具有抽真空和加压功能

真空≤－70kPa

压力≥＋35kPa

- 孵育时间：0－99小时59分钟

- 延时启动功能，最长可为7天，更灵活的工作流程

- 3个蜡缸,10个脱水试剂瓶，至少3个独立的清洗试剂瓶

十、ECT维修

技术参数：

西门子ECT维修，更换电路板、连接线。

十一、彩超S2000维修

技术参数：

西门子彩超ACUSON S2000维修，购买9L4高频探头一个。

北京大学深圳医院医疗设备招标投标单位须知

1、北京大学深圳医院对本单位部分医疗设备采购进行公开招标。欢迎各有医疗器械经营许可权或医疗设备生产许可权的经营企业或生产企业参加投标。

2、投标单位须提供其以下文件和证件（加盖公章的复印件）：

（1）《营业执照》；
（2）代理或委托证明文件（对于代理商或委托方）；
（3）投标医疗设备所获生产许可证书、批号，产品技术资料、荣誉证书等。
（4）产品的注册证书。
（5）经营医疗器械的许可证。
3、对投标项目所列品种，各投标单位须提供医疗设备批准文号批件、医疗设备质量标准，医疗设备生产许可证。进口医疗设备必须提供进口医疗设备注册证及相关证明。提供投标品种近期（一年半内）两个批号的检验单（市、省以上或口岸检验机构所出具之检验报告）。
4、所投标医疗设备须是在近2年内在广东市场使用的产品，并提供5家以上地、市级以上三级甲等医院之用户名单。
5、所投标医疗设备必须是国内市场有相当市场占有率的知名品牌。企业所投品种在近期（两年内）必须无国家和各级卫生或药监管理部门抽检不合格记录。

6、投标价应为开具含税发票送货到医院的价格。

7、投标单位必须提供本单位基本情况（含资信情况）以及投标医疗设备质量、销售和售后服务等情况简介与承诺。
8、部分医疗设备，投标单位必须提供所投标样品一件。
9、投标单位必须提供上述所有文件加盖公章的复印件。
10、投标单位必须在规定日期前将上述要求交我单位验证，合格后方获得投标资格，逾期不交视为弃权。不接受电话、传真形式的资格验证和投标。
11、招标单位验证时可向投标单位咨询有关情况，投标单位应予以积极配合，并按要求提供有关资料，否则视为弃权。
12、投标单位可将报价表及其他有关条件另行密封于一信封内，加盖封口章，注明投标单位及投标品种。规格品种较多项目须备计算机软盘一份，于开标当日交付投标方，所有报价在开标当天公开拆封并公布。
13、每家经销公司参与投标的同品名、同规格的品种，不得超过1个。
14、投标价格一经公布，不得更改，如有错误，作废标处理。
15、投标文件中不许有加行、涂改，否则作废标处理。
16、招标单位不向落标方解释原因，不退还投标文件。
17、中标单位在中标两周内与招标方签订合同，逾期作废。
18、医用材料招标项目合同的执行期为1年；
19、合同有效期内，如政府调价或市政府统一招标，双方应无条件按上级文件执行，并相应修改合同的有关条款，招标方不向投标方作任何补偿与解释。否则，招标方有权终止合同。

20、企业参加投标，即表示接受本次招标的各项要求。

21、招标活动的最终解释权属于北京大学深圳医院。
22、招标评审组由院领导、相关科室专家、设备科、财务科、医院纪检部门等组成。
                                                  北京大学深圳医院

技术规格差异表

货物名称:

| 序号 | 货物名称 | 招标货物主要参数 | 投标货物主要参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章):
         授权代表:
             职务:
日期: