招标设备技术要求
 

一、超导妇科操作系统
1.全数字超声可视妇产科手术宫腔仪是便携式机，配备架子。
*2.全数字化波束形成，动态频率扫描，实时动态接收聚焦，实时动态孔径成像。
*3. 能适合常规手术型窥阴器
4.探头：6.5MHz  R10微凸手术探头；最大探测深度：≥120mm；纵向(轴向)分辨力：≤1mm(深度≤40 mm)；横向(侧向)分辨力：≤2mm(深度≤40mm)；几何位置精度误差：≤10％(+)(侧向)、≤5％ (轴向)；盲区：≤6mm
6. B、BB、BM、M式四种显示模式，25种体位标志显示，并带有探头位置指示
7.扫描线密度：2档可调
8.灰阶变换：曲线显示，TGC多段曲线调节
9.γ校正：1、1.1、1.2、1.3、4级可调
10.TGC：8段可调
11.配置任意旋转臂和高分辨率彩色液晶显示器。
12.常规测量包括：距离、周长、面积、体积、心博、比率、角度、直方图、狭窄比、残余尿量
14.系统管理：含病例数据管理、专家库数据管理、操作参数管理、注释库管理
15.图像处理:帧平均调节、边界增强调节、动态范围调节、单点多点聚焦、菜单操作、图像上下左右翻转、幻灯功能，128帧电影回放
16.双USB接口，VGA视频输出接口
*21.医疗器械注册登记表的产品性能结构及组成应包涵吸引器；注册登记表的产品适用范围应适用:供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术用。 
23.投标品牌纳入国家人口和计划生育委员会《计划生育生殖健康技术装备执导目录》。
24.投标产品生产厂家须取得CMD质量体系认证和CE认证。
二、宫腔镜活检钳、剪刀、抓钳
活检钳、剪刀、抓钳各2把
 

 

 

 

 

 

三、人流手术床
适合妇科人流及上下环手术用
技术参数：台面长度1400mm，台面宽度580mm，台面最高980mm，台面最低580mm，背板上折65度，后倾82-180度，背板坐板夹角45度，腿架子牢固有绑带，可电动调节床的前倾、后倾角度，及高低。
四、实时动态胰岛素泵系统
	序号
	项目
	指标描述

	1
	菜单语言
	具有英文、法文、西班牙文等多种语言文字

	2
	外形尺寸
	5.1 x 9.4 (不带电池盖为8.9) x 2.0 厘米

	3
	重量
	大约108 克 (装有电池)

	4
	基础率设定范围
	0.05-35单位/小时（U/H）
三种基础率输注模式，每种可设1-48段基础率

	5
	基础率增量步长
	0.05单位/小时（U/H）

	6
	临时基础率
	设定时间范围为0.5-24小时
设定范围为0.05-35单位/小时（U/H）               
可设置常规基础率的百分比或胰岛素输注速度

	7
	大剂量设定范围
	0.1-25单位（U）
大剂量可选常规、方波、双波三种输注方式
具有声响大剂量功能，方便特殊病人使用

	8
	大剂量增量步长
	0.1单位（U）

	*9
	大剂量计算程序
	智能化大剂量向导Bolus wizard
活性胰岛素时间灵活设置为一个时间段，更加准确精细

	*10
	实时显示血糖
	实时显示目前血糖值，5分钟一个血糖值
实时显示过去3小时血糖曲线及波动趋势
实时显示过去24小时血糖曲线及波动趋势

	11
	报警记录
	记录回顾最多36次报警时间以及报警事件

	*12
	高低血糖报警及低血糖休眠
	可设置高低目标血糖值2.2－22.2mmol/L，当血糖超出设置的范围将出现报警提示

	13
	低液量报警
	可选择剩余单位模式与剩余时间模式
可调剩余5-50单位报警
可调剩余2-24小时报警

	*14
	Carelink软件
	报告图：
血糖数据：每天288个血糖数据 （mmol/L）。 
显示多日探头血糖趋势图与多日探头平均值（图），以及多日睡前与三餐探头血糖。
显示每日SMBG血糖状况，探头血糖状况，胰岛素输注，CHO摄入，探头时间、大剂量次数、充盈事件等。
显示多日SMBG血糖状况，探头平均值，AUC，胰岛素量与CHO摄入

	15
	提醒功能
	每天最多达八次的闹钟提醒功能
血糖测试提醒，可调节大剂量后0.5-5小时提醒

	16
	数据传输功能
	无线电射频传输
可与Paradigm link血糖仪射频通讯

	17
	适用胰岛素
	可选常规U-100或速效U-100

	18
	输注精度
	精度<±2%，精确安全

	19
	充盈
	可选定量充盈和手动充盈两种模式
最大记录20次充盈时间历史

	20
	大剂量记录
	最大记录24个大剂量历史事件

	21
	防水等级
	符合IPX7防水标准，防溅水或一过性浸水

	22
	安全设置
	50多种独立的安全系统程序监视
每天数百万次自动检查
有手动自检功能

	23
	保修期
	4年免费保修，终身保养，定期上门维护检修

	*24
	电池
	普通7号电池一节,价格便宜，购买方便

	25
	低电量报警提示
	电池使用寿命可达4-6周，
低电量时会出现报警提醒，不耽误使用

	26
	耗材
	使用原装进口耗材，质量可靠，保证安全
管路分三成结构，PVC层、黏合层、聚烯烃纤维层，既保证了一定的韧性，又不留空隙，防止空气中的二氧化碳进入使胰岛素变性
探头从外至内共分3层：半透膜，葡萄糖氧化酶，铂电极,是一个细小的,柔软的,无菌的,埋在皮下的电极, 连续72小时监测组织间液的葡萄糖浓度

	27
	国别
	美国进口


五、可视化困难气管插管喉镜
（一）、功能要求：
1.    镜片长度与角度的设计更适合亚洲人体的解剖机构，暴露声门更容易，更快捷；使困难气道插管变得简易、安全
2.    旋转显示屏：
a)    可以更好的完成教学演示、初学者的培训
b)    在紧急情况下还可以在病人的特殊体位下完成紧急插管
3.    镜片规格型号齐全：可满足新生儿到成人超大的插管需求
4.    操作简单：任何有医学背景的人经过短时的培训就可以操作
（二）、 技术参数要求：
1、图像分辨率：不小于3.51lp/mm
2、光源照度：不小于600lx
3、色温：不小于5000k
4、镜头系统分辨率：640 x 480
5、※显示屏尺寸：3.5英寸彩色液晶显示屏
6、※显示屏旋转角度：前53°、后33°、左115°、右115°，公差±2°
7、※镜片型号及尺寸：
JPL：成人超大号镜片，适用于超大肥胖成人104mm，公差±1mm
JPM：中号镜片，适用于40公斤-普通成人98.4mm，公差±1mm
JPS：小号镜片，适用于10公斤-儿童74.8mm，公差±1mm 
JPN：新生儿镜片，适用于1.5公斤（新生儿）-10公斤54.7mm，公差±1mm
六、视频喉镜
一、        功能要求：
5.    镜片长度与角度的设计更适合亚洲人体的解剖机构，暴露声门更容易，更快捷；使困难气道插管变得简易、安全
6.    旋转显示屏：
a)    可以更好的完成教学演示、初学者的培训
b)    在紧急情况下还可以在病人的特殊体位下完成紧急插管
7.    镜片规格型号齐全：可满足新生儿到成人超大的插管需求
8.    操作简单：任何有医学背景的人经过短时的培训就可以操作
二、 技术参数要求：
8、图像分辨率：不小于3.51lp/mm
9、光源照度：不小于600lx
10、            色温：不小于5000k
11、            镜头系统分辨率：640 x 480
12、            ※显示屏尺寸：3.5英寸彩色液晶显示屏
13、            ※显示屏旋转角度：前53°、后33°、左115°、右115°，公差±2°
14、            镜片型号及尺寸：
JPL：成人超大号镜片，适用于超大肥胖成人104mm，公差±1mm
JPM：中号镜片，适用于40公斤-普通成人98.4mm，公差±1mm
JPS：小号镜片，适用于10公斤-儿童，公差±74.8mm，公差±1mm 
JPN：新生儿镜片，适用于1.5公斤（新生儿）-10公斤54.7mm，公差±1mm
 

标准配置清单：
1、3.5英寸彩色液晶显示屏     1台
2、镜片：成人超大号镜片       1个
         中号镜片             1个
3、电源                       1个
4、说明书                     1本 
5、保修卡                     1份
6、航空铝材便携式手提箱       1个
 

可选配清单：
镜片：儿童        1个
      新生儿      1个
七、耳鼻咽喉科专科检查设备
电检耳镜 4个，灯夹1个，头灯6个
八、三联超薄观片灯
1、符合国家最新颁布YY/T0610—2007行业标准。
2、瞬间点亮，无延迟时间，且不受气温影响。
3、优秀的光路传导设计，亮度值高，可达到4000cd/m2以上，满足不同用户对阅片的特殊要求。
4、光照均匀，无暗区，无闪频，光线柔和，充分显示X线影像细节，提高诊断的准确性。
5、超薄设计，机身厚度仅为25mm（不含开关及旋钮），造型美观时尚，做工精良。
6、先进的夹片机构：采用滚针自锁式机构，夹、取胶片简单、可靠。
7、极长的灯寿命：专门改进的LED发光二极管设计、发热小，损耗低，在正常使用情况下，灯的使用寿命可超过10万小时，使之更经济、更高效。
8、形式多样：高频率宽范围调光，亮度在1000 cd/m2～4000cd/m2之间，四级五档调整；内置数码板采用先进的数字化技术设计，按动亮度增加和减少二个按钮，能发出悦耳提示音，使用方便，亮度调整快捷。
9、固体发光，非玻璃管外壳、无需充气，不易破碎，整机抗震性强。
10、采用低压直流电源供电，使用寿命不小于3万小时，无干扰，更安全；光源中不含汞元素，没有污染，而且废弃物可回收，有利于保护环境。
11、外形尺寸(长×宽×厚)mm：1218×502×25
12、屏幕尺寸(长×宽)mm：1075×442
13、主要部件名称：乳白板、导光板、反光膜、LED发光二极管、灯罩、铝基条、灯管线、铝合金条、左右侧板、滚针自锁式夹片机构、逆变板、数码调光版、电源线。
九、不锈钢转运车
（一）、不锈钢转运折叠车12台：
 1、整车为两层可以折叠存放。
 2.两层台面为凹面，凹面材料为不锈钢304镜面板，采用锻压技术一体压制。
 3.折叠车打开尺寸为：长70cmX宽46cmX高83.5cm(外体尺寸)
 4.车体材料为304不锈钢。
5.整车可以作为转运车使用底部有移动轮，移动方便。
6、不锈钢面板厚度大于1.2cm.
 

（二）、不锈钢转运车3台，上下两层，其中2台：长98cmX宽59cmX高85cm(外体尺寸),护边9cm；另1台：长93cmX宽65cmX高 83cm(外体尺寸),护边14.5cm。
   备注：1、护边上下两层均有。
         2、车体材料为304不锈钢。
         3、整车可以作为转运车使用 底部有移动静音轮，四轮均有刹车。 
         4、 不锈钢面板厚度大于 1.2cm.  　 
 

 

十、电子胃镜维修
奥林巴斯电子胃镜，更换CCD等配件
 

 

十一、GE彩超维修
GE彩超，更换TD6通道板
 

 

北京大学深圳医院医疗设备招标
投标单位须知
 

1、北京大学深圳医院对本单位部分医疗设备采购进行公开招标。欢迎各有医疗器械经营许可权或医疗设备生产许可权的经营企业或生产企业参加投标。
2、投标单位须提供其以下文件和证件（加盖公章的复印件）：
（1）《营业执照》；
（2）代理或委托证明文件（对于代理商或委托方）；
（3）投标医疗设备所获生产许可证书、批号，产品技术资料、荣誉证书等。
（4）产品的注册证书。
（5）经营医疗器械的许可证。
3、对投标项目所列品种，各投标单位须提供医疗设备批准文号批件、医疗设备质量标准，医疗设备生产许可证。进口医疗设备必须提供进口医疗设备注册证及相关证明。提供投标品种近期（一年半内）两个批号的检验单（市、省以上或口岸检验机构所出具之检验报告）。
4、所投标医疗设备须是在近2年内在广东市场使用的产品，并提供5家以上地、市级以上三级甲等医院之用户名单。
5、所投标医疗设备必须是国内市场有相当市场占有率的知名品牌。企业所投品种在近期（两年内）必须无国家和各级卫生或药监管理部门抽检不合格记录。
6、投标价应为开具含税发票送货到医院的价格。
7、投标单位必须提供本单位基本情况（含资信情况）以及投标医疗设备质量、销售和售后服务等情况简介与承诺。
8、部分医疗设备，投标单位必须提供所投标样品一件。
9、投标单位必须提供上述所有文件加盖公章的复印件。
10、投标单位必须在规定日期前将上述要求交我单位验证，合格后方获得投标资格，逾期不交视为弃权。不接受电话、传真形式的资格验证和投标。
11、招标单位验证时可向投标单位咨询有关情况，投标单位应予以积极配合，并按要求提供有关资料，否则视为弃权。
12、投标单位可将报价表及其他有关条件另行密封于一信封内，加盖封口章，注明投标单位及投标品种。规格品种较多项目须备计算机软盘一份，于开标当日交付投标方，所有报价在开标当天公开拆封并公布。
13、每家经销公司参与投标的同品名、同规格的品种，不得超过1个。
14、投标价格一经公布，不得更改，如有错误，作废标处理。
15、投标文件中不许有加行、涂改，否则作废标处理。
16、招标单位不向落标方解释原因，不退还投标文件。
17、中标单位在中标两周内与招标方签订合同，逾期作废。
18、医用材料招标项目合同的执行期为1年；
19、合同有效期内，如政府调价或市政府统一招标，双方应无条件按上级文件执行，并相应修改合同的有关条款，招标方不向投标方作任何补偿与解释。否则，招标方有权终止合同。
20、各企业参加投标，即表示接受本次招标的各项要求。
21、招标活动的最终解释权属于北京大学深圳医院。
22、招标评审组由院领导、相关科室专家、设备科、财务科、医院纪检部门等组成。
                                                  北京大学深圳医院
技术规格差异表
 

货物名称:

 

	序号
	货物名称
	招标货物主要参数
	投标货物主要参数
	偏离说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

投标人名称(盖公章):

         授权代表:

             职务:

日期:

