招标设备技术要求
一、麻醉机
（一）、性能特点 
1.1 通过CE认证，适合婴幼儿、成人
1.2 具有压控、容控、SIMV和PSV等通气模式，满足不同病人的麻醉需求
1.3 采用原装进口世界知名品牌的蒸发罐、流量传感器、压力传感器、调压阀、比例阀，保证精确地通气控制（可提供物流采购证明）
1.4 采用闭环控制，实时动态补偿新鲜气体、回路顺应性和系统泄漏
1.5监护式的设计，可插件式选配麻醉气体、血氧、CO2、麻醉信息系统等监测模块
（二）、参数
2.1 麻醉呼吸机 
2.1.1 气动电控呼吸机，中英文显示
2.1.2 标配通气模式：容量压力通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、SIMV+VCV+PSV、SIMV+PCV+PSV、手动通气（Manual）、待机（Standby）。
2.1.3 潮气量设置：20ml-1500ml，适合婴幼儿、成人
2.1.4 吸气压力设置范围： 5-70 cmH2O
2.1.5 呼吸频率：1-100 次/分钟，步长1
2.1.6 吸呼比：4:1到1:10，步长0.5
2.1.7 压力支持范围：5-60 cmH2O
2.1.8 具有电子PEEP功能，设置范围：OFF，4-30 cmH2O
2.1.9 吸气暂停：5%-50%吸气时间
2.1.10 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全
★2.1.11具有吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差
2.1.12 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全
2.2 监测功能
2.2.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示
★2.2.2 15英寸彩色TFT触摸屏显示，可同屏显示4通道波形和两个呼吸环图，同屏幕4通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2或血氧波形）和两个呼吸环图（压力-容量，流速-容量，流速-压力，可选容量-二氧化碳）；波形和环图可根据需要灵活切换
★2.2.3可选配PHASEIN麻醉气体分析监测模块，自动识别五种麻醉气体、CO2和笑气，和并检测气体浓度
2.2.4可选配血氧监测模块，检测血氧浓度和脉搏，并可显示血氧的波形
2.2.5可选配PHASEIN二氧化碳监测模块，检测吸入和呼出二氧化碳浓度
2.2.6 在PHASEIN旁流麻醉气体基础上可选配顺磁氧监测功能
2.2.7 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性
2.2.8 潮气量监测范围：0-2500ml
2.2.9 PEEP监测范围：0-70cmH2O
2.3 流量计
2.3.1 电子流量计，三种气体范围均为0-10L/min
2.3.2 具备安全后备机械总流量计，范围也为0-10L/min
2.4挥发罐
2.4.1 双罐位，可安装Penlon原装进口蒸发罐。
2.5 呼吸回路
★2.5.1具有回路整体加热功能，防冷凝水，降低水分对传感器的影响，减少呼吸功
2.5.2 手动/机械通气一键式操作切换功能，
2.5.2 标配自动旁路（bypass）功能，在手术过程中更换钠石灰罐，可直接更换，无需选择确认，无需停机。
2.5.3 二氧化碳吸收罐，容积1500ml
2.5.4具备ACGO新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等
2.5.5 标配AGSS接口，可选配AGSS主动式废气排污系统，符合层流手术室设计理念
2.6 麻醉工作站功能
2.6.1 可选配麻醉信息系统，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出
2.7 气源
2.7.1 管路气源：氧气、笑气、空气，可选配气瓶气源：氧气和笑气
2.7.2 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警
2.7.3 具备机械的氧笑连动保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%
2.7.4 快速充氧范围25-75L/min
2.7.5 辅助供氧功能，流量最大可达到15L/min
2.8 工作条件及基本配件
2.8.1 操作环境，温度：10℃ 至40℃，湿度：≤80% 
2.8.2 电源：100-240VAC，50/60Hz
2.8.3 后备电池使用时间：锂电，120分钟
2.8.4 机架：带工作台侧栏杆推车，两个抽屉
2.8.5具备顶光灯，适合内窥镜手术模式，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明
二、高频喷射呼吸机
	1
	工作条件
	 

	1.1
	大气压
	96～104KPa

	1.2
	气源
	高压氧源（0.3MPa）

	1.3
1.4
	电源
适用范围 成人、儿童
	交流：198～242V， 49～51HZ
功率：≤35W

	2
	技术规格
	 

	2.1
	呼吸模式
	 

	2.1.1
	控制通气（高频喷射）
	可采用面罩给氧，鼻前庭给氧或气管插管（无须打套囊）

	2.1.2
	辅助通气
	可采用面罩或气管插管（无须打套囊）进行同步通气

	2.1.3
	程序I
	周期 T=10min                  
T（f=150次/min）:T（f=15次/min）=7:3
在短时间呼吸管理中有利于提高患者的氧分压。

	2.1.4
	程序II
	周期 T=10min
T（f=150次/min）:T（f=15次/min）=3:7
在长时间呼吸管理中即利于提高患者的氧分压，又利于患者的二氧化碳的排出。

	2.1.5
	高频喷射+叹息（HFJV+SIGH）
	有

	2.1.6
	高频喷射+呼吸末正压（HFJV+PEEP）
	有

	2.1.7
	持续气道正压（CPAP）
	有

	2.1.8
	手控通气
	有

	2.2
	技术参数及监测参数
	 

	2.2.1
	通气频率显示及调整
	10～150次/min

	2.2.2
	同步通气频率
	10～60次/min

	2.2.3
	同步灵敏度
	-0.1KPa～-2KPa

	2.2.4
	叹息频率
	6次/min

	2.2.5
	潮气量
	0～1200mL

	2.2.6
	吸呼比值显示及调整
	1:1～1:4和反比

	2.2.7
	工作压力显示及调整
	0～0.15MPa

	2.2.8
	呼吸末正压显示及调整
	至少0.05～0.5KPa

	2.2.9
	持续气道正压（CPAP）显示及调整
	不小于1.0KPa

	2.2.10
	气道压上限报警值
	3.0KPa, 1.0KPa, 0.5KPa三档

	2.2.10
	气道压显示（光柱）
	-2KPa～6KPa

	2.2.11
	氧浓度
	40％～90％

	2.2.12
	湿化率调整
	0～10mL/h

	2.3
	报警功能
	断电报警，断气报警，气道压上限，报警消音

	2.4
	主机重量
	5Kg

	2.5
	体积
	40X28X14CM3

	3
	基本配置及附件、专用工具和备件
	 

	3.1
	基本配置
	 

	3.1.1
	呼吸机主机
	1台

	3.1.2
	鼻塞通气导管
	1套

	3.1.3
	双头进气管（2M）
	1根

	3.1.4
	测压管
	1根

	3.1.5
	湿化总成
	1套

	3.1.6
	氧气减压器
	YQY—740L或YQY—6

	3.1.7
	台车（含机械臂）
	1套

	3.1.8
	电源线
	1根

	3.1.9
	气囊（1L）
	1个

	3.1.10
	面罩
	1个

	3.1.11
	万向可延伸波纹管接头
	1套

	3
	资格证明
	 

	3.1
	ISO9001认证
	有

	3.2
	医疗器械注册证
	有

	3.3
	生产许可证
	有

	3．4
	技术文件
	说明书，合格证，保修卡，用户质量反馈单

	4
	质量保证期
	一年保修，终生维护
机器安装调试起一年内保证有一次回访。如机器有故障，维修人员48小时
内处理。

	5
	技术服务
	 

	5．1
	在用户所在地进行安装调试、试运转和现场培训
	 


 

 

三、监测仪
 

▲1、主机、显示和插件一体化，标准配置五个槽位；
2、屏幕≥12英寸彩色TFT显示，显示屏分辨率高达800×600，可同屏显示8道波形；
▲3、插件式监护仪，参数模块采用先进的红外数据传输技术，可带电插拨，模块可灵活方便的配置组合；
4、床边机基本参数：心电、心率、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双体温,同时具有心律失常分析、ST段分析和起搏分析；
 5、具有120小时趋势图表、1000组血压测量值、100个报警事件的存储及回顾；
6、床边机能实现病人信息的中文输入；
▲7、可选配Mortara心电并提供证明文件；
8、多种界面可选：呼吸氧合图、动态短趋势图及大字体显示界面等；
9、灵活多样的输入功能，支持编码器、鼠标和键盘、无线遥控器等多种输入设备；
▲10、可升级监测：有创血压、有创心排量、二氧化碳(主流、旁流和微流监测)、双频指数（BIS）、 麻醉气体等监测参数并提供证明材料；
11、同时用四种方式报警：按严重程度分级的声音报警，独特的报警灯，能区分生理报警和技术报警；
12、可升级最新床旁设备信息集成技术，能集成同屏显示呼吸机、输液泵、微量泵等床旁设备的波形及数据；
13、通过FDA、CE认证。
14、主机保修叁年，由厂家工程师直接提供售后服务和保修。
 

 

四、手术床
 

手术床为电动液压驱动机制，具有电动调节4个主要动作组（升降、前后倾、左右倾、背板升降），          有线手控制器
技术参数:
1、手术床长度：≥2060 mm
2、手术床宽度: ≥500 mm
3、床面高度可调范围： 720 mm –1070 mm
4、前后倾角度：±30°
5、左右倾角度：±25°
6、背板折转角度：+80°/-407、腿板折转角度：+20°/-908、头板折转角度：+45°/-90五、病理取材台

 

※    取材台台面有效长度：150cm
※    取材台台面有效宽度：70cm
柜体主材：采用厚度1.2mm的SUS304全不锈钢台面，有一定斜面3-8度。
柜体及其余板材均采用厚度不低于1.0mm的优质SUS304不锈钢拉丝板。不锈钢低温焊接技术，确保永不生锈，光亮如新。
两边安装8毫米钢化玻璃
※    取材台水源：2个
※    排放气体有效距离：16 ~ 45cm
※    排放气体有效面积：30×150cm
※    排气管道直径：25cm
※    照明灯：2个
※    消毒灯：1个
※    电压：220V  50HZ
※    功率：350W
（标配骨骼粉机560W，标配洗眼器）
※   空气抽吸  ≥80立方米/每分钟 
※   噪音    ≤60db
※    外形尺寸：160×80×190 （单位：cm）
标准型：在“基本型”的基础上增加下水道堵塞自处理功能。
 

六、输尿管取石钳
 

5把
七、经皮肾镜
1把
 

八、输尿管镜 
 

1把
九、超低温冰箱
1、外径高*宽*深：1915*800*852

2、内径高*宽*深：1265*550*575

3、容量：410L

4、重量：235Kg

5、格数：5

6、温度范围：-50摄氏度至-86摄氏度

7、220V 540W 60H
北京大学深圳医院医疗设备招标
投标单位须知
 

1、北京大学深圳医院对本单位部分医疗设备采购进行公开招标。欢迎各有医疗器械经营许可权或医疗设备生产许可权的经营企业或生产企业参加投标。
2、投标单位须提供其以下文件和证件（加盖公章的复印件）：
（1）《营业执照》；
（2）代理或委托证明文件（对于代理商或委托方）；
（3）投标医疗设备所获生产许可证书、批号，产品技术资料、荣誉证书等。
（4）产品的注册证书。
（5）经营医疗器械的许可证。
3、对投标项目所列品种，各投标单位须提供医疗设备批准文号批件、医疗设备质量标准，医疗设备生产许可证。进口医疗设备必须提供进口医疗设备注册证及相关证明。提供投标品种近期（一年半内）两个批号的检验单（市、省以上或口岸检验机构所出具之检验报告）。
4、所投标医疗设备须是在近2年内在广东市场使用的产品，并提供5家以上地、市级以上三级甲等医院之用户名单。
5、所投标医疗设备必须是国内市场有相当市场占有率的知名品牌。企业所投品种在近期（两年内）必须无国家和各级卫生或药监管理部门抽检不合格记录。
6、投标价应为开具含税发票送货到医院的价格。
7、投标单位必须提供本单位基本情况（含资信情况）以及投标医疗设备质量、销售和售后服务等情况简介与承诺。
8、部分医疗设备，投标单位必须提供所投标样品一件。
9、投标单位必须提供上述所有文件加盖公章的复印件。
10、投标单位必须在规定日期前将上述要求交我单位验证，合格后方获得投标资格，逾期不交视为弃权。不接受电话、传真形式的资格验证和投标。
11、招标单位验证时可向投标单位咨询有关情况，投标单位应予以积极配合，并按要求提供有关资料，否则视为弃权。
12、投标单位可将报价表及其他有关条件另行密封于一信封内，加盖封口章，注明投标单位及投标品种。规格品种较多项目须备计算机软盘一份，于开标当日交付投标方，所有报价在开标当天公开拆封并公布。
13、每家经销公司参与投标的同品名、同规格的品种，不得超过1个。
14、投标价格一经公布，不得更改，如有错误，作废标处理。
15、投标文件中不许有加行、涂改，否则作废标处理。
16、招标单位不向落标方解释原因，不退还投标文件。
17、中标单位在中标两周内与招标方签订合同，逾期作废。
18、医用材料招标项目合同的执行期为1年；
19、合同有效期内，如政府调价或市政府统一招标，双方应无条件按上级文件执行，并相应修改合同的有关条款，招标方不向投标方作任何补偿与解释。否则，招标方有权终止合同。
20、各企业参加投标，即表示接受本次招标的各项要求。
21、招标活动的最终解释权属于北京大学深圳医院。
22、招标评审组由院领导、相关科室专家、设备科、财务科、医院纪检部门等组成。
                                                  北京大学深圳医院
技术规格差异表
 

货物名称:

 

	序号
	货物名称
	招标货物主要参数
	投标货物主要参数
	偏离说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

投标人名称(盖公章):

         授权代表:

             职务:

日期:

