信阳市中心医院医疗器械购置项目技术参数要求

包1可视喉镜技术参数      国产

| 整机参数 | 分辩率 | ≥3.72IP/mm |
| --- | --- | --- |
|  | 视场角 | ≥600 |
|  | 电池放电时间 | ﹥1h |
|  | 充电次数 | ﹥300次 |
|  | 显示屏 | 2.5〞液晶屏 |
|  | 功耗 | ﹤2W |
|  | 光照度 | ≥200LUX |
|  | 显示器前后转动角度 | 00-1400 |
|  | 显示器左右转动角度 | 00-2700 |
| 充电器 | 充电器输入 | 220V50H |
|  | 充电器输出 | 4.2V500mA |
|  | 充电时间 | ﹤4小时 |
| 工作环境 | 温度 | -50C- +500C |
|  | 湿度 | 10%-90% |
|  | 大气压力 | 860hpa-1060hpa |
| 运输、储存环境 | 温度 | -400C-550C |
|  | 湿度 | ≤93% |
|  | 大气压力 | 500hpa-1060hpa |

包3  12导心电图机技术参数

国产

1*导联：12导联同步采集、显示、打印

2*增益：2.5mm/mv、5mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、AGC、分级增益：10/5mm/mv、20/10mm/mv

3数字滤波器：交流滤波：50HZ/60HZ，肌电滤波：25HZ/35HZ/45HZ，漂移滤波：0.05HZ/0.15 HZ/0.25 HZ/0.5 HZ,,低通滤波：70HZ/100HZ/150HZ

4定标电压：1mv±1%

5噪声电平：≤15up-p

6频率特性：0.05HZ-150HZ

7*时间常数：≥5s

8输入阻抗：≥50M欧姆

9输入回路电流：≤50nA

10*抗极化电压：±550Mv

11*共模拟制比：≥103dB

12节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道12导联任选

13记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

14*记录纸：支持卷纸/折叠纸：规格：210mm或216mm，并具有12X1、6X2、6X2+1R、3X4+3R、3X4、一分钟节律导联、平均模板、自动分析、中文自动诊断报告等输出打印格式，可记录导联标记、增益、走纸速度、患者信息、分析报告等详细信息。

15*12.1英寸TFT液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作。电脑式键盘设计，支持中文、英文输入，具有多种语言选择。

16*支持中文手写输入。

17智能打印校正功能。

18*具有打印预览功能，诊断报告修改功能。

19*支持在屏诊断，屏幕显示心电图波形与打印波形比例1比1，屏幕上显示的网络与记录纸上的网格一致。

20交直流两用，内置环保耐用型锂电电池，能连续工作2小时以上。

21可存储最近2分钟12导联波形。

22*支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸

23*具有wilson(标准导联)和Cabrera导联两种导联模式

24分析多达122种心律失常类型

25*主机可存储回放10000例病人数据，并可通过U盘，扩展内存容量

26具有导联连接示意图，能准确判定接触不良电极，提示各个导联脱落的信息

27支持连接心电工作站，支持HL7协议、HIS系统、PACS系统，可以医院网络连接，让医院实现无纸化报告

28采用标准导联实现心向量测量，做到一次测量即能得出心向量和十二导心电图，提供临床诊断的特异性和敏感性

29具有便携式提手

30*通过CE认证

注：带*的为重要参数，必须符合。

包4酶联免疫反应加速仪技术参数

国产

1电磁波加热

2振荡功能

3自动恒温370C

包5基础手术器械规格

国产

| 名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 粘膜刀 | 5把 | 18cm双头 圆/圆 |
| 扁桃体剥离子 | 10把 | 长22cm拉钩宽12mm弯曲高度4.5mm剥离子宽10mm |
| 压舌板 | 5个 | 叶片长82mm内孔长23mm宽14mm |
| 扁桃体圈套器 | 6个 | 直形直径2.5 |
| 扁桃体钢丝 | 500根 | 黑硬 |
| 扁桃体抓钳 | 5个 | 22cm多齿 |
| 扁桃体剪 | 10个 | 18cm弯 |
| 腺样体刮匙 | 10个 | 刃宽8mm10mm12mm |
| 鼻中隔剥离子 | 10个 | 19cm双头，弯长圆形，头宽2.5mm |
| 大隐静脉剥离子 | 2套 | 大小各规格 |
| 刮匙（不锈钢把） | 30个 | 17cm单头、双头、直头、弯头、大小各型号 |
| 侧孔吸头 | 5套 10套 | 21cm直、直斜口直径3直径4直径5 20cm直形圆头直径10 |
| 甲状腺拉钩 | 20对 | 长21 mm小头高32 mm大头45 mm板式无孔直角 |
| 腹部拉钩 | 30个 | 长 cm大头宽mm 小头宽mm |
| 压肠板 | 20个 | 30cm板式大头宽45cm小头宽35mm厚硬 |
| S拉钩大S 小S 小儿S 窄S | 10对 10对 5对 5对 | 4.8cm×30cm 3.6cm×25cm 2.4cm×22cm 2.4cm×30cm |
| 脑组织牵开器 | 3个 | 长90mm螺旋宽度55mm叶片宽25mm×65cm |
| 气管撑开器 | 3个 | 三叶14cm长，头宽5mm |
| 气管拉钩 | 3对 | 叶宽5mm |
| 枪状镊 | 10把 | 20cm枪形 |
| 矫形镊（有、无齿） | 各10把 | 20cm |
| 脑室腹腔分流通条 | 2根 | 直径4×700 |
| 线锯引导 | 20根 | 35cm直形 |
| 线锯柄 | 10个 | 宽60 mm弯曲长度15 mm |
| 神经剥离子 | 10个 | 27cm，直角/弯 |
| 双关节咬骨钳 | 大15 小5 | 22cm×4 mm 18 cm×3 mm |
| 鹰嘴咬骨钳 | 10个 | 22 cm颅骨 |
| 髓核钳 | 5个 | 圈柄式、直 |
| 椎板钳 | 5个 | 21cm |
| 骨凿 | 30个 | 20 mm10个16 mm10个12 mm5个8 mm5个 |
| 短把牙用凿 | 各3套 | 四方柄直刃、半圆刃，宽窄各型号 |
| 可可钳 | 20把 | 22 cm |
| 小直角 | 长5个短5个 | 22 cm角弯半齿900×20头宽3.0 18cm角弯半齿900×20头宽2.4 |
| 金属导尿管 | 5个 | 女用双圈头弯总长15cm工作长度12.3cm头宽5.3mm |
| 阑尾钳 | 20把 | 16cm头宽9.3mm合拢高10.4mm |
| 自动开腹器 | 10个 | 梗式双圆梗二叶 |
| 开胸器 | 5个 |  |
| 小儿开胸器 | 5个 |  |
| 胸腔游离剪 | 20把 | 24cm特快型，扁平，薄弯 |
| 三翼拉钩 | 2套 | 梗式双圆梗三叶自锁 |

包9中健动态心电图记录盒

1、记录仪小巧携带方便

2、液晶显示可随时观察记录波形、记录时间、电池电量

3、同步12导联记录时间24小时可扩充至48小时72小时

4、3导联12导联可切换工作

5、导联线和记录仪卡口连接，防止意外脱落

6、SD卡存储，存储容量4GB或以上

7、共模抑制比》80Db

8、独立电池电压记录通道，可评价电池电量也可协助分析故障

9、软件具有起博、QTC、T波点交替、心率震荡、房颤、睡眠呼吸分析功能

10、软件具有对室早和正常二次分析功能（根据波形形态批量编辑）

包10角膜板层刀技术参数

*原装进口OUP  SBK电动平推刀头系统技术参数

1. 采用电动的平推切削方式

2. 刀片振动速度为每分钟≥15000次

3. 根据患者的曲率不同设有三种以上型号的吸力环，来切削不同直径的角膜瓣

4. 调节环上的止动位置得到不同的角膜瓣蒂的宽度

5. 可以实现个性化定制角膜瓣。

* 6. 有针对亚洲人专门设计的椭圆型负压环。

7. 手术时间短，负压吸引时间短。

* 8. 可配用一次性刀头来切削角膜瓣。可选用不同型号的一次性刀头切削不同厚度的角膜瓣：

90um刀头切削厚度：95um+/- 8um

130um刀头切削厚度：125um+/- 8um

| Moria OUP标准配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Designation | Number | 名称 | 数量 |  |
| Oup motor+cable | 1 | Oup 马达+连线 | 1个 |  |
| Oup fixation ring (1) | 1 | Oup (1)负压环 | 1只 |  |
| Oup fixation ring (2) | 1 | Oup (2)负压环 | 1只 |  |
| Oup fixation ring (3) | 1 | Oup (3)负压环 | 1只 |  |
| Store box for Oup motor | 1 | Oup马达的储存盒 | 1只 |  |
| Steril box for Oup ring | 1 | Oup环的消毒盒 | 1只 |  |
| OUP Instruction Manual | 1 | OUP操作手册 | 1本 |  |
| 注：带*的为重要参数，必须符合。 |  |  |  |  |

包11实时动态胰岛素泵系统

* 原装进口

一、系统组成

胰岛素泵

实时动态血糖发送器

USB CareLink 下载器

CareLink 糖尿病下载分析软件

电脑（选配）

主要部件技术参数

1.胰岛素泵：

基础率： 0.05-35u/h

基础率步长： 最小0.05u/h

基础率分段：48段

临时基础率：0.5－24H ±1% 可调整

大剂量：0.1－25U

大剂量输注方式（Bolus Option）  5种， 常规，方波，双波，声响，遥控大剂量

大剂量计算器（Bolus Caculator）   大剂量向导功能（Bolus Wizard）

血糖目标（Target）     最多8个

声响大剂量（Easy Bolus）    0.1-2.0U 增量

电池(Battery)        1节AAA 电池

马达(Motor)        安全直流电马达

输注马达精度误差        ＜±2%

报警记录(Alarm History)     可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期

低液量报（Low Reservor Alerm ）      剩余单位和时间两种方式

大剂量历史（Bolus History）     最多24个

计算机下载数据(Computer Download)     90天数据

防水等级(Water resistant)        IPX-7

安全设置(Safety settings)         "50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查

保修  胰岛素泵 4年、充电器6个月、发送器6个月。

二、实时动态血糖监测:

实时显示血糖

每10秒钟接收一次信号，每五分钟储存一次平均血糖值，全天监测288个血糖值

3 小时、24小时的血糖动态趋势图

血糖快速变化时，有箭头提示

可以设置高低血糖报警

红外线数据传送；

和血糖仪平均误差0.3mmol/L；

相关系数0.92；

变异系数5%；

监测范围：2.2-22.2mmol/L；

使用寿命3天；

校正：末梢血糖检测；

注：带*的为重要参数，必须符合。