
牡丹江市肿瘤医院进口高压注射器等及服务项目

技术参数如下：
一包、进口高压注射器                                                    1台

	序号
	名    称
	规     格

	1.0
	双筒注射头
	

	1.1
	造影剂针筒（A侧）
	

	1.1.1
	针筒容量
	100ml及200ml   2种

	1.1.2
	注射速度
	0.1-10ml/s，0.1ml增量

	1.1.3
	注射量
	100ml针筒：1-100ml，1ml增量200ml针筒：1-200ml，1ml增量

	1.1.4
	最大压力
	1-300psi

	1.1.5
	手动控制
	前进（快、中、慢），后退（快、中、慢）和自动返回键

	1.1.6
	100ml针筒转换器
	安装100ml针筒用

	1.2
	生理盐水针筒（B侧）
	

	1.2.1
	针筒容量
	100ml

	1.2.2
	注射速度
	0.1ml-10ml/s，0.1ml增量

	1.2.3
	注射量
	1-100ml，1ml增量

	1.2.4
	最大压力
	根据A针筒

	1.2.5
	手动控制
	前进（快、中、慢），后退（快、中、慢）和自动返回键

	1.3
	防漏结构
	推杆上风琴式防漏罩

	1.4
	气泡检测
	确认管路连接正确无误，排气完成后，按下确认键,方可开始注射。

	1.5
	注射头LED指示灯
	针筒支架下照明灯，注射头后部状态指示灯

	1.6
	抽取造影剂方式
	预填充式，注射器自动抽取，手动抽取

	2.0
	注射模式
	

	2.1
	单筒注射模式
	单时相注射、双时相注射、多时相注射（5时相）、变速注射

	2.2
	双筒注射模式
	A→B、A→A→B、A→A+B→B、B→A→A+B→B

	3.0
	注射参数设置方式
	智能化CT值控制系统

体重输入法,输入体重自动生成注射参数。简单，方便，快捷。
人工智能快速选择注射部位，人形式选择注射部位，轻触注射部位即可完成注射部位的选择
手动输入法

	4.0
	控制显示器
	

	4.1
	显示屏
	10.2”触摸式彩色液晶显示屏

	4.2
	操作界面
	图形文字双重显示，带注射压力实时监测曲线

	4.3
	储存介质
	CF卡（容量：32M）

	4.4
	历史记录
	最近20个注射过程及压力曲线

	5.0
	安全装置
	注射头上确认键，与启动按钮联动，须先按下确认键，程序方可启动

具备过压、过速和过量报警及自动停止装置

手动紧急停止按钮（注射头上3个，遥控开关上1个，控制显示器上1个）

	6.0
	加热装置
	内置半导体加热装置，38±3℃

	7.0
	体重输入法
	输入患者体重自动生成注射参数

	8.0
	安装方式
	直立可移动支架式 


二包、进口多功能监护仪                                                       1台
	1
硬件结构

1.1
主机显示器一体化设计。

1.2
无风扇等散热装置。

1.3
医用专业显示器：12’’ 彩色XGA TFT触摸显示器, 分辨率800*600。
1.4
4通道波形显示。

1.5
整合式电源，无需电源适配器。

1.6
三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。

1.7
标配网络接口及联网功能。

2
模块化设计

2.1
基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运 ；

2.1
基本参数测量模块：可显示波形和数值，用于病人转运。

2.2
兼容单参数插件模块

2.3
通用即插即用型记录仪模块，通用于全部监护仪。

3
用户界面

3.1
可自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节。

3.2
波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

3.3
（联网情况下）可在任意床边机上显示至少1个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值

4
 测量性能及软件

4.1
心电

4.1.1
标配12导联心电监护

4.1.2
诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz

4.1.3
标配≧20种心律失常分析，含房颤分析。

4.1.4
12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

4.1.5
12导联ST 环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势。

4.1.6
QT及QTc分析，实时显示数值。

4.1.7
除颤后波形恢复时间小于2秒钟

4.2
呼吸：阻抗法

4.3
无创血压

4.3.1
双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。

4.4
脉搏血氧饱和度

4.4.1
指套式传感器

4.4.2
灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。

4.5
有创压力（选配）
4.5.1
测压范围： -40至360mmHg

4.5.2
可提供每搏压力变异(PPV)实时显示

4.8
可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。

4.9
12导联ECG记录功能

4.10
可进行脉搏压力变异（PPV）计算

4.11
BISX双频指数监护（选配）
4.12
麻醉气体（选配）
4.13
MAC 和 MACawk


三包、进口超声刀                                                           1台                                                   
	电压：220－240VAC

频率：50－60HZ通用

振幅：75um

漏电保护级别：CF型

主机输出功率小于或等于23.5－47KHz自动切换

可快速设定十种不同输出功率

输出设置：10－100%

最大输出功率：100W

带有多种异常报警并自动停止输出

可察知探头破损，松弛，振子故障，停止超声波输出。

与原有设备必须能配套使用：接原有超声刀头、换能器及操作手柄。原有为奥林巴斯设备。


四包、进口纤维膀胱镜                                                        1个
	1.视野角度:120度

2.视野方向:0度

3.景深：3－50毫米

4.插入部外径: 16.5Fr. (5.5毫米)

5.先端部外径: 11.7Fr (4.6毫米)

6.管道内径：7.2Fr (2.4毫米)

7.全长:700毫米

8.最大弯曲角度:上210度\下120度

9.最小可视距离5毫米

10.兼容6Fr（2毫米）的治疗附件

11.陶瓷先端设计，兼容高频电烧治疗

12.与医院原有设备匹配使用：接原有的摄像主机系统及冷光源。原有为奥林巴斯设备。


