GD350-B型高频电刀技术参数
1. 输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合性医用电手术设备。

2. 本机使用于需要切割和或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。
3. 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。

4. 单极纯切：额定功率（额定负载）350W（500R）。

5. 混切1：250W（500R）；混切2：200W（500R）；混切3：120W（500R）。

6. 单极凝：120W（500R）；双极凝：50W（100R）

7. 采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控凝输出

8. 采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。
9. 保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

10. 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警，具有中性电极接触质量检测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。

11. 允许连线使用，允许长时间开路和短路。

12. 冷却方式：自然冷却，无风扇。

13. 输出功率稳定（有闭环控制）。

