长 丰 县 招 投 标 中 心

询 价 文 件

项目名称: 长丰县中医院手术器械采购项目

编号：2013CFHX0325

招标代理：长丰县招投标中心

编制时间： 二○一三年八月

目  录

一、报价须知…………………………………………………………3

二、采购需求…………………………………………………………6

三、评审办法…………………………………………………………11

四、询价响应文件格式………………………………………………14

五、制式合同…………………………………………………………20

尊敬的投标人：

受委托，长丰县招投标中心以询价方式采购手术器械，具体事宜如下：

一、报价须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长丰县中医院手术器械采购项目 |
| 2 | 招标代理机构 | 长丰县招投标中心 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 招标内容 | 电刀、电动吸引器、医用骨科电钻、上肢手术器械等设备采购，预算价约38万元。（具体数量、参数见采购需求） |
| 5 | 招标包数 | 一包 |
| 6 | 投标人资格条件要求 | 1、具有独立法人资格； 2、具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证； 3、所投产品（电动石膏锯除外）具有医疗器械注册证（含附表）； 4、符合《政府采购法》第二十二条规定。 |
| 7 | 投标人信誉要求 | 投标单位须有良好的社会信誉，在投标活动和项目实施过程中没发生过违法违规等不良行为，在招投标活动中未被限制市场准入的 |
| 8 | 诚信保证金 | 诚信保证金为人民币 5000 元整，须以 银行转账、电汇或银行汇票等非现金方式提交。诚信保证金银行汇单上应注明本招标项目名称。 投标单位的诚信保证金票据随询价响应文件在投标截止时间前提交。 账户名称：长丰县招投标中心 账 号：1302052319000002641 开户行：工行长丰双凤支行 中标单位的诚信保证金直接转为履约保证金，未中标单位的诚信保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还到投标单位公司账户。 |
| 9 | 询价响应文件提交方式 | 密封提交 |
| 11 | 询价响应文件份数及装订、密封要求 | 1、一式叁份； 2、不宜采用活页夹装订（宜用胶装），否则，招标代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任； 3、封套上应写明：“长丰县中医院手术器械采购项目询价响应文件在2013年 8 月26日 10 时00分前不得开启”字样。 |
| 12 | 询价响应文件递交截止时间及地点 | 截止时间：2013年 8月26日 10：00止（北京时间） 递交地点：合肥北城招投标中心（双凤工业区阜阳北路中奥花园11栋1楼） |
| 13 | 评标方法及标准 | 详见本文件第 三 章 |
| 14 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:3人,其中招标人代表 1人,专家2人；评标专家确定方式:随机抽取 |
| 15 | 履约保证金 | 1、成交供应商的诚信保证金直接转为履约保证金，验收合格后予以退还，不计利息。 2、若成交供应商不按要求及时领取成交通知书，应视作拒绝成交，可取消其成交资格，并没收诚信保证金；给招标人的损失超过诚信保证金数额的，成交供应商应当对超过部分予以赔偿。 |
| 16 | 招标代理交易服务费约定 | 本项目代理交易服务费由中标人承担，按照有关文件规定的收费标准，投标单位最终投标报价含该费用。中标人在收到中标通知后三个工作日内应向中心缴纳有关费用。 账户名称：长丰县招投标中心 帐号：286001040008008 开户行名称：农行长丰县支行 |
| 17 | 投标报价 | 1、投标人应按“采购需求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价优惠的方式进行报价。 2、报价应包括货物（及必要的配件辅材）、运输、安装、调试、技术指导培训及维保等一切费用。 3、投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，单价不做调整，结算时按单价乘以实际数量结算。 4、投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；大写与小写不符的，以大写为准。且每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。 |
| 18 | 付款方式 | 供货安装完成且验收合格后支付合同价款的95%，余款为质保金，分两年等额无息退还。 |
| 19 | 质保期 | 贰年（从货物验收合格之日起计算） |
| 20 | 控制价 | 叁拾捌万元整（38万元） |
| 21 | 其他 | 1、投标人提供的相关证照、证书、授权书等资格证明资料应真实、有效、合法，否则后果自负； 2、询价响应文件一律不予退还； 3、投标人对本询价文件如有不清楚之处，请及时以书面形式向中心提出；联系人：张工，联系电话：0551-66396135、62720129； 4、中心对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在网站（www.cfztb.gov.cn）上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动上网查询。中心不承担投标人未及时关注相关信息的任何责任。 5、本询价文件的最终解释权归长丰县招投标中心。 |

二、采购需求

一、具体物品及参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电刀 | 1、电源 1.1、电压交流220V±10%，50HZ 1.2、电流≤10A 2、功能 2.1、有电切（纯）功能 2.2、有电凝（纯）功能 2.3、有混切、混凝功能 2.4、有双极电凝功能 3、电切（纯）功率≥300W 4、电凝（纯）功率≥120W 5、双极功率≥70W 6、输出控制手控、脚踏开关 7、输出功率控制1W步进 8、安全保护 8.1有负极板报警 8.2有错误代码显示、存储 | 把 | 4 |
| 2 | 电动吸引器 | 1.吸引泵：活塞泵 2.极限负压：≥0.09MPa 3.抽气速率：≥20L/min 4.贮液瓶容量：2500mL×2 5.噪音：≤60dB（A） 6.功率：≥180VA 7.电源电压：AC220V±10% | 台 | 10 |
| 3 | 医用骨科电钻 | 主要技术性能指标： 主 机 工作电压13.2V 输出功率≥20W 温 升≤25℃ 充 电 器 输入电压交流220V，50Hz 输出电压13.2，900mA 充输入功率30VA 充电电池 电 压13.2V 充电时间3小时左右 技术数据： 空载转速≥1380转/分 空载噪声≤75dB（A） 径向跳动≤0.5mm | 台 | 2 |
| 4 | 上肢手术器械 | 小号复位钳（长170mm，2把) 自动中心化持骨钳（长190mm,2把） 小号带尖复位钳（长150mm,1把） 测深器（60mm，1把） 骨膜剥离器（刃宽9mm，1把） 螺丝起子(内六角sw2.5,1把） 两用导钻（Ф2.5mm中立承重，1把） 双头导钻（Ф2.5mm、Ф3.5mm,1把） 牵开器（15mm2把） 丝锥（有柄HA3.5mm1把，HB3.5mm1把） 钢板弯曲钳（长220mm,1把） 消毒盒（1只） 材质为不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 下肢手术器械 | 复位钳：长220mm,2把 自动中心化持骨器：长260mm，2把 带尖复位钳：长200mm,1把 测深器：90mm，一把 骨膜剥离器：刃宽12mm，1把 螺丝起子：内六角SW3.5，1把 两用导钻：Ф3.2mm中心承重，1把 双头导钻：Ф3.2mmФ3.5mm,1把 牵开器：Ф4.5mm，Ф,6.5mm,2把 丝锥：有柄HA4.5 1把，HB6.5 1把 钢板弯曲钳：长260mm,1套 尖端拉钩：Ф3.5mm\4.5mm2把 钢板弯曲板子：Ф3.2mm,2把 骨撬：带齿型和面包型，230x10mm各1把 胫骨平台复位器：1把 消毒盒：一只 材质为不锈钢 | 套 | 1 |
| 6 | 腰椎手术器械 | 椎间盘铰刀：平型有刃：刃宽8、10、12各1把；平型无刃：刃宽8、10、12 各一把 椎板咬骨钳：220x3.5x1100,2把；220*4*1100,2把；260*4*1300,2把 超薄型椎板咬骨钳：220﹡3.5﹡1100 、220﹡4.5﹡130、0260*4*1100、260*4*1300 各2 把 髓核钳：220x2.5直头、220x3弯头各2把 长柄骨膜剥离器：刃宽10、15、20mm各1把神经根拉钩1套 锥板拉钩：大、中、小各1把 弯型漏斗：240*Ф6mm/8mm各1把 植骨推棒：245*Ф6mm/8mm各1把 神经根探子：2把 圆头神经剥离子：2把 反口椎板咬骨钳：185﹡2﹡900 、185﹡3﹡1100，、185﹡4﹡900、 185﹡5﹡1100 各1把 反口椎板咬骨钳：超薄型185﹡2﹡900 、185﹡3﹡1100，、185﹡4﹡900，、185﹡5 ﹡1100 各1把 材质为不锈钢 | 套 | 1 |
| 7 | 颈椎手术器械 | 颈椎牵开器：1套 椎板咬骨钳：220﹡1﹡900、220﹡2﹡1100各1把、 椎板咬骨钳：220x2.5x1300，2把 超薄型椎板咬骨钳：220﹡1﹡1100、220﹡2﹡1300各2把 超薄型椎板咬骨钳：220x2.5x1300，1把 髓核钳（指圈式）：220x2直头、220x2弯头各2把 髓核钳（指圈式）：220x2.5直头、220x2.5弯头各2把 双关节咬骨钳：240x2微弯1把；240x2尖弯1把 骨刮匙（胶木柄）：300xФ3前弯50、300xФ3前弯100、300xФ4前弯50各1把 方头空心骨刮匙：头宽4mm、5mm各1把 颈椎S拉钩：2把 颈椎拉钩：大号、小号各1把 带沟槽神经剥离子：颈椎型2把 超薄骨刀：200x刃宽3、4、5各2把；200x刃宽8，1把 锤骨器：Ф8,1把 颈椎椎体后缘撑开器：1把 方刮加长吸引器头：Ф2、3、4各1把 消毒盒：2只 材质为不锈钢 | 套 | 1 |
| 8 | 电动石膏锯 | 1．锯频≥8500次／分 2．摆角9°，≤±20% 3．噪声≤90dB 4．温升≤25℃ 5．额定输入电压：220VAC±22VAC 6．额定功率：110VA 7．重量：≤1.7KG 8．锯片厚度：0.8mm 9．锯片直径：Ф60mm；30 mm | 台 | 1 |
| 9 | 电动摆锯 | 1．锯频：≥15000次/分 2．摆幅：≥5° 3．主机温升：≤30℃ 4．噪音： ≤92db 5．主机：可高温灭菌消毒 6．充电器电源电压： AC220V/50HZ 7．重量：≤1700克 8．输出功率：≥47W | 套 | 1 |
| 10 | 高速磨钻 | 1、马达最高转速：≥80000转/分 2、最大功率：≥200W 3、最大扭矩可达：≥20Nm. 4、有正反转功能 5、有软轴（或电缆） 6、有脚控开关（控制转速） 7、有铣刀功能 8、气动进口 9．磨钻手柄（长、中、短）：各1只 10．磨头（切割、打磨）：各规格2个 | 台 | 1 |
| 11 | 电动止血带 | 1、带液晶显示，触摸键控制 2、压力范围0 – 600mmHg 3、能自动调节压力 4、有术中自动记时，自动报警功能 5、具有袖带可高温高压消毒 6、具有术中故障时自动闭锁功能 | 台 | 2 |
| 12 | 骨科动力系统 | 一、主机：一套 1、马达最高转速≥10000转/分 2、最大功率≥200W 3、最大扭矩可达≥20Nm. 4、有正反转功能 5、有软轴（或电缆） 6、有脚控开关（控制转速） 二、胸骨锯：一副 1、胸骨锯手柄有 2、锯片保护鞘有 3、最大振动频率≥10000次/分 4、锯片10只 三、多功能电动骨锯：一台 1、最大振动频率≥10000次/分 2、锯片角度可调 3、摆动锯、矢状锯、往复锯手柄（大骨、小骨）：6只（大骨、小骨各3只） 4、锯片12只：每种各2只 四、骨钻：一台 1、骨钻手柄（大、小骨钻）：各1只 2、最大转速≥10000转/分 3、接头（大、小骨钻）：各1只 4、钻头（大、小骨钻）：各1只 5、克氏针10 | 套 | 1 |
| 13 | 脉冲冲洗器 | 1.用途： 1.1手术对伤口和创面进行冲洗及残液吸引 1.2骨科关节置换术，各种骨折内固定术 1.3配合各种腔镜进行术中冲洗使用 1.4对手术器械及内窥镜的清洗 1.5肿瘤手术术中冲洗 1.6普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗 2.性能参数 2.1喷枪：有两种，冲洗喷头、同冲同吸喷头，冲洗的同时可以吸走组织、脂肪和液体 2.2喷头：直嘴、扇叶状 2.3冲洗压力：可调 2.4冲洗流量大：100～1200ml/min，能够达到快捷有效的冲洗，缩短手术时间 2.5防护罩：可有效防止冲洗液飞溅，保护医务人员，降低交叉感染的几率 2.6一次性无菌管路，减少因冲洗而造成的交叉感染 | 个 | 1 |
| 注：上述规格技术参数仅作为说明，投标人可以选用替代标准，但替代标准要相当于或优于推荐产品标准，以满足采购人的需求。 |  |  |  |  |

二、质量要求：

所投产品须为质量合格的产品，须符合相应的国家标准、行业标准或注册产品标准。

三、供货时间及地点要求：

1、供货时间：合同签订之日起，30个日历日完成供货。

2、供货地点：长丰县水湖镇。

四、售后服务：

1、质保期贰年。（从交货验收合格之日计算）。

2、质保期内，享受三包服务，产品维修的全部费用均免收；超过质保期的，只收取成本费；产品出现质量问题，维修服务响应时间为24小时。

五、验收：

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，验收小组应严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。如有必要的话，可送有资质的医疗器械检测机构进行产品检测。

3、检测、验收费用均由中标单位承担。

三、评审办法

3.1评标方法：两阶段有效最低价法，即对通过初审的投标单位先进行技术标评审，技术标评审最终入围的再进行商务标评审，通过商务标评审的最低价中标。

3.2初审评审，具体指标见下表：

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 符合询价文件要求 | 查验原件或公证件或相应行业管理部门出具的书面证明原件，所提供的资料应能反映相关信息。 |
| 2 | 许可证 | 具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证 |  |
| 3 | 注册证 | 所投产品（电动石膏锯除外）具有医疗器械注册证（含附表） | 在医疗器械注册证书有效期内生产的医疗器械都视为有证产品。 查看复印件 |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 符合询价文件要求 | 查看原件 |
| 5 | 诚信保证金 | 符合询价文件要求 |  |
| 6 | 询价响应文件 格式 | 须按询价响应文件规定的格式填写，内容完整，不得影响询价响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |  |
| 7 | 供货时间、供货地点及质保期 | 应明确供货时间、供货地点及质保期，且符合询价文件的要求。 |  |
| 1、以上内容由评委按照评审指标等要求逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，评审不合格，询价响应文件按废标处理； 2、以上审查材料原件须随询价响应文件在投标截止时间前提交，否则后果自负。 |  |  |  |

3.3技术标评审：评委应根据本评分标准按照客观公正的原则对初审合格投标人的技术标进行评审打分。评审标准如下表：

| 序号 | 指标 | 指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 （20分） | 根据所投产品规格技术参数的响应程度进行评审打分，判定实质性响应情况，综合对比给予打分。好的，得20-18分；较好的，得17-15分；一般的，得14-12分；实质性不响应的，得1-0分。 |
| 2 | 上肢手术器械、下肢手术器械、腰椎手术器械、颈椎手术器械（20分） | 根据所投产品的品牌、质量、性能之间的差异程度进行打分，好的，得20-18分；较好的，得17-15分；一般的，得14-12分；较差的，得11-1分。 |
| 3 | 电刀、电动吸引器、脉冲冲洗器 （20分） | 根据所投产品的品牌、质量、性能之间的差异程度进行打分，好的，得20-18分；较好的，得17-15分；一般的，得14-12分；较差的，得11-1分。 |
| 4 | 医用骨科电钻、电动石膏锯、电动摆锯、高速磨钻、电动止血带、骨科动力系统（18分） | 根据所投产品的品牌、质量、性能之间的差异程度进行打分，好的，得18-17分；较好的，得16-14分；一般的，得13-11分；较差的，得10-1分。 |
| 5 | 售后服务 （2分） | 对所投产品的售后服务内容（质保期长短等）进行综合对比评分；明显优于招标文件要求的，得2分；满足的，得1分。 |
| 6 | 整体情况 （20分） | 根据所投产品的品牌、质量、 性能、产品配置、售后服务、参数响应性等情况进行评比打分。好的，得20-18分；较好的，得17-15分；一般的，得14-12分；较差的，得11-1分。 |
| 1、技术标得分计算方法：对评委专家的各项评分分别进行汇总，汇总后将各项汇总得分分别去掉一个最高分，去掉一个最低分，剩余专家的算术平均值(保留小数点后两位，第三位四舍五入)即为各项得分，各项得分的合计数作为技术标最终得分，并按照最终得分高低进行排序； 2、合格标准：技术标最终得分≥76分，为技术标评审初步入围单位。当技术标评审初步入围单位家数≤5家时，按得分高低顺序取前3名（如技术标评审初步入围家数≤3时，则全部作为技术标评审最终入围单位）作为技术标评审最终入围单位；当技术标评审初步入围单位家数≥6家时，按得分高低顺序取技术标评审初步入围单位家数的60%（四舍五入取整）作为技术标评审最终入围单位。如出现得分相同的，一并作为入围单位。 |  |  |

3.4商务标评审

3.4.1、询价响应文件的唯一性和确定性审核。投标单位不得递交两种或多种内容不同的询价响应文件，或在一份询价响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，否则按废标处理。

3.4.2、对投标报价进行评审。评委会只对技术标评审最终入围单位的报价进行评审。投标报价不得高于或等于控制价，否则按废标处理。

3.4.3、商务标审查主要内容为采购清单项数、采购数量的响应性、有无算术计算错误等。凡招标文件采购清单列项的，投标人均须报价，如投标文件清单项未报价的，视同该项报价已包含在其他采购清单项之中，采购人不再支付该项清单的任何费用。投标文件报价清单项漏（缺）项或采购数量少于招标文件规定的，商务标评审不合格，投标文件按废标处理。

3.4.4、投标报价是否有算术错误及其修正。询价响应文件中如存在大写金额与小写金额不一致的，供应商须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4.5、评委会按照通过技术标最终评审入围的投标人的最终报价由低到高排出中标候选人、预中标候选人。如果投标人商务报价出现两家或两家以上相同者，则确定技术标最终得分较高者为优先中标候选人；如果入选投标人商务报价出现两家或两家以上相同者且技术标最终得分也相同，则采取随机抽取方式确定中标候选人、预中标候选人。

3.5在评审过程中，投标报价接近控制价明显缺乏竞争性的，评标委员会作重点评审，应否决所有投标。

3.6在评标过程中，出现下列情形之一的，应作流标：

3.6.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.6.2因重大变故，采购任务取消的；

3.6.3所有投标人报价均为废标的；

3.6.4所有投标人报价均超过市场价格的。

四、询价响应文件格式

4.1 报价函

致：招标人

1、根据你方招标采购项目编号为          号的“                   ”的询价

文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询价文件的投标须知、合同条款和其他有关文件后,我方愿按询价文件规定提供交付的货物投标总价为（大写）：

人民币。

2、我方已详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的诚信保证金可被贵方没收。

5、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

6、一旦我方中标，我方保证按照询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的时间和地点完成供货，保证所供货物符合询价文件要求的技术参数、规格和数量，并交付采购人验收、使用。

7、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按询价文件规定的方式、金额向招标人提交履约保证金。

8、我方承诺：一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按询价文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

9、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件以及询价文件、询价文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

11、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为诚信保证金。

12、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		     传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：        年        月        日

4.2法定代表人授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加长丰县招投标中心             采购项目（项目编号：              ）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表签字：

职务：

代理人（被授权人）签字：

职务：

身份证号码：

投标人名称(加盖公章)：

地址：

日期：

4.3报价书格式

| 序号 | 货物（或服务）名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价（大写） （小写） |  |  |  |  |  |
| 供货时间： 供货地点： 付款方式： 质保期及售后服务承诺： 投标单位（盖章）： 法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）： |  |  |  |  |  |

4.4规格响应表格式

| 询价文件采购需求 |  |  | 投标响应情况 （下栏由投标人按其所投内容填写） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及配置 | 品牌 | 型号 | 技术规格参数 | 生产日期 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）：

日期：

备注：

1、上表中的货物名称、品牌、型号、技术规格参数须详细描述；不能直接套用招标文件的采购参数或以完全响应等类似文字代替，投标产品及组件（如需要）的品牌须明确、唯一，否则后果自负。

2、若医疗注册证过期，须填写产品生产日期。

### 4.5产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 4.6证明文件

（1）通过有效年检的营业执照和税务登记证的复印件或影印件

（2）许可证复印件或影印件

（3）注册证复印件或影印件

（4）产品彩页（如有）

备注：

1、营业执照和税务登记证的复印件或影印件应体现出营业执照和税务登记证的全部内容。

2、投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

五、制式合同

甲方：                                        乙方：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及本项目政府采购相关文件，签订本合同，并共同遵守。

一、产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： |  |  |  |  |  |  |

二、乙方交付的货物质量、技术标准应与询价文件规定的一致。

三、产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

四、交货地点               时间                方式

五、付款方式：

六、验收：

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，验收小组应严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。如有必要的话，可送安徽省医疗器械检测中心进行产品检测。

3、检测、验收费用均由合同中标单位（中标人）承担。

七、售后服务：

1、质保期：

2、售后服务内容及标准：

八、违约责任：

（1）乙方不按合同规定的货物质量或技术标准供货的，甲方有权拒收产品，没收其履约保证金，同时将其纳入黑名单，网上通报，并承担由此造成甲方的一切损失（不可抗力等原因除外）；

（2）如出现因乙方自身原因造成逾期供货的，则每延迟一天供货，甲方向乙方收取合同价款的   %违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，并没收其履约保证金，同时将其纳入黑名单，网上通报，并承担由此造成甲方的一切损失（不可抗力等原因除外）。

（3）乙方不按合同规定的售后服务标准提供服务的，甲方有权没收质保金，同时将其纳入黑名单，网上通报。

九、履约保证金            。供货安装验收后，出具甲方签字盖章的验收合格报告原件后5个工作日内退还。

十、其他约定事项：

……

十一、解决合同纠纷方式：

1、双方协商解决（  ）；2、仲裁（  ）；3、向人民法院提起诉讼（  ）。

十二、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

本合同一式    份，甲方    份、乙方   份、长丰县招投标中心一份。

甲方：    （公章）                   乙方：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                               年    月    日

集中采购机构：长丰县招投标中心          （公章）

年     月     日