附件：  四川省疾病预防控制中心设备及试剂内容及要求

供应商和产品资格条件：

1、第一至七包投标人须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、第四包生产厂家须取得所在国管理部门颁发的包含投标服务在内的生产经营资格，管理体系通过相关部门审核认可，DNA检测实验室必须通过中国合格评定国家认可委员会认可。

3、第四包代理商或经销商已取得相关管理部门颁发的经营企业许可证及有关资质证书的材料，生产厂商须具备经营企业许可证。

4、第四包生产厂家须具备高质量完成HIV基因测序的能力。

5、第六包投标人须具备医疗器械经营企业许可证。

6、第六包非投标产品制造商须获得制造厂家针对本项目的授权书。

7、第六包投标人须具备医疗器械注册证书。

第一至七包：

交货时间、地点及付款方式：

1、付款方式：所有设备验收合格后由需方一次性100%付款给供方。

2、交货地点：第一、第二包、成都市中学路6号；其他各包按用户要求发往指定服务地点。

项目概述：

实验室检测设备、艾滋病检测试剂、地病防治标示牌

售后服务要求：

投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

（1）．服务体系；（2）．质保期内的服务承诺。

项目清单：

| 第一包 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 视频显微镜 | 1 | 套 |
| 第二包 流式细胞仪 | 1 | 台 |
| 第三包 |  |  |
| 疟疾快速检测试剂 | 2万 | 份 |
| 第四包 |  |  |
| HIV基因测序服务 | 按单价确定 | 人份 |
| 第五包 |  |  |
| 1.病毒载量检测试剂1 | 1440 | 人份 |
| 2.病毒载量检测试剂2 | 1824 | 人份 |
| 第六包 |  |  |
| HIV-1核酸定性检测试剂 | 926 | 人份 |
| 第七包 |  |  |
| 降氟炉灶标示牌 | 202000 | 张 |

第一包：视频显微镜（显微镜与摄像头参数）

显微镜参数

摄像头参数（285A pro)

*1、图像采集系统软件：应具有专业自动拼图(支持20×20张图像无缝隙拼接)及去模糊多层聚焦（具有去除不同景深图像模糊功能）模块。

*2、图像采集：可录像、拍照、定时拍照，录像时最大像素为140万像素、实时去除噪声、记忆平衡参数。

3、图像管理：具有对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理等功能，实时图像远程共享。

4、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。

5、校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。测量各种图形、标注测量结果、导出测量结果、打印被测图像。

6、图像分割处理：对图像进行分割、分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理，对显微图像自动分析出结果，结果可用EXCEL导出和文本文档。

7、MIG图像文件：可将若干图像合并为MIG文件、可连续播放图像、播放单帧图像、调节播放速度、使用MIG文件进行录音。

8、图像设备：140万像数 2/3 " CCD。

9、分辨率：1360×1024有效像素。

10、像素点尺寸：6.45μm×6.45μm。

11、帧率：4帧/秒-46帧/秒。

12、快门：电子快门。

13、信噪比：＞43 dB。

14、扫描方式：逐行扫描。

15、光亮要求：约等于1 Lux。

16、配有高速USB2.0数码接口。

17、可读噪声9.8e-，数字输出24/30-bit（彩色）。

18、可读频率20MHz 8-bit，0MHz　10-bit。

19、SONY ICX CCD成像传感器

*20、内置式FBGA

*21、TTL触发端口

22、SHOTT BG-40过滤器

*  示必备要求。

第二包：流式细胞仪（数量：1台） 进口

1单激光激发，≥2个荧光通道

2 测量参数：散射光、FL1、FL2

*3 一次检测即可完成CD3/CD4、CD3/CD8细胞检测

4 免溶血，免洗检测系统

5最大分析速度可达到≥200个细胞/秒

6检测分辨率：CV≤10%(全峰宽)

7绝对计数技术：微球法

8试剂系统：厂家能提供完善的与仪器同品牌的配套试剂系统，并获SFDA认证。

9质控系统：有完备的质控试剂，质控软件，质控结果可存储。

10内置计算机数据系统与打印系统,无需其他外源设备或辅助设施。

11全国安装仪器的数目50台。

12售后服务：

维修：设备验收合格后免费保修两年，负责终身维修。仪器出现故障，如不能通过电话或邮件形式解决，工程师需在接到报告后半个月到达现场处理。

提供产品保质期内的服务承诺。

培训：免费到现场提供操作培训和维修培训。

| 型号 | BA410 |
| --- | --- |
| 总放大率 | 40X～1000X (选购，最高放大率为1500X) |
| 目镜 | 平场大视场，高眼点10X (FN22)，视度可调节 |
| CCIS无限远平场消色差物镜 | EC-H Plan 4X; EC-H Plan 10X; EC-H Plan 40X; EC-H Plan100X |
| 相衬物镜 | EC PL Ph10X ; EC PL Ph20X; EC PL Ph40X; EC PL Ph100X (选配) |
| 聚光镜 | N.A. 0.9/0.13消色差聚光镜 |
| 观察筒 | 铰链式双目镜筒，30°倾斜 铰链式三目镜筒，30°倾斜 (分光比: 100:0、0:100、 20:80三档) |
| 双目镜筒瞳距 | 48～75mm |
| 眼点高度提升器 | 每件可提升20mm，可提高100mm |
| 物镜转换器 | 内定位五孔物镜转换器 |
| 粗微动调焦装置 | 粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。 |
| 机械移动载物台 | 矩形，面积：175 x 145mm；行程：80 x 53mm；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩 (松紧)可调。左右手位可选择，硬膜 涂层 |
| 柯拉照明 | 6V30W卤素或3W LED |
| 滤色片 | 黄、绿、蓝、钕玻璃和中性滤色片 (根据选购要求) |

第三包：疟疾快速检测试剂

一、招标货物用途：全省疟疾防治（疾控）机构检查疟疾病人使用。

二、采购内容和数量

| 货物名称 | 数量（万份） |
| --- | --- |
| 疟疾快速检测试剂 | 2 |

三、技术规格

1.技术要求

检测疟疾病人体内的循环抗原，同时能检测恶性疟和间日疟，操作简便，检测过程中不需要特殊的仪器设备，适合基层疾控机构使用。

2.技术指标

2.1  敏感性：对间日疟>95%,恶性疟>98%。

2.2  特异性：对间日疟>95%,恶性疟>98%。

2.3  稳定性：现场应用稳定，有效期一年及以上。

3.样品

投标人需提供投标产品样品1盒，该样品将作为评标的依据。

四、包装

1.货物包装具有良好的防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。

2.全部包装应标示如下内容，标记应整洁、无磨损和文字清晰。

2.1  试剂名称。

2.2  生产机构的名称。

2.3  制造日期及有效期。

五、质量检验

1.所有检验均按国家有关规定实施。并符合技术规格所有技术指标。

2.在试剂运往发货地点以前，生产厂家须在自己的检验部门对每个生产批号的产品进行检验。生产厂家将检验结果报给买方作为付款依据之一，检验所需费用由生产厂家承担。

3.在试剂发运前，生产厂家必须向当地省级药检所提出申请，由当地省级药检所对每个生产批号的产品进行抽检。抽样数量由检验部门决定(不包含在供货合同数量内)。生产厂家将检验结果报给买方作为付款依据之一，检验所需费用由生产厂家承担。

4.货物提交给买方后，买方在质量保证期内有权要求地方或国家药检部门对试剂实施检验。由于试剂质量问题要求回收时的费用及相应损失由生产厂家承担。若对试剂质量出现争议，则中国药品生物制品检定所的检验报告具有约束力。

5.产品通过CE认证，并通过WHO检测认可。

六、投标货物的质量保证

货物有效期应自运抵买方指定交货地点起保持12个月以上。

货物生产厂家应在货物的有效期内保证货物的质量。在有效期内货物研制生产的机构对确因货物检验表明是货物的质量引起的任何缺陷应实施补偿措施，更换所有需要更换的货物并承担所需费用。更换时间在得到通知后，到达最终用户地不得超过20个工作日。但是，由于最终用户的失误或工作怠慢引起的缺陷和劣变除外。

如果由于质量问题需要回收货物，货物生产机构有义务尽快通知买方，并按能够买方认同的质量标准重新供货并承担所需费用。

七、售后服务

投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

（一）售后服务体系；

（二）产品保质期内的服务承诺。

八、现场考察

为保证产品质量，必要时招标人将派出有关专家到货物研制生产机构进行现场考察，详细了解货物的实际生产情况。

九、运输

1.投标人须将货物直接运输到买方指定的交货地点。

2.运输所需费用（含保险费等）由生产单位负担。

3.发送货物之前一周内，货物研制生产机构要向买方提供发货日程表。

十、交货期

在签订合同后2个月内运送到买方指定的交货地点。买方在交货前30日通知具体交货地点和交货数量。

第四包  HIV基因测序服务（数量：按单价确定）

1.技术参数

1.1能提供符合HIV耐药基因检测分析要求的测序能力，可适用于市场上各品牌核酸扩增试剂检测产物。

1.2计费单位：反应数（注：每人份需要完成5个反应数，每个反应指一个模板一条引物的反应，一个PCR产物的5条引物测序记为5个反应，如果1份样本未完成5个反应数，按实际反应数计费，如果1份样本实际反应数结果无法完成序列拼接，该样本不计费）。

1.3有生产经营基因类服务的相关资质，拥有自己的生产经营服务场所。实验室符合测序实验要求并有相关部门的专业认证，测序质量稳定，一个正常的成功反应，能保证测序色谱图文件（*abi）峰形清晰的长度能达到650bp5投标服务在国内市场特别是疾控系统有广泛客户使用，用户评价良好。

1.4* HIV扩增及测序引物由公司免费合成和提供。

1.5 服务厂家除提供每个反应的测序结果外，还需提供每份样本的测序拼接结果。

2.供应商要求

见第四章。

3.运输：

3.1运输费用由服务商负担。

3.2运输过程应保证适当的保存条件，运输过程中由于快递原因造成的样品丢失或破损由双方协商解决。

4.交货期：

合同签订后根据用户具体需求分批次把样品交付给服务商测序，收到样品后5个工作日内交付测序结果和报告单。

5.交货地点和数量：

按用户要求发往指定服务地点。

6.售后服务

投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

6.1服务质量标准。

第五包  病毒载量检测试剂（进口）

1.病毒载量检测试剂1（数量：1440人份）

1.1* 实时定量荧光PCR原理，与Cobas病毒载量仪匹配，用于定量检测病毒核酸。

1.2线性范围：至少6个数量级。

1.3特异性100%。

1.4检测亚型：HIV-1 M组 A-H亚型。

1.5配送检测所需所有耗材。

1.6保证到货时至少有十个月以上有效期。

2.病毒载量检测试剂2（数量：1824人份）

2.1* 实时NASBA原理，与EasyQ病毒载量仪匹配，用于定量检测病毒核酸。

2.2带磁粉硅胶，裂解液为2ml；线性范围至少4个数量级；特异性99.5%以上。

2.3检测速度: 48个标本扩增检测时间小于2小时

2.4热均一性：±0.4 ℃，温度控制精确度在±0.3 ℃内。

2.5检测亚型：HIV-1 M组 A-J亚型。

2.6保证到货时至少有十个月以上有效期。

第六包：HIV-1核酸定性检测试剂（进口）

*1. 采用实时荧光PCR原理，与COBAS AmpliePrep/COBAS TaqMan48病毒载量仪匹配，用于检测样本中所含的HIV-1 RNA或者HIV-1前病毒DNA。

*2. 标本类型：EDTA抗凝血浆，干血斑。

3. 检测靶标：HIV-1高保守区域gag基因片段。

4. 检测亚型：HIV-1 M组各亚型。

5. 规格型号：48人份/盒。

6.  无生物安全危害，不具有感染性。

7. 投标货物在国内市场有批量使用，用户评价良好。

注：所有投标企业需满足：

一、投标人的资质与业绩

见第四章

二、包装

包装及标识应执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

三、试剂的质量保证：

1．除参数中明确表明的试剂外，国产试剂有效期应自运抵买方指定交货地点起保持12个月以上，进口试剂有效期应自运抵买方指定交货地点起保持10个月以上。

2．试剂生产厂家应在试剂的有效期内保证药品的质量。在有效期内试剂生产厂家对确因试剂检验表明是试剂的质量引起的任何缺陷应实施补偿措施，更换所有需要更换的试剂并承担所需费用。更换时间在得到通知后，到达最终用户地不得超过30个工作日。但是，由于最终用户的失误或工作怠慢引起的缺陷和劣变除外。

3．如果由于质量问题需要回收试剂，试剂厂家有义务尽快通知买方，并按买方能够认同的质量标准重新供货并承担所需费用。

四、售后服务

- 投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

- 1．服务体系；

- 2．保质期内的服务承诺。

五、运输：

1．投标人须将试剂直接运输到省疾控中心指定的交货地点。

2．运输所需费用（含保险费等）由投标人负担。

3．发送货物之前一周内，投标人要向买方提供发货日程表，如发往各市（州）的货物，发货日程表要同时供给省疾病预防控制中心。

六、交货期：

由省疾病预防控制中心指定发货时间及是否分批次发货。

七、其他要求：

1．供应商所供货物须是合法生产厂家原厂制造、合法渠道供应的新货物。

2．成交供应商必须在规定交货时间内按谈判文件要求负责将货物全部组织发送到用户所在地。

3．货物送达后，由供应商进行现场安装和调试，确保货物的正常运转，并对货物接收单位的操作人员进行必要的培训，确保正常使用。

4．货物安装调试完毕后由货物接收单位进行验收。

5．谈判文件中凡注明了品牌型号的，均只作为产品档次的衡定，供应商可投其他品牌的货物或附件。

第七包：降氟炉灶标示牌

- 名称：降氟炉灶项目标示牌

2、采购数量：20.2万张

3、用途描述：重大医改项目-降氟改灶项目宣传用品

4、需求说明：

  - 尺寸：18CM*12CM*0.2CM(长*宽*厚)

4.2  材质：有机玻璃材质，预留安装孔。上面需印有：“炉灶改良户”字样

4.3  颜色：红边透明底黑字

5、技术服务：合同签订后由供应商30个工作日内发送到省内的12个项目县疾控中心。运输过程中保证其质量不受损。运输费用由供应商承担。

备注：以上带*内容为该项目实质性要求，不允许负偏离。