政府采购

单一来源采购文件

采购项目：凉山州艾工委医疗设备及试剂

采购编号： LSZC013—116号

凉山州政府采购中心

二0一三年六月

邀请函

北京健帮汇众科技有限公司（包一）、四川一众药业有限公司（包二）、四川德佩莱医疗设备有限公司（包三、包九）、北京健帮汇众科技有限公司（包四）、北京中原合聚经贸有限公司（包五）、上海英旻泰公司（包六）、成都培能医疗科技有限公司（包七）、上海建益科技发展有限公司（包八）：

根据凉山州财政局下达的单一来源采购计划，本中心将按照《政府采购法》规定的单一来源采购（2013年5月14日在四川政府采购网上发布了采购方式信息公告）方式采购凉山州艾工委医疗设备及试剂，现邀请以上公司参与本项目设备供货及相关服务。

如贵公司同意，请按本邀请函附件的要求，制作投标文件，参与投标。

凉山州政府采购中心

- 2013年 6月17日

| 投标人须知 采购项目 | 格型号或 配置参数 | 采购数量 （台） |
| --- | --- | --- |
| Versant 440（bDNA） 病毒载量仪 | 见附件 | 1 |

一、本次招标的项目为凉山州艾工委医疗设备及试剂，包括：流式细胞仪、自动进样器、Versant 440（bDNA）病毒载量仪、病毒载量仪检测试剂、进口艾滋病CD4检测试剂、艾滋病确认试剂等。

招标文件编号：LSZC013-- 116号

二、项目技术规格及参数、服务要求：

包一：诚邀北京健帮汇众科技有限公司

440病毒载量仪技术参数

1.技术规格

*1.1 测定原理:一种利用核酸探针信号放大检测技术，用于直接定量检测被1型人类免疫缺陷病毒（HIV-1）感染的病人血浆中HIV-1病毒RNA的含量。不涉及靶序列的扩增，而是将直接结合到靶序列上的非同位素标记探针信号放大，这种信号放大是具备线性的，避免了污染问题，而且灵敏、操作简便，适合实验室常规使用。

1.2测定项目:HIV、HBV、HCV病毒载量

1.3数精度:0.00l log

*1.4测量范围:HIV 50-500,000 copies/ml

HBV 2000-100,000,000 copies/ml

HCV 3200-40,000,000 copies/ml

1.5 重现性（标准偏差）:≤±0.5lg

*1.6 全自动操作

1.7 主机规格:62cm/152cm/79cm(H/W/D)

1.8 微机和打印机接口:RS-232C、标准并口

*1.9 一次操作量:96孔×2

1.10 条码识别系统:通用条码识别

2.工作条件

2.1	电源要求:100-120VAC±10%；200-240VAC±10%；50/60H

2.2	相对湿度:24-80%

3.设备配置

3.1基本配置

3.1.1主机: 1台

3.1.1.1 配套计算机:1台

3.1.1.2 计算机配置:Intel® P4 1.5G 256M DDR 40GHD LCD 10/100M Network

3.1.2 配套软件:for Win 2000/XP

包二：诚邀四川一众药业有限公司

产品1：BDFACSCalibur(三色）技术参数（两台）

| 1、流式细胞仪主机部分 采购项目 | 格型号或 配置参数 | 采购数量 （台） |
| --- | --- | --- |
| BDFACSCalibur(三色）流式细胞仪 | 见附件 | 2 |
| FACSCOUNT流式 细胞仪 | 见附件 | 3 |
| 自动 进样器 | 见附件 | 3 |

*（1）激光器配置：双激光器配置

（2）检测参数：FSC, SSC, FL1, FL2, FL3，FL4

（3）检测灵敏度：≦200MESF

（4）信号分辨率：CV≦3％

（5）最大检测速度：≥10000个细胞/秒

（6）颗粒检测范围：0.5-50um

（7）具备自动清洗进样针的功能

（8）最小样本检测量：100ul

*（9）专用淋巴细胞计数自动化软件，可自动调节电压、补偿等试验参数

*（10） 计数原理为微球法，绝对计数使用微球法，每个测试，计数微球独立包装, 并获得中国体外诊断试剂注册证

*（11）可升级成双激光四色及内置一体化机械式细胞分选。

*（12 ）配备40管以上自动上样系统，通过软件操作完成自动上样。

“*”为必备条件

2、配置清单

（1）原装进口主机一台

（2）配套数据分析软件一套

（3）原装品牌笔记本电脑一台（双核CPU;2G内存；1G显存；200G硬盘以上）

（4）安装试剂包一套

（5）操作软件（中英文）

（6）操作说明书（中英文）

（7）维护说明书（中英文）

（8）保养指南（中英文）

（9）应用方法光盘

（10）满足仪器设备正常运行和维护所需必备的附件、备件、工具和技术文件等

产品:2：FACSCOUNT参数（三台）：

1、技术要求：

1.技术指标

1.1单激光激发，≥2个荧光通道

*1.2每人份试剂无需配制即可完成CD4/CD3、CD8/CD3细胞计数

1.3免溶血，免洗检测系统

1.4精确度：CV≤10%(全峰宽)

1.5 检测范围    CD4：1－2000 个细胞/ul

CD8: 1－2000 个细胞/ul

CD3: 1－3500 个细胞/ul

*1.6绝对计数方法：微球法

*1.7试剂系统：厂家能提供原厂生产的配套试剂系统，并获SFDA认证。

1.8质控系统：有完备的质控试剂，质控软件，质控结果可存储。

*1.9内置计算机数据系统与打印系统,无需其他外源设备或辅助设施。

2、厂家在国内设有分支机构或办事处，拥有售后服务网络

产品3：自动进样器参数：（三套）

1、配合FACSCalibur流式细胞仪使用

2、40个样品管位以上

包三：诚邀四川德佩莱医疗设备有限公司

| 法国Easy-Q病毒载量检测试剂 | 见附件 | 336（（48人份/盒、7盒） |
| --- | --- | --- |

包四：诚邀北京健帮汇众科技有限公司

| 德国Versant 440（bDNA）病毒载量检测试剂 | 192人份 |
| --- | --- |

包五：诚邀北京中原合聚经贸有限公司

| 进口艾滋病CD4检测试剂 | FACSCalibur | 576人份 |
| --- | --- | --- |
|  | FACSCount | 480人份 |

包六：诚邀上海英旻泰公司

| 上海英旻泰公司生产的国产IMT HIV-1/2 Blot确认试剂 | 504人份 |
| --- | --- |

包七：诚邀成都培能医疗科技有限公司

| MP公司生产HIVBlot2.2确认试剂 | 504人份 |
| --- | --- |

CD4/CD8试剂技术参数：

1、FACSCount试剂参数

1.1与BD FACSCount流式细胞仪匹配实现CD4绝对计数

1.2无需溶血、离心、洗涤等过程

1.3单平台实现绝对计数

1.4可提供CD8+T淋巴细胞的绝对计数，CD3+T淋巴细胞的绝对计数以及T辅助细胞与T抑制细胞的比值（TH/TS）。

bDNA HIV-1 病毒载量检测试剂参数:

1. 技术原理: 信号扩增, 非病毒核酸扩增, 直接而非间接定量

2. 检测范围: 50-500,000copies/ml

3. 灵敏度: 50copies/ml

4. 准确性: 在全程检测范围内预期值和观测值间的偏差小于0.15log10

5. 精确度: 在全程检测范围内CV值变化范围为24%-39%, 在全程检测范围内都能检测到病毒载量3倍的变化, 符合临床治疗效果判别的要求

6. 亚型识别: 能识别目前各种主要的HIV-1亚型, 对未知突变或融合的HIV-1病毒也有潜在的识别能力

7. 自动化: 配合Versant 440 bDNA analyzer, 可实现操作自动化

8. 试剂规格：96人份\盒

IMT HIV-1/2 Blot确证试剂、人类免疫缺陷病毒(HIV 1＋2型)抗体检测试剂参数

1、*检测原理：免疫印迹法（WB），全病毒裂解

2、用途：检测人血清或血浆中HIV-1和/或HIV-2抗体

3、第二代即用型 HIV WB确证试剂盒，可与各款全自动免疫/蛋白印迹仪配套使用，同时支持手工操作

4、包装规格：48人份/盒

5、组份：HIV-1/2膜条；HIV-1/2阳性对照；HIV-1/2弱阳性对照；阴性对照；浓缩洗涤缓冲液(10×)；样本稀释液；酶联物；碱性磷酸酶底物液

6、*样本稀释液、酶联物为WB工作液状态，即用型试剂无须实验前预配制，有效期：24个月

7、*每盒试剂内HIV-1/2阳性对照、HIV-1/2弱阳性对照、阴性对照各含有100μl，加样量仅需10μl

8、*阳性对照须符合《全国艾滋病检测技术规范》（2009版）内规定的HIV-1抗体特异性条带数≥8条，其中弱阳性对照内包含HIV-2抗体（gp36）

9、试剂的敏感性达100%，特异性达98.58%

10、*试剂有效期为24个月，交货时实际有效期≥18个月

11、孵育板：可选配10孔、20孔、48孔板槽，适合各款全自动免疫/蛋白印迹仪器使用

12、*获得医疗器械产品注册证时间≥3年，至少具有8家省级疾控中心用户，提供用户评价报告和中标通知书或合同

包八：诚邀上海建益科技发展有限公司

| 免疫印迹模条结果判读仪 | 1台 |
| --- | --- |

免疫印迹模条结果判读仪技术参数

一、技术指标

1.分析模条最大数量：48条/次

2.微型感应器自动检测板槽位置

3.CCD影像系统，专业LED显示器，图像分辨率达到420TVL，光敏度达0.1lx

4.操作简便。实验室人员只需将反映板槽直接滑入仪器，可自动获取影像信息，自动分析判读，避免直接接触实验样本，杜绝潜在生物污染。

5.专业的配置分析软件，自动分析判读免疫印迹模条结果，生成标准化报告，同时可将所有实验数据自动储存和建档，真正实现免疫印迹实验的自动化和数据化管理。

6.可对反应带进行自动识别，定量分析和比较，确保实验结果判读准确

7.电源：100-240V，50-60Hz

二、配置要求

1.免疫印迹模条结果判读仪主机

2.48孔金属支撑板

3.专业的分析软件中、英文操作手册

4.（品牌）彩色激光打印机

5.（品牌）电脑1台

6.1T移动硬盘

三、售后服务

1.到货两天内安装，上门培训指导操作人员掌握技术要领

2.遇到故障2小时响应，24小时上门维修。

包九：诚邀四川德佩莱医疗设备有限公司

| 全自动核酸提取仪 | 1台 |
| --- | --- |

法国生物梅里埃公司生产的全自动核酸提取仪型号：NuclisonseasyMAG

| 条款号 | 条款 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 |  |
| 1.1 |  | 可以用于生物标本提取总核酸（DNA/RNA） |
| 1.2 |  | 提取试剂盒适用于不同标本类型，如全血、血浆、咽拭子、组织、痰、脑脊液、粪便等等 |
| 1.3 |  | 核酸提纯物可于EasyQHIV病毒载量，其它分子生物学扩增，检测基因分析 |
| 2 | 样品输入 |  |
| 2.1 |  | 输入量：0.01—1毫升 |
| 2.2 |  | 提纯样品可包括：全血、血浆、咽拭子、痰液、脑脊液、粪便等等 |
| 3 | 样品输出和原理 | 使用硫氰酸胍裂解及稳定核酸，使用磁性硅胶提取核酸，利用热能及低盐增加洗脱效率 |
| 3.1 |  | 输出量：25—110微升 |
| 3.2 |  | 核酸回收率不能少于80% |
| 3.3 |  | 变异系数不能大于30% |
| 3.4 |  | 可调整每个样本 的输入量及输出量 |
| 4 | 通量/所需时间 |  |
| 4.1 |  | 40分钟可完成24个标本的提取 |
| 4.2 |  | 一个操作员配合一部仪器于6个小时内能完成168个标本的提取 |
| 5 | 运行方式 |  |
| 5.1 |  | 当仪器运作中，操作员能够建立新工作表、分析结果及使用其它软件 |
| 6 | 计算机 | 配备公司的原产电脑、配置 |
| 7 | 电源 | 220V，50Hz A.C |
| 8 | 保修 | 1年 |
| 9 | 现场安装、培训、验收和质量保证 | 免费安装调试； 免费培训2人直至能完全独立操作； 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期24个月，在国内有大型配件库，保证随时提供消耗性的配件，其他配件最长不超过30天。质保期内出现的故障或零部件损坏均免费修理或更换，更换的配件从更换之日起重新计算该配件的质保期：公司负责安装调试及试运行过程中损坏的或有缺陷的组件、零部件的免费修理或免费更换。提供仪器软件终生免费维护与升级。 |

三、验收：

1、中标人凭《验收报告书》、《履约保证金退还申请》（须采购人签字确认）到采购中心财务科室办理履约保证金退款手续（不退现金）；

2、验收由采购人负责，中标人与采购人应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

四、投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用。不论投标的结果如何，凉山州政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

五、投标文件份数：正本一份、副本两份，均须加盖公章，并由投标人法人代表或其授权代表签字。并明确标明“正本”、“副本”，正、副本不一致时，以正本为准。

六、投标人的最终报价超过预算控制价的，将作为未实质性响应招标文件的要求，视为无效投标。

七、报名方式：投标人持①单位介绍函原件（格式见附件）；②营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件加盖公司鲜章，在凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼）。

八、报名时间：2013年6月17日—2013年6月21日（上班时间）

九、招标文件出售地点：凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼），标书售价200元/份，售后不退。

十、投标保证金：人民币叁仟元整。履约保证金：人民币叁仟元整。

十一、谈判时间、地点：2013年6月24日上午9：30时，在凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼）会议室。

十二、交货时间:合同约定。

交货地点: 凉山州艾工委

十三、采购中心联系人：杨先生

联系电话：0834--2169776

凉山州政府采购中心

2013年6月17日

投标文件格式（主要内容）

投 标 文 件

（封面格式）

招标文件编号：

投 标 单 位：

法定代表人：

投 标 日 期：

法人代表授权书格式

凉山州政府采购中心：

本授权书声明：         公司的       （法人代表姓名）代表本公司授权       （被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就参加凉山州政府采购中心组织的招标编号为LSZC013--  号的货物的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月      日  签字生效，特此声明。

法人代表：          代理人（被授权人）：

签字盖章：          签字盖章：

单位名称：          单位名称：

地    址：          地    址：

投标单位名称（公章）：

年   月   日

投标函格式

致：凉山州政府采购中心

根据贵方采购的LSZC013--  号招标文件，正式授权下述签字人    （姓名）代表投标人                  （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式贰份。

1、投标人资格声明

2、供货一览表

3、货物报价表

4、技术性能响应表

5、资格证明文件（营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本）复印件加盖鲜章

6、服务承诺

7、投标保证金

8、投标须知要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付需求表中的货物第（ ）包 的投标总价为（大写）                元人民币；需求表中的货物第（ ）包的投标总价为（大写）           元人民币；-------。

（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，并保证于供货合同中规定的时间交货，并交付需方验收、使用。

（8）遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

（9）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

邮编：

传真；

投标单位授权代表姓名（签字或盖章）：

投标单位全称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

投标人资格声明格式

一、名称及其他情况

1、投标人名称：

2、地址：

电话：

3、成立和注册日期：

4、主管部门：

5、公司性质：

6、主要负责人：

7、职工人数：    （其中：技术人员          ）

8、最近公司（企业）的主要财务情况（到     年      月      日止）

（1）注册资金：

（2）固定资产：

原值：

净值：

（3）流动资产：

（4）长期负债：

（5）短期负债：

（6）销售收入/主营业务收入：

二、最近3年来总营业额：

年份      国内      出口      总额

三、投标货物原生产厂商为投标人出具之项目授权：

四、投标人为原生产厂商售后服务机构的证明文件：

五、投标人最近3年法律纠纷情况

时间      案由      涉及金额      目前办理情况

六、有关银行的名称、帐号和地址：

七、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表姓名：

电话和传真：

投标单位名称（公 章）：

年    月     日

| 供货一览表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 | 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |  | 单 | 数 | 交货 | 交货 |
| 号 |  |  |  |  | 位 | 量 | 时间 | 地点 |
| 请投标人根据需求表中的内容，填报该表（空格不够另接）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 包 | 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |  | 单 | 数 | 单 | 金 |
| 号 |  |  |  |  | 位 | 量 | 价 | 额 |
| 第 包投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请投标人根据需求表中的内容，填报该表（空格不够另接）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术性能响应表格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 | 招标文件技术性能要求 | 投标文件技术性能是否响应 |  | 偏离情况 |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该表主要以文字叙述每一种货物的规格型号、技术参数、配置要求（空格不够另接）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务承诺格式

法人或授权代表签字或盖章：

投标报价单位（签章）：

日期：