
汕头大学医学院第二附属医院

医疗设备招标项目

招  标  文  件

招标编号：招20130129029

项目类别：医疗设备

(欢迎访问我们的网站:http://www. st120.cn)

汕头大学医学院第二附属医院

2013．1．29

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

定义

投标人须知

招标项目的名称、性质和数量

投标报价方式及报价要求

提交投标书的方式、地点和截止日期

评（议）标原则

开标、评标、定标

评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

项目内容、主要技术指标及数量

系统要求

技术指标咨询联系人

交货或竣工时间地点

招标货物的质量及售后服务要求

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标机构：汕头大学医学院第二附属医院。

2.“投标方”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标方应承担的技术服务、售后服务和其他服务的义务。

4.“招标文件”系指本文件及其附件。

5.“投标文件”系指投标方按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效文字说明、表格、图表等文件。

二、投标人须知

1．投标人应将投标书正本、副本及资质证件分开密封装在单独的信封中，在信封上标明“正本” “副本” “资质证件”字样，正本（含开标一览表、电子文件[Excel格式]）封装在一个信封中；副本且袋内应编号（副本1，副本2，副本3），全部副本封装在一个信封中。

1.所有信封均应清楚标明：

收 件 人：汕头大学医学院第二附属医院

招标编号：招20130129029

项目类别：医疗设备

设备名称：包1 注射泵（双道、四道）、输液泵

          包2 全自动内镜消毒灭菌机（软镜/硬镜）

          包3 心电监护仪

投 标 人：
投标人地址：

联 系 人：

联系电话：

2. 投标人必须在规定时间内报名,经审查资格合格后,方可投标。

3. 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在投标截止日期内与招标有关联系人联系。

4. 投标书和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

6. 投标人不得在开标后至投标文件有效期届满前撤销投标文件，否则，招标人将把投标方从其系统内的供应商信息库中清除，取消投标方再供应医疗器械的资格。

7. 投标时每个投标单位向我院缴交人民币一百五十元资料费。

8. 向我院缴交资料费时用此专用户头：单位名称：汕头大学医学院第二附属医院  帐号： 开户行：  或可用其他方式。

9. 投标人必须接受货到后验收合格方给予付款的条款。

10.招标文件的解释权属招标人。

三、设备招标项目的名称：医疗设备
四、投标报价方式及报价要求

1. 报价方式：必须为含税价，以人民币报价。

报价要求：设备按单台套报价，工程按设备、材料、工程安装费用分别报价（含税价及运输安装等有关费用）。
五、提交投标书的方式、地点和截止时间

1. 投标书必须以非透明文件袋密封加盖骑缝章的形式送达汕头市东厦北路汕头大学医学院第二附属医院设备科

联系电话：（0754）88915821

传真电话：（0754）88355426

邮政编码：515041

2.投标截止时间：2013年2月5日下午17:00(北京时间)

六、评（议）标原则

争取最优的性能价格比，不一定接受最低报价，不接受不符合招标书要求的投标书。

七、开标、评标、定标及签订合同

招标人将组织公开开标, 招标人有权向投标方质疑并请投标方澄清其投标内容，必要时通知投标人现场答辩。

招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

招标人将以书面形式对中标的投标方发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人在对中标的投标方发出《中标通知书》的同时，不向落标的投标方发出《落标通知书》。

合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标方，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。
招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标方的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。
招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

招标人将按照招标文件和投标方的投标文件与中标人签订书面合同，招标人对有关内容有权做出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件的实质性内容。

中标人应按照招标文件和《中标通知书》要求与招标人签订合同。

中标人在招标文件中承诺的服务内容，以及在竟标过程中追加的服务内容，应写入合同。中标人如不按照招标文件和《中标通知书》要求与招标人签订合同，招标人将取消投标方本次中标资格，并将其从系统内的供应商信息库中清除，取消投标方再供应医疗器械的资格。
八、评标过程的保密性
公开开标后，直至向中标的投标方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标方及与评标无关的其他人透露。
在评标过程中，如果投标方试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件及资料费。
第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

项目内容

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	包1
	注射泵（双道、四道）、输液泵
	各2
	套
	

	包2
	全自动内镜消毒灭菌机（软镜/硬镜）
	各1
	套
	

	包3
	心电监护仪
	4
	套
	


包1：双道注射泵的技术参数

最大注射速度：1500ml/h（不同注射器有其不同的最高速度）

外形最大尺寸：320mmⅹ200mmⅹ110mm（长*宽*高）

▲适用注射器：5、10、20、30、50ml

电源要求：AC100-240V，50/60HZ

电池：可充电锂聚合物电池，7.4V，1600mA

分类：Ⅱ类   BF型

最大功率消耗：充满电后可以5ml/h的速度连续正常工作运行不小于2h

注射精度：±5%（机械精度±2%）

累积量显示：0.1-999.9ml

预置量设置：0.1-999.9ml

速度增量：0.1ml/h

▲注射速度范围：5ml注射器：0.1ml/h-100ml/h  10ml注射器：0.1ml/h-200ml/h  20ml注射器：0.1ml/h-400ml/h  30ml注射器：0.1ml/h-600ml/h  50ml注射器：0.1ml/h-1500ml/h

▲快速注射速度：5ml注射器： 100ml/h  10ml注射器： 200ml/h  20ml注射器： 400ml/h  30ml注射器：400ml/h-600ml/h（可调）  50ml注射器：600ml/h-1500ml/h（可调）

报警：接近、完成、阻塞、脱落、电压低、电池电量耗尽、异常1/2/3/4

▲模式选择：1、速度模式  2、时间模式  3、体重模式  4、联机模式

速度模式：速度：0.1-1500.0ml/h （最大值由注射器容积决定）

时间模式：药液量：0.1-999.9ml  时间：1-2000分钟

体重模式：体重：0.1-300.0kg   药物量：0.1-999.9mg   药液量：0.1-999.9ml   剂量：0.1-1500（受单位、药量、液量、体重及注射器限制）  单位：mg/kg/h,ug/kg/min

阻塞值：40-160Kpa，可显示压力变化及当前显示压力变化及当前相对注射器的阻塞阀位置

KVO速度：可调节范围：0ml/h-5.0ml/h （每档0.1ml/h可调，设置0为取消KVO功能）

显示屏：TFT 液晶显示，画面显示效果更加卓越

▲无线联网：独特的无线输液监护功能，实现了在对病人进行精确输液的同时，对输液病人进行同步输液监护

数字化菜单：操作简单，充分满足临床需求

双芯片监控：使注射过程更加安全可靠

配置清单：

1、注射泵主机  1台             2、输液架   1个
3、电源线      1根             4、说明书   1本
5、操作卡      1张             6、合格证   1张
7、保修卡      1本
四道注射泵的技术参数

最大注射速度：1500ml/h（不同注射器有其不同的最高速度）

外形最大尺寸：320mmⅹ400mmⅹ110mm（长*宽*高）

▲适用注射器：5、10、20、30、50ml

电源要求：AC100-240V，50/60HZ

电池：可充电锂聚合物电池，7.4V，1600mA

分类：Ⅱ类   BF型

最大功率消耗：充满电后可以5ml/h的速度连续正常工作运行不小于2h

注射精度：±5%（机械精度±2%）

累积量显示：0.1-999.9ml

预置量设置：0.1-999.9ml

速度增量：0.1ml/h

▲注射速度范围：5ml注射器：0.1ml/h-100ml/h  10ml注射器：0.1ml/h-200ml/h  20ml注射器：0.1ml/h-400ml/h  30ml注射器：0.1ml/h-600ml/h  50ml注射器：0.1ml/h-1500ml/h

▲快速注射速度：5ml注射器： 100ml/h  10ml注射器： 200ml/h  20ml注射器： 400ml/h  30ml注射器：400ml/h-600ml/h（可调）  50ml注射器：600ml/h-1500ml/h（可调）

报警：接近、完成、阻塞、脱落、电压低、电池电量耗尽、异常1/2/3/4

▲模式选择：1、速度模式  2、时间模式  3、体重模式  4、联机模式

速度模式：速度：0.1-1500.0ml/h （最大值由注射器容积决定）

时间模式：药液量：0.1-999.9ml  时间：1-2000分钟

体重模式：体重：0.1-300.0kg   药物量：0.1-999.9mg   药液量：0.1-999.9ml   剂量：0.1-1500（受单位、药量、液量、体重及注射器限制）  单位：mg/kg/h,ug/kg/min

阻塞值：40-160Kpa，可显示压力变化及当前显示压力变化及当前相对注射器的阻塞阀位置

KVO速度：可调节范围：0ml/h-5.0ml/h （每档0.1ml/h可调，设置0为取消KVO功能）

显示屏：TFT 液晶显示，画面显示效果更加卓越

▲无线联网：独特的无线输液监护功能，实现了在对病人进行精确输液的同时，对输液病人进行同步输液监护

数字化菜单：操作简单，充分满足临床需求

双芯片监控：使注射过程更加安全可靠

配置清单：

1、注射泵主机  1台     2、输液架      1个

3、电源线      1根     4、说明书   1本

5、操作卡      1张     6、合格证   1张

7、保修卡      1本   

输液泵技术参数

外形最大尺寸：120*140*190mm（长*宽*高）

最大重量：〈2.0公斤

屏幕：2.7英寸LCD

▲无门结构：大液晶屏，中文界面，使操作更容易，简便，杜绝了卡泵及漏液现象

▲双芯片控制：使输液过程更加安全可靠

具有Bolus功能：（快速）输液功能

可设定的输液速度范围：1-600ml/h

快速输液速度：600ml/h

预置输液范围：1-9999ml

输液精度：±5%（机械精度±3%）

KVO流速：1ml/h（静脉开放KVO输液速度）

滴数传感器（选配）：1-666滴/分钟

输液增量：1ml

防水：IP21

等级分类：Ⅱ类       BF

电源要求：100-240V AC，50/60Hz
外壳材料：ABS塑料

最大功率消耗：25VA，充满电后可以25ml/h的速度连续正常工作运行不小于4h

适用输液管：各种国家标准输液管

电池：可充电锂聚合物电池，7.4V，1600mAh

保险丝：T 2A 250V～
电池充电：当输液泵连接在交流电源并开机时，电池可以自动充电

▲无线联网：独特的输液监护功能,在护士站的输液监控管理系统就可以同步显示该床号病人的输液状态或报警信息

面板显示信息：速率、预置量、累积量、床位号、AC电源连接指示、电池容量、电池充电指示

报警功能：完成、阻塞、气泡、输液管错误、运行异常、无交流、电压电池电量低、电池耗尽、通信异常、滴速异常、拉柄打开

工作环境：环境温度5-40℃，气压86～106kPa, 湿度20～80%、非冷凝

储藏条件：环境湿度-20-50℃，气压50-106kpa, 湿度10～95%、非冷凝

适用标准：根据EN60601-1：1995；EN60601-1-2：2001；EN60601-2-24：1998等标准

▲产品认证：CE认证

包2：全自动内镜消毒灭菌机（软镜/硬镜）的技术参数

▲整体要求：同一合同包所投所有产品必须源于同一厂家。

(一)、全自消毒灭菌机（软镜型）技术参数：
 ▲ 1.设备全程动作按照卫生部最新消毒规范设计：初洗、酶洗、次洗、消毒、末洗，具备消毒和灭菌两种功能，全程消毒所需时间13分钟，时间可自行设置，灭菌时间30分钟；
2.具有全过程故障报警功能：消毒液不足报警，清洗酶不足报警，酒精不足报警，过滤器太脏或水压太低报警，内镜漏气报警，排水受堵报警，消毒槽水位太低报警；

▲3.采用过氧乙酸溶液作为消毒剂，一次性使用，不需加热，避免交叉感染。

3.适合各种品牌镜子的清洗消毒。并配备奥林巴斯内镜接头、富士内镜接头、宾得内镜接头及纤支镜专用接头；

4.具备设备自身消毒功能；

  5.酒精功能：能自动喷射酒精，逐步形成按设定的量喷射酒精及自动吹干；

  6.酶洗功能：能依不同的牌子的比例自动添加清洗；

7.具备运转过程及结果自动打印功能；

▲8.液晶显示，操作界面与调整部份分开，避免操作失误；

9.全程持续测漏监控功能，数字式显示；

  10.全浸泡，按卫生部五槽（或五步法）进行。

11.外置碳纤维过滤器，内置0.2UF微滤。

（二）、全自消毒灭菌机（硬镜型）技术参数：

设备全程动作按照卫生部最新消毒规范设计，低温灭菌，全程只需34分钟。

采用单元包装过氧乙酸溶液作为消毒剂，一次性使用，不需加热，避免交叉感染。

▲3.内槽为耐酸碱ABS材料，尺寸为510*460MM，对角长645MM，可放多套内镜，槽内配置的多条软管可满足同时消毒多种导管的需要。

  4.具备运转过程及结果自动打印功能。

  5.采用脚踏控制，开盖关盖避免用手接触造成的交叉感染。

  6.灭菌剂稀释后可直接排放并自动分解。

  7.外置碳纤维过滤器，内置0.2UF微滤。

1、功能特点：

全自动内镜消毒灭菌机功能特点：

	商品名称
	全自动内镜清洗消毒机

	供水要求
	自来水，水量：8L/分以上

	额定电能参数
	AC220V±10%，50HZ   1.0A

	主

体
	尺寸
	宽度600×深度600×高度880（mm）

	
	重量
	约60kg

	消毒液储存箱容量
	1000豪升

	适酶储存箱容量
	2.5升

	酒精储存箱容量
	2.5升

	适酶用量
	依需要自行设置，自动加入渗透于自来水中。

	酒精用量
	依用户要求装机时设置，自动喷射内镜管道并吹干。

	供水压力
	0.22—0.8Mpa

	测漏装置
	设用手动、自动两种模式。

	水压处理
	设有棉芯和活性碳二级处理（内藏式）。

	消毒次数记录
	每完成一次消毒，微电脑自动计入，屏上显示。

	消毒时间
	出厂设置为消毒13分钟。

	消毒质量保证
	适酶和消毒液量不够，自动报警，并暂停工作。

	消毒液装、排
	自吸、自排


2、配置清单：

全自动内镜消毒灭菌机配置清单：

	序号
	配件名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	OLYMPUS清洗连接头
	2个

	3
	FUJINON清洗连接头
	1个

	4
	        PENTAX 清洗连接头
	1个

	5
	连接水管，排水管
	各1条

	6
	塑料软管
	2条

	7
	无菌超滤过滤器（外置）
	1套


包3、心电监护仪技术参数

▲标准配置：七导心电/心率、DioxTM数字血氧/脉率、AcuTecTM无创血压、呼吸、体温、10.4英寸TFT触摸屏、手写笔、呼吸末二氧化碳插座、插拔式锂电池。
1、七导心电/心率： 

1.1▲同屏显示7道心电波形.

1.2心率检测范围：成人15～300 bpm，儿童/新生儿15～350 bpm。精  度：±1bpm

1.3扫描速度： 12.5、25、50mm/s 
1.4增益选择：×1/4、×1/2 、×1、×2、AUOT。  

1.5频率特性：诊断模式：0.05～130Hz, 监护模式：0. 5～40Hz, 手术模式：1～20Hz,

1.6▲共模抑制比≥105dB。

1.7具有心律失常分析、起搏分析功能

1.8抗干扰措施：抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤

1.9▲心电电缆/导联线： 标配5芯/导联心电电缆线

2．DioxTM数字血氧/脉率：        

2.1显示：脉搏氧数值、脉柱图、容积波、脉率

2.2脉搏氧测量范围：0～100 %               

2.3精  度：（90％～100％）±1%；（70%～90％）±2%。

2.4脉率测量范围：20～300bpm             

2.5脉率精度：±1bpm 

2.6 DioxTM数字血氧技术抗运动,抗弱灌注 

3．AcuTecTM无创血压：        
3.1测量方式：智能振荡法

3.2测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压    

3.3工作模式：手动、自动、连续

3.4自动测量时间间隔：1 min～480 min 任选  

3.5单 位：mmHg / kPa  可选        

3.6测量范围： 10～270mmHg
3.7测量精度：±5mmHg

3.8袖带压力范围：0～300 mmHg

3.9过压保护：有硬件和软件双重过压保护

4．双体温：        

4.1测量通道：T1、T2、TD（温差）

4.2有效测量范围：0～50 ℃               

4.3精度：± 0.1℃

4.4单 位：℃/ F  可选 

5．呼吸

5.1测量方法：胸阻抗法

5.2测量范围：成人7～120bpm,儿童/新生儿7～150bpm。                 

5.3精 度：±1bpm 

5.4 ▲具有呼吸窒息报警,报警设置:10s~40s

(标配)呼末二氧化插座（选配）呼末二氧化模块

6.1插件式RESPIRONICS呼末二氧化碳测量模块及附件。

6.2测量方式：旁流式或主流式。
6.3测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO2）和吸入二氧化碳浓度（InsCO2）。

6.4二氧化碳测量范围：0 to 150 mm Hg, 0 to 19.7%, 0 to 20 kPa (at 760 mm Hg) 
大气压由主机提供。

6.5二氧化碳的浓度精度: （0 – 40 mm Hg）± 2 mm Hg、（41 – 70 mm Hg）显示读数的± 5%、（71 – 100 mm Hg）显示读数的± 8%、（101 – 150 mm Hg）显示读数的± 10%
6.6▲旁流采样率：≤50ml/min（微流）。

电 源：a.c.220V±22V  50Hz±1 Hz，功 率：＜70VA
▲电 池：插拔式8芯4000
mA锂电池，电池使用时间：＞4小时。
大屏幕10.4英寸TFT真彩液晶触摸屏显示，带手写笔。

IPX1级防水设计，让仪器在多种环境下使用良好

血压插座自动防尘盖，防止异物进入
中文、英文二种语言选择。

多种工作界面：标准界面、大字符观测界面、7导/12导同屏界面、它床观察画面、趋势图共存界面。

具有呼吸氧合图功能、药物浓度计算功能、滴定表功能。

屏幕亮度度可调，报警音、脉搏音等音量可调。

▲全参数具有I-KlokTM智能报警技术，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警。

可接入护士呼叫系统。

▲具有病档信息中文手写输入功能。卡式放置手写笔

回顾打印功能：200条参数报警回顾打印、200条心律失常报警回顾打印、2000组无创血压测量回顾打印。

▲120小时趋势图回顾。

▲具有数据掉电保存功能

可以选配备内置式记录仪，提供多种记录模式。

具有USB、SD卡接口。

采用以太网联网功能，支持有线、无线网络的连接，可组成多达128台中央监护系统。

可增配项：双有创血压、呼吸末二氧化碳、内置记录仪、儿童配件

可替换选配项：CardioTec TM 12导心电/心率、OxiMax®血氧/脉率

▲通过ISO2001, ISO13485质量认证。
注：“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。
第三部分          合同（样本）
                                     合同编号：HT20130129029
需  方（甲方）：                       签订时间：2013年  月  日
供  方（乙方）：                       签订地点：汕头市
    根据《中华人民共和国合同法》及2013年1月29日汕头大学医学院第二附属医院“招20120129029号”招标文件和依据次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、设备具体技术指标以供方投标书为准

二、设备、材料及安装调试费用报价

1. 设备及材料报价：
	货物名称（商标）
	型号
	厂家及
产地
	数量
	单位
	随机配件
(备用)工具
	单价
(元)
	总价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额（人民币）：


2、安装调试费用：

备注：合同价格为规定地点交货价（包括配件和一切运杂费）。

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：
1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、卫生部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

3． 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市有资质的机构进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

4．供方对系统设备提供一年的维修保养期。在保养期内，如货品非因需方的人为原因而出现的质量问题由供方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，供方应退回100%设备款。

5．设备原厂保修期超过一年的，供方应按保修承诺提供保修服务。
四. 交货及验收：
竣工时间： 

产品必须具备出厂合格证。
供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

交货地点：汕头大学医学院第二附属医院设备科

货物的验收：

全部货物现场开封，设备在现场安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：
六. 违约责任：
1．供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

2．供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。供方应在需方指定的时间内负责撤离设备，同时承担相应的运费。

3．需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

4．供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

5．需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

6．有下列行为的企业列入不良记录，一切合同将解除并承担违约责任，两年内不得参与医院任何招投标活动。

6.1有以“回扣”等不正当手段促销的；

6.2向医院相关人员进行贿赂的；

6.3被发现经销的产品质量有问题的；

6.4有涉嫌仿造有关资质证明文件的。

七.售后服务：

八．技术支持及培训：

九. 合同的仲裁

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

十、本合同一式叁份，需方两份，供方一份。

甲  方：汕头大学医学院第二附属医院
 乙  方：                          

（盖章）                           （盖章）   

甲方法定代表人或者授权委托人        乙方法定代表人或授权委托人

电  话：                            电   话： 

日  期：                                 日    期：    

                                         开户银行：

                                         帐    号：
第四部分    投  标  书（格式）

致：汕头大学医学院第二附属医院：
根据你们第招           号（招标编号）招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式叁份。

投标书；

开标一览表；

设备配置一览表；

销售承诺及服务质量保证书；

资格文件
关于资格文件的声明
授权书
签字代表在此声明并同意：
１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的设备，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起60天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：                     
授权代表（签名）:                          
职      位:                                
投标方名称:                                
投标方印章:                                
电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表
投标方名称（公章）：                           ，招标编号：                   

	                              序号
	设备名称
	型号规格
	品牌
	单位
	数量
	投标单价(元)
	投标总价(元)
	注册证号
	是否有授权
	保修期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表设置“横向”格式提供。

投标书附件2：              

销售承诺及服务质量保证书

汕头大学医学院第二附属医院：

一、我们作为贵单位的供应商，对于提供服务或产品过程中所接触到的贵单位财务、经营、技术等方面根据法律和惯例被视为商业秘密的专用资讯，我们谨此承诺：
1．未经贵单位书面许可，不会向第三方披露或者在任何媒体、公共网站上发布信息。

2．对我方必须知悉此等信息的雇员（不论是在雇佣期间还是雇佣关系解除之后），我们保证其不会违反此保密承诺。

3．我们会采取合理有效的措施防范此等信息不会因我方或我方雇员的原因被非法获取。

4．我们也不会从事其他法律和惯例所不允许的行为。

二、我们作为贵单位的供应商，在业务往来或交易中，我们谨此承诺：

不向贵单位员工提供礼品、招待或其它不正当的回扣促销活动，藉以不当地影响贵单位员工作出明智的业务判断。如果我们发现贵单位员工有违规的行为，将会及时向贵单位纪检监察室（联系电话：0754-88915807）反映。

三、我们作为贵单位的供应商，在供应贵单位的医疗器械中，我们谨此承诺：

提供的证照符合国家有关的要求，并保证真实、有效。原授权代表或送货员有更换时应及时电话告知贵单位设备科，并提供书面正式通知函。

提供全新的产品，其产品符合国家有关安全规定及质量标准要求。未经设备科同意不能向各科室直接供货，否则医院将按不合格产品处理。
根据产品性能向医院提供产品安装、使用的工作条件、场地和环境要求。保证提供良好的产品售后服务。提供有效的现场使用及维护培训。保证设备相关备件（尤其是重要备件）的存储并优先提供配件的发货。
有灭菌要求和使用期限的材料、试剂应是近期的产品，有效期应在1年以上。在供货后，若贵单位还剩有超过有效期限未用完的产品，我们负责免费更换。
确认知悉贵单位实施ISO9001及ISO14001质量管理中对供应商的管理要求。在设备安装和维修时，应尽量避免对医院环境造成不良影响。应采用无噪音或低噪音作业，必须使用高噪音工具作业、涉及水电气和基建设施等时，应先征得设备科及医院相应部门同意，安排合理的作业时间，避免对病人造成影响，维护医院正常工作秩序。施工中的包装物、拆除的废旧零配件和废土等废弃物要及时清扫和处理，保持施工场地的清净卫生。

因我方产品质量问题、培训不到位、施工不规范等原因引起的医疗器械不良反应、医疗纠纷或器械损坏，致使贵单位对外承担法律责任或赔偿责任时，我们将及时委派专人负责处理有关事宜，并承担相应的赔偿责任和法律责任。在医疗纠纷的处理初期，由我们首先向贵单位支付一笔费用，以保证病人的诊治活动能够正常进行，绝不把矛盾推向任何间接的第三方，最终赔偿总额通过法律程序或双方和解协议确定。

因突发公共卫生事件，贵单位需紧急采购生命复苏设备（如呼吸机、除颤仪等）、消毒药械和防护用品等时，我方应无条件给予解决，实时与贵单位保持沟通联系，同时做好适量的储备。

若我们违反上述声明，贵单位有权随时解除双方的合作关系，且我们将对违反上述事项对贵单位造成的损失予以赔偿。

                   承诺方名称及盖章：                                         

承诺方授权代表签字：                                      

承诺方授权代表联系电话：                                        

                                  年      月     日

投标书附件3            

关于资格文件声明的函
致：汕头大学医学院第二附属医院
关于贵方     年  月  日设           号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。
单位名称和地址：              授权签署本资格文件人：
名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）
传  真：                                               。
邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件4：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：
投标人全称和注册国
企业法人营业执照和工商局签发的销售许可证

税务登记证

医疗器械经营企业许可证

医疗器械生产企业许可证

卫生许可证、消毒产品备案证或卫生许可批件（仅限消毒产品）；

医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及附件

产品销售授权书

公司开户银行名称和帐号
公司历史简介及现状。

注：以上资质材料请提供复印件，并加盖公司的红章。

投标书附件4：

授权书
致：汕头大学医学院第二附属医院
本授权书宣告： （授权单位全称）（职务）（姓名）合法地代表我公司参与贵方     年  月  日设           号招标文件的公开投标，并授权（职务）（姓名）在投标活动中，以签字代表的名义签署投标书和投标文件，与投标人协商、谈判、签订合同以及一切与此有关的事项。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权单位：（盖公章）              被授权人：（盖公章）   
授权人（单位法人）：（签字）       被授权人：（签字）     

日     期：   年   月   日       日    期：   年   月   日

12

