
附件：
招  标  文  件

一.招标类别： 医疗设备及仪器

二.文件编号： ZLSB2012-11-05
三.招标内容：
	序 号
	项       目
	数 量

	1
	全身固定底板
	1套

	2
	头戴式双目手术头灯及放大镜
	1套

	3
	医用品
	批


一．全身固定底板
数量：1套

技术参数

1.计量吸收因素

	
	密度（克/立方厘米）
	吸收因素 (AF%)
	皮肤设定

（毫米水相同）

	
	
	6MV(%)
	15MV（%）
	

	30毫米厚度碳素纤维强化板
	NA
	1.4
	1.2
	4

	头部支撑物

	低密度范围（%厘米泡沫）
	0.03
	0.48
	0.25
	0.95

	标准密度范围（%厘米泡沫）
	0.03
	0.57
	0.46
	1.38

	模块和锲子

	碳素纤维强化板材的模块和锲子
	NA
	0.60
	0.50
	2.2


2．底板要满足头部、颈部、胸腹部的全身固定。

3．头部位置有直径5cm开孔，便于固定A型枕头。底板下端可固定腿部分离器。

4．胸腹部固定区域有内外二档8个固定槽，可根据体型进行调节。
二．头戴式双目手术头灯及放大镜 

数量：1套

配置：头戴式双目手术头灯     1

放大镜                1

专用锂电池            1

专用交流电源适配器    1

技术参数：

头灯

亮度≥30000流明，具白色光照效果
色温6000K
使用寿命＞20000小时 
连续工作＞4小时

接上固定电源可以不间断的连续工作
可以持续调整光斑直径的大小
可以持续的调整光照亮度（使用头戴式亮度控制器）

可以搭配放大镜和视频采集系统同时使用
头戴支架：弹出式支架

电压范围：110V－240V
可直接搭配变压器（110V－240V）供电系统及锂电池

锂电池充电≤2.5小时

有电池容量指示灯

放大镜

3.5倍放大镜

重量：≤80g

视野：65－100mm

景深：30－60mm

工作距离：420mm

三．医用品

数量：分批次按需采购

1. 鼻腔清洗器（单病人使用，每套包含清洗器1个及洗鼻剂）

清洗器容量:220~250ml,具弹性、带单向阀、

洗鼻剂：30次用量，由柠檬酸钠、柠檬酸等成分组成，具清洁、湿润和保护鼻粘膜、促进鼻粘膜纤毛摆动清洁作用。
2. 双腔胃管
双腔，带导丝，导管X线下可显示，规格12Fr～24Fr

3. 麻醉回路管（套）
可折叠螺纹管，一次性使用，带Y型接头，连接端符合麻醉机呼气、吸气及气管插管标准接口
4．Sb 负压引流
型号规格：由吸引瓶、排液瓶、带穿刺针及Y型连接引流管组成。该装置经严格消毒灭菌处理，符合手术时使用，自带二条X光显影引流管。
规格：排液瓶≥350ml

      引流管外径：3mm、4mm、5mm、6.5mm

5．乳房硅凝胶假体
   要求：1）外形：圆形 

2）轮廓：低、中、高和极高 

3）构架：高不渗透 

4）硅凝胶：软性内聚力硅凝胶

5）构架的厚度：≥600微米

6）构架的潜在延展性＞500%

7）假体容量：160～280ml（该范围内各规格）

6. 聚丙烯补片
   形状为网片结构，不可吸收材料
   规格：重量约82g/m2，大小尺寸：150×150mm及相邻三个规格

7. 腔镜用关节头直线型切割吻合器
   1)单手操作，有效切割长度：45-60mm ，杆长44、28、34cm，可在15°、30°、45°之间进行调整，自适应关节头。
8. 超声刀头等
   1）超声刀适用刀头（多用剪）
刀头振动频率55500Hz，振动幅度60-100微米，刀头或刀面可360度旋转，5毫米刀头具一体化手控功能，能安全处理5mm以下血管，手控与脚控可同时使用
规格为：弯型多用剪、5mm，长度：230、360、450mm

   2）超声刀适用刀头（弯型剥离刀、剥离钩）
刀头振动频率55500Hz，振动幅度60-100微米，刀头或刀面可360度旋转，5毫米刀头具一体化手控功能，能安全处理5mm以下血管，手控与脚控可同时使用

   3）微创入路系统

由带有附件的密封帽组件、固定长度切口牵开器（≤4cm、4-7cm、＞7cm 三个规格）组成。带有附件的密封帽组件及固定长度切口牵开器要分开报价。
4）穿刺器（腹腔镜使用）

 常规系列及柔性系列，各种规格

5）各种吻合器、缝合器、穿刺器等组件。

9. 内窥镜下使用医疗用品
   肠梗阻导管套件

1）带引导导丝双气囊肠梗阻导管，经口使用，作为肠梗阻的诊断及治疗用。

规格型号：外径：10Fr. ～ 28Fr.
          长度：3000～4500mm
2）带引导导丝、扩张器，单、双气囊肠梗阻导管，经肛门使用，作为结肠梗阻的诊断及治疗用。

规格型号：外径： 22Fr
          长度：1200mm

经皮胃造瘘套件

带专用胃壁与腹壁固定针，一体式可裂开造瘘针的造瘘管（带扁平型气囊），L型专用固定板等。
规格型号：1）经胃壁胃造瘘管
外径： 12～24Fr
            长度：220～225mm

             2）经胃壁肠造瘘管
 外径： 14～20Fr
            长度：800mm

  一次性使用止血夹

一次性内镜下使用，无菌包装，11mm宽爪距，在释放止血夹前可反复张开和闭合5次，具外保护鞘
  体腔器械导入润滑剂

使用内镜时起润滑、舒缓患者紧张和不适；具去泡作用，以保证镜检过程中视野清晰；对镜具无腐蚀作用；使用安全、方便，成分稳定不产生毒付作用；一次性无菌制剂
10. 避光输液管

对290nm~450nm波长范围内的透光率：漏斗部分≤35%，管路部分≤15%，高效过滤，带加药孔
11. 非PVC输液管

输液管材质必须为非PVC材料；带精密药液过滤器，滤器孔径0.2um；非钢针瓶塞穿刺器；带加药孔，带输液针头
12. 一次性营养琼脂平板（90mm）
13. 尿沉渣管（12ml）

四.投标文件内容要求：
（一）报价：报价包括医用仪器设备价格、税点、送货上门、安装调试等一切费用在内，本院不再支付任何费用；
（二）投标文件应标明医用仪器设备名称、品牌、规格型号、单价、生产厂家等有关资料；
（三）产品性能说明书、彩图、产品合格证；

（四）产品配置清单；

（五）投标人要求：

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2.独立于招标人和招标代理机构的供应商；

3.投标人不是制造商的必须取得货物制造商颁授的有效代理证书或为本次投标提供货物的有效授权证书；

4.投标人如果是制造商应具有《医疗器械生产企业许可证》，如果是代理经销商应具备《医疗器械经营企业许可证》；投标产品应具备《中华人民共和国医疗器械注册证》
（六）售后服务承诺（包括维修响应时间及保修期限）；
（七）随机资料：提供使用操作手册，维修手册（若有电路图应提供）等或有关资料；

（八）投标商认为有必要提供的其它备份文件。

五.投标文件格式要求（投标人签字、单位盖章） 

（一）投标书正本（含资质文件、报价等全部内容）一份，副本 [副本仅体现报价及产品规格等内容，不能出现投标方名称及标识等任何可以体现具体投标方的内容（封面除外），否则视为废标] 两份。投标文件封面应写明“正本”和“副本”,一旦正本和副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（包括邮寄标书的封面）写明投标项目名称、联系方式及联系人。 

六.标书送达时间及地点
1.投标截止时间：2012年12月7 日17:00 
2.送达地点：广东省汕头大学医学院附属肿瘤医院招标监督小组

地址：广东省汕头市饶平路7号门诊楼六楼  纪检监察审计室
联系电话：0754-88555844-1042      邮政编码：515031  
联系人： 周先生  王女士  

七.合同价款支付方式：安装验收合格后三个月内付清货款

八.评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的品牌、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。

（一）.评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件

（二）.评标因素：

1.产品的性能；

2.投标设备的价格；

3.售后服务承诺；

4.投标文件编制。
九.其他事项

(一)  文件中招标项目既可参投其中1项，也可全部参投。
（二）投标文件在本次仪器采购活动结束前保持有效，中标方不得以任何理由改变投标文件内容或不供货。若有上述行为，我院将废止所签合同，取消其今后在本院的投标资格并追究其法律责任。

（三）中标方需提交营业执照副本和税务登记证副本原件供我院校验。

（四）投标人若对招标文件有不解之处，可向本院设备科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院设备科、招标监督小组反映。

（五）在广东省卫生厅相关网站已公布有不良记录的单位，不能参加本次投标活动.。

（六）评标结果将在①中国采购与招标网（www.chinabidbing.com.cn）、②汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、③汕大医学院附属肿瘤医(www.sumcch.com）、④本院公示栏公示。
                                     汕头大学医学院附属肿瘤医院

2012年11 月 28 日 
PAGE  
- 3 -

