招标编号：广朝FS〔2012〕26号
广元市朝天区疾病预防控制中心
实验室仪器设备及试剂询价邀请函

广元市朝天区疾病预防控制中心实验室仪器设备及试剂已经广元市朝天区财政局批复分别实行单一来源谈判和询价采购，诚邀符合本项目资格条件的投标人前来参与投标报价。

一、招标编号：广朝FS〔2012〕26号

二、采购项目名称：广元市朝天区疾病预防控制中心实验室仪器设备及试剂

三、采购内容及预算：财政专项资金53.86万元，采购实验室仪器设备及试剂。

包件一  岛津GC-2014C型检测器2台，采购预算12万元。
包件二  离子色谱仪1台，采购预算22万元。
包件三  检验设备一批，采购预算11.86万元。
包件四  试剂一批，采购预算8万元。

详见第五部分附表《报价表》
四、供货地点：广元市朝天区疾病预防控制中心
五、保证金的缴纳方式及金额：

1.投标保证金：100元/包，以现金方式报价现场缴纳，未中标报价人的投标保证金评审结束立即现场退还，中标报价人的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行完后无息返还。

2.履约保证金：合同签订前按照合同总金额的10%缴纳。

六、投标人应具备的资格条件：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，且注册资金10万（含）以上；

2. 包件一、二、三生产或经营范围具备医疗器械（实验室仪器设备）资质；

3. 包件四经营范围具备实验室（理化及微生物）试剂资质。

七、投标人在开标时须携带以下证件：

1.经年检后的营业执照副本

2.税务登记证副本（国税或地税）

3.法定代表人（或被授权人）身份证

4.法定代表人授权委托书

★注：开标时提供以上原件备查
八、采购方式及评审标准：

1.包件一实行单一来源谈判。

2.包件二、三、四实行询价采购：（1）按照询价采购原则，在满足采购人需求的货物规格、质量、交货时间和售后服务等前提下，以低价确定成交投标人；（2）投标报价相同时，以技术指标或售后服务优先；（3）报价为一次性报价。

九、合同签订：

1.采购小组根据评审结果直接确定成交供应商，招标人向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是合同的组成部分。

2.成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点和采购人签订供货合同。未尽事宜合同约定。
十、交货方式及付款条件：成交供应商在合同签订20个工作日内供完全部货物，经采购单位验收合格后支付合同总价的60%，在使用一个月后，无质量问题再支付合同总价的30%，剩余10%作为质保金，12个月后付清。

十一、违约金：

1.供应商逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购单位每日偿付合同总价万分之十的滞纳金；乙方逾期7日不能交货的，应向采购单位支付合同总价百分之五的违约金，并且采购单位有权没收供应商交纳的履约保证金。

2.采购单位逾期支付货款的，自逾期之日起，向供应商每日偿付合同总价万分之十的滞纳金；采购单位无正当理由拒付货款的，应向供应商偿付合同总价百分之五的违约金。

十二、售后服务：合同商品从验收合格之日起，供应商提供的商品保修期为1年。保修期内，供应商负责对其提供的商品进行免费维修。保修期后，供应商仍提供维修服务，收取成本费。

十三、有关本次招标事项请按以下方式联系：

采 购 单 位：广元市朝天区疾病预防控制中心 刘先生 139-81280398   蒋先生 130-60161639 

监管机构：广元市朝天区财政局 张女士 0839-8621638邮箱ctcgg@163.com
招标编号：广朝FS〔2012〕26号
广元市朝天区疾病预防控制中心
实验室仪器设备及试剂采购内容、技术指标等要求
	序  号
	名    称
	主要技术指标
	采购
数量

	一、岛津GC-2014C型
	　

	1
	电子捕获检测器
	需与GC-2014C型气相色谱仪相匹配,需同时配置相应的U型或螺旋形玻璃柱，长2m，内径2或3mm ；载体ChromosorbWAW60-80目，实际操作相应其余装置。
	1台

	2
	火焰光度检测器
	需与GC-2014C型气相色谱仪相匹配，需同时配置相应的硬质玻璃填充柱，长1.5m，内径2或4mm ；载体ChromosorbGHP60-80目,实际操作相应其余装置。
	1台

	二、离子色谱仪
	需全套配置相应的:1.电脑及打印机。2.电导检测器。3.色谱工作站。4.阴阳离子交换柱、阴阳离子保护柱、阴阳离子分析柱、阴阳离子抑制器。4、0.2um/0.45 um微孔滤膜过滤器。5.溶剂处理装置。6.进样器（美国进口）7.实际操作其余装置。
	1台

	三、检验设备
	　
	　

	1
	1‱电子天平
	称量范围：0-220g;读数精度：0.1mg。
	1台

	2
	1‰电子天平
	称量范围：0-260g;读数精度：1mg。
	1台

	3
	理化检验专用离心机
	微机控制、数字显示、触摸面板、可编程操作、具有RCF自动计算与设定；设有超速、不平衡、门盖等多重保护、配有电子门锁；台式离心机最高转速：4000rpm(转/分钟）；角转容量：20mlx12
	1台

	4
	色度仪
	台式，测量范围：0-500PCU(铂钴单位）；精度：读数的±5%±10%PCU@25℃。
	1台

	5
	浊度仪
	台式，测量范围0～200±2.5%F.S;特点：测量范围宽广，可用于高浊度分析。
	1台

	6
	无菌均质器
	★有效容积：3～400ml ★定时范围：0~99.99分种或常开★可变速度：3～12次挤压/秒 ★拍击间距：0～40mm可调★可储存程序数：3组（任意组合）★整机功率：300W★无菌均质袋：30×17cm★均质袋数量：100只（国产）★样品架隔断：5段（选配）★样品架尺寸：28×17×18cm★使用环境温度：0~40℃★电源要求：220V/50Hz
	1台

	7
	架盘药物天平
	最大称量500g最小称量0.5g标尺最大称量10g盛物盘直径115mm
	1台

	8
	小型粉碎机
	能将颗粒状粮食粉碎成粉末状
	1台

	9
	玻璃板
	5cm×20cm
	1个

	10
	紫外光灯
	100w-125w,带365nm滤光片
	1个

	11
	展开槽
	长25厘米，宽6厘米，内高4厘米
	1个

	12
	层析柱
	内径1.5厘米，柱高20厘米，有砂芯及活塞。
	1个

	13
	紫外可见分光光度计
	光学系统：单光束自准式光路，1200line/mm高性能光栅；显示系统：液晶显示器；波长范围：190-1100nm，波长准确度：±0.5nm（系统自动校正）；波长重复性：0.2nm；波长设置方式：自动；光谱带宽：2nm；杂散光：≤0.1%T@220nm＆＜340nm；光度显示范围：0-125.0%T；-0.097-3.000A,0-9999C(0-9999F)；光度准确度：±0.3%T；光度重复性：0.15%T；稳定性：±0.001A/h进口氘灯、钨灯，实际操作相应其余装置。
	1台

	14
	电动吸液器
	0.1-100ml
	2支

	15
	实验室超级纯水机
	制水量：≥10升/小时；取水流量：1.5-2.0升/分钟（水箱储水时）：微电脑芯片全自动控制设备运行；自动定时取水程序设计；系统自动保护功能。
	1台

	16
	半自动生化分析仪
	操作简单，人机对话，打印中文综合检验报告，完善温控系统；完善的测试方法；光学系统：340nm-700nm；吸光度范围：0-3.0ABS分辨率：0.001ABS；测量精度：漂移＜5mABS/小时；进口卤素灯。
	1台

	17
	展示柜
	外型尺寸:525*548*1552MM;总有效容积:186L ;制冷剂:R600a;直冷方式：风冷
	2台

	三、试剂一批
	　
	　


PAGE  
1

