食源性疾病主动监测项目用试剂耗材采购数量及参数要求

采购数量：
	序号
	名称
	采购数量

	1
	采便盒
	10000个

	2
	Cary-Blair运送培养基
	10000支

	3
	木糖-赖氨酸-脱氧胆酸琼脂平板
	10000个

	4
	沙门菌显色琼脂平板
	10000个

	5
	弧菌显色琼脂平板
	10000个

	6
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆斜面
	10000支

	7
	9ml改良亚硒酸盐磺绿增菌肉汤
	10000支

	8
	沙门菌五管生化管
	1650合

	9
	3%氯化钠双糖铁
	6500支

	10
	0%，6%，10%氯化钠胰胨水
	1500合

	11
	氧化酶试剂
	30合

	12
	保菌管
	1500支

	13
	3%氯化钠保菌管
	1500支

	14
	1ul一次性接种环
	20000支


参数要求：
1、采便盒

螺旋盖，60ML/个，塑料材质。

2、Cary-blair运送培养基

产品具有医疗器械注册证。

每支单独无菌包装，由无菌拭子、Cary-blair转送培养基及采样管组成的采样装置。

外观：为均匀的无色凝胶，清晰无沉淀。

无菌试验：无菌生长。

3、木糖-赖氨酸-脱氧胆酸琼脂平板
产品具有医疗器械注册证。

9cm平皿一次性成品培养基，无菌包装。

外观：为均匀的红色凝胶，清晰无沉淀。

pH值：7.4士0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	鼠伤寒沙门氏菌

ATCC14028
	PR≥0.8
	红色菌落，有黑心

	生长率
	福氏志贺氏菌CMCC(B)51572
	PR≥0.5
	红色菌落，无黑心

	选择性
	大肠埃希氏菌ATCC25922
	G<3
	黄色菌落

	选择性
	粪肠球菌ATCC29212
	G≤1
	－


4、沙门菌显色琼脂平板
产品具有医疗器械注册证。

9cm平皿一次性成品培养基，无菌包装。

外观：为均匀的淡黄色凝胶，清晰无沉淀。

pH值：7.0士0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	鼠伤寒沙门氏菌

ATCC14028
	PR≥0.8
	品（紫）红色菌落

	特异性
	奇异变形杆菌CMCC(B)49005
	-
	无色菌落

	特异性
	大肠埃希氏菌ATCC25922
	-
	蓝绿色菌落

	选择性
	粪肠球菌ATCC29212
	G≤1
	－


5、弧菌显色琼脂平板
产品具有医疗器械注册证。

9cm平皿一次性成品培养基，无菌包装。

外观：为均匀的淡黄色凝胶，清晰无沉淀。

pH值：9.0士0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	副溶血性弧菌ATCC17802
	PR≥0.7
	菌落品红色

	生长率
	霍乱弧菌（非O1）
	PR≥0.5
	绿-蓝绿色菌落

	特异性
	溶藻弧菌ATCC33787
	-
	无色菌落

	选择性
	大肠埃希氏菌ATCC25922
	G≤1
	-


6、3%氯化钠胰蛋白胨大豆斜面
一次性成品培养基，无菌螺口玻璃试管包装，20支/盒。

外观：淡黄色凝胶。
pH值：7.3±0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	副溶血性弧菌 ATCC17802
	良好
	-


7、9ml改良亚硒酸盐磺绿增菌肉汤

一次性成品培养基，12ml无菌螺口玻璃试管包装，20支/盒。
外观：绿色液体，清晰无沉淀。

pH值：7.2±0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	鼠伤寒沙门氏菌
	生长良好
	红色

	生长率
	肠炎沙门氏菌
	生长良好
	红色

	选择性
	大肠埃希氏菌
	生长很差或不生长
	-

	选择性
	宋内志贺氏菌
	生长很差或不生长
	无色


8、沙门菌五管生化管

一次性成品培养基，12ml无菌螺口玻璃试管包装。5种×4支/盒。

理化指标：

	品        名
	颜 色
	最终pH值(25℃)

	MIO
	微紫红色
	6.5±0.2

	TSI
	红色
	7.4±0.2

	LIA
	微紫色
	6.7±0.2

	尿素 
	淡澄红色
	7.2±0.2

	西蒙氏柠檬酸盐
	绿色
	6.8±0.2


无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	品名
	指标
	质控菌株及编号
	标准值
	特征性反应

	MIO
	特异性
	大肠埃希氏菌

ATCC25922
	生长良好
	细菌扩散生长，中部培养基变紫色，滴加靛基质变粉红色。

	
	
	福氏志贺氏菌

CMCC(B)51572
	
	细菌沿穿刺线生长，中部培养基变黄，滴加靛基质无颜色变化。

	
	
	鼠伤寒沙门氏菌
CMCC(B)50115
	
	细菌扩散生长，中部培养基变紫色，滴加靛基质无颜色变化。

	
	
	宋内志贺菌

CMCC(B)51592
	
	细菌沿穿刺线生长，中部培养基变紫，滴加靛基质无颜色变化。

	TSI
	特异性
	大肠埃希氏菌

ATCC25922
	生长良好
	A/A，
产气，不产硫化氢。

	
	
	肠炎沙门氏菌

CMCC(B)50335
	
	K/A，
产气，产硫化氢。

	
	
	福氏志贺氏菌

CMCC(B)51572
	
	K/A，
不产气，不产硫化氢。

	
	
	铜绿假单胞菌

ATCC27853
	
	K/K，
不产气，不产硫化氢。

	LIA
	特异性
	奇异变型杆菌

CMCC（B）49005
	生长良好
	斜面红色，底部黄色，无黑色。

	
	
	鼠伤寒沙门氏菌
CMCC(B)50115
	
	斜面紫色，底部紫色，有黑色。

	
	
	福氏志贺氏菌

CMCC(B)51572
	
	斜面紫色，底部黄色，无黑色。

	
	
	柠檬酸杆菌

ATCC8090
	
	斜面紫色，底部黄色，
无黑色或有微量黑色。

	尿素
	特异性
	普通变形杆菌

CMCC（B）49027
	生长良好
	培养基变玫瑰红色

	
	
	大肠埃希氏菌

ATCC25922
	
	培养基变黄色

	西蒙氏柠檬酸盐
	特异性
	肺炎克雷伯氏菌

-57
	生长良好
	培养基变蓝色

	
	
	宋内志贺菌

CMCC(B)51592
	生长差或不生长
	培养基不变色


9、3%NaCl双糖铁

一次性成品培养基，12ml无菌螺口玻璃试管包装。20支/盒。

外观：为红色凝胶斜面，清晰无沉淀。

pH值：7.4±0.2（25℃）。
无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	特异性
	副溶血性弧菌ATCC17802
	良好
	K/A

	
	溶藻弧菌ATCC33787
	
	A/A

	
	肠炎沙门氏菌CMCC(B)50335
	
	K/A，产气+，H2S+


10、0%，6%，10%氯化钠胰胨水
一次性成品培养基，12ml无菌螺口玻璃试管包装。3种×6支/盒。

外观：为无色液体，清晰无沉淀。

pH值：7.7±0.2（25℃）。
无菌试验：无菌生长。

11、氧化酶试剂

包装：即用试剂，安瓿瓶装，0.75ml试剂/瓶，50支/盒。每盒需配可重复使用的安瓿瓶压碎器。

预期结果：

	菌株
	结果

	铜绿假单胞菌 ATCC 27853
	阳性：紫色

	大肠埃希菌 ATCC 25922
	阴性：无色


性能

	灵敏度
	特异性

	95%
	95%


12、保菌管

一次性成品培养基，5ml无菌螺口塑料管包装。20支/盒。

外观：淡黄色半固体，无絮状沉淀。
pH值：7.4±0.2（25℃）。
无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	鼠伤寒沙门氏菌

ATCC14028
	良好
	-


13、3%氯化钠保菌管

一次性成品培养基，5ml无菌螺口塑料管包装。20支/盒。

外观：淡黄色半固体，无絮状沉淀。
pH值：7.4±0.2（25℃）。
无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	副溶血性弧菌 ATCC17802
	良好
	-


14、1ul一次性接种环
接种量1μl，无菌包装，塑料材质，25支/包。

