吉安市公共资源交易中心政府采购招标文件


公开招标书
招标编号:吉政采【2012】001号
招标项目名称:  一类疫苗和注射器
   吉安市公共资源交易中心
二０一二年二月一日

受采购单位委托，我中心采用公开招标采购方式对一类疫苗和注射器进行采购，现将有关事项告知如下:
1、本次招标具体货物清单及技术要求详见附件。
2、投标人必须在2012年2月20日16:30前携带以下资格证明文件（原件）到吉安市疾病预防控制中心办理投标资质确认手续。
采购单位联系人:刘晓东        

联系电话: 0796-8252704

一、参加A-L包的投标经销商或生产厂家提供以下证件：

在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照（具有药品相关经营范围），税务登记证及组织机构代码证。
经销商提供：《药品经营许可证》原件、生产厂家GMP认证证书或GSP认证证书复印件、生产厂家针对本项目的投标授权书原件（同一品牌产品只允许一家被授权人参加投标）。

生产厂家提供：《药品生产许可证》原件、生产厂家GMP认证证书或GSP认证证书原件。
二、参加M-P包的经销商或生产厂家提供以下证件：

在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照（具有医疗器械相关经营范围），税务登记证及组织机构代码证。
经销商提供：医疗器械经营许可证原件、中华人民共和国医疗器械注册证（包括注册登记表）或生产厂家生产许可证复印件（加盖投标人及生产厂家公章）、生产厂家针对本项目的投标授权书原件（同一品牌产品只允许一家被授权人参加投标）。
生产厂家提供：中华人民共和国医疗器械注册证（包括注册登记表）或生产厂家生产许可证原件。

以上所有证件开标现场展示。
备注:投标人递交投标文件的同时，提供吉安市疾病预防控制中心出具的资格确认表，否则，我中心将拒收其投标文件。

3、投标人投标文件须递交正本一份，副本三份，投标人在报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到拾元为止，拾元以下无效。投标人的报价应包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金以及售后服务等一切费用。投标文件包括企业资质、法人授权书、报价函、产品的规格型号、售后服务承诺等，应由投标人法定代表人或委托代理人签署并加盖投标人公章后密封，同时在密封处加贴封条，封条上加盖投标人公章，如投标人未按规定密封，我中心有权拒收。
4、投标文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因投标文件有误或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5、投标人所供产品必须是通过合法进货渠道获得，必须符合国家质量标准。中标人对由于产品质量问题而发生的任何不良事件负责赔偿，并承担由此发生的所有费用。
6、本次招标的投标保证金为人民币伍仟元、标书工本费贰百元，必须采用转账或电汇方式（汇款人户名必须为投标人企业名称，注明2012-001号投标保证金及标书工本费），不接受现金存入方式缴纳的保证金。在2012年2月20日北京时间16:30前到达我中心帐户。对于未按要求交纳投标保证金的投标单位，我中心将视为不响应招标文件而拒绝。未中标人投标保证金在定标后三个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在合同签订后转为履约保证金，履约保证金在货物验收合格后无息退还。
户  名:吉安市公共资源交易中心

开户行:吉安市吉州区农信联社营业部

帐  号:171029101008714315

7、评标办法:本次招标项目在投标人投标文件响应招标文件实质性要求的前提下，采用最低评标价法评标。
8、付款方式: 货物交付并经采购单位验收合格后，在十个工作日内由市本级国库集中支付合同款的90%，在半年后十个工作日内付清余款10%。
9、投标截止时间:2012年2月21日北京时间09:30整，其后送达的投标文件，我中心有权拒收。

开标时间:2012年2月21日北京时间09:30整。

开标地点:江西省吉安市吉州区井冈山大桥西路7号十三楼开标大厅（吉安市公共资源交易中心）。
10、在招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标:
(1)某包实质性响应招标文件的有效投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)所有投标人的报价均超过了采购预算的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

11、中标人须按中标通知书规定的日期与采购单位采购合同，逾期不签订合同的，我中心有权取消其中标资格，投标保证金不予退回，另定中标者，并保留追究因原中标者违约所造成的一切损失的权利。

12、交货时间:合同签订之日起一个月内。
交货地点:吉安市疾病预防控制中心。 
13、违约责任:
a、按照中标人投标文件中的技术要求进行验收，如所供产品不合格，履约保证金不予退回，并拒付货款。
b、投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标，中标人不得就中标的项目进行分包、转包；一经发现，投标保证金不予退回，并中止合同、拒付货款。

c、如中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，招标人从货款或履约保证金中按一天伍佰元累计处罚。

14、从标书发布之日始至投标截止日期七天前，招标人在网站上（http://zfcg.jaf.gov.cn和http://www.japrtc.gov.cn）发出的对招标文件的补充、更正文件(例如对标书的修改和要求的补充)均作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等效力。

15、为有助于对招标文件的评定，在评标过程中招标人有权要求投标人澄清其投标内容，投标人有责任按招标人通知的时间、地点指派专人答疑和澄清，否则，招标人有权视其为弃标处理。

16、投标人如对招标文件存有质疑，请在2012年2月14日北京时间17:00前以书面形式向我中心提出，否则我中心将不予回应。
17、未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规的规定执行。

联系电话:0796-8210231
传    真:0796-8210231
二０一二年二月一日

招标货物清单及技术要求
一、招标货物清单

	包号
	疫苗/注射器名称
	损耗系数
	单位
	需求计划数
	供应月份及数量

	
	
	
	
	
	3月
	6月
	9月

	A包
	乙肝疫苗（10ug）
	1.05
	支
	27300 
	　
	9000
	18300 

	B包
	乙肝疫苗（5ug）
	1.05
	支
	84600 
	40000
	40000
	4600 

	C包
	卡介苗
	3.5
	支
	45700 
	17000
	17000
	11700 

	D包
	脊灰疫苗
	1.1
	粒
	284000 
	90000
	90000
	104000 

	E包
	无细胞百白破疫苗
	1.05 
	支
	322200 
	107000
	107000
	108200 

	F包
	白破疫苗
	2.00 
	支
	39800 
	13000
	13000
	13800 

	G包
	麻风（麻疹）疫苗
	1.05 
	支
	44000 
	15000
	15000
	14000 

	H包
	麻腮风疫苗
	1.05 
	支
	76500 
	26000
	26000
	24500 

	I包
	A群流脑疫苗
	2.50 
	支
	81000 
	26000
	26000
	29000 

	J包
	A+C群流脑疫苗
	1.05 
	支
	93500 
	30000
	30000
	33500 

	K包
	乙脑减毒活疫苗
	1.05 
	支
	166000 
	56000
	56000
	54000 

	L包
	甲肝减毒活疫苗
	1.05 
	支
	78000 
	28000
	28000
	22000 

	M包
	AD注射器_0.1_ml
	1.02 
	付
	87000 
	26000
	26000
	35000 

	N包
	AD注射器__0.5__ml
	1.02 
	付
	900000 
	307000
	307000
	286000 

	O包
	_1_mlAD注射器
	1.05 
	付
	234000 
	78000
	78000
	78000 

	P包
	一次性注射器_2.5_ml
	1.02 
	付
	370000 
	123000
	123000
	124000 


二、招标货物技术要求

A包：5微克重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)
	*2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样及有效期。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证

	2.2
	包装
	装量0.5毫升/支，含乙肝表面抗原5μg/支，每人份3支。确保内包装安瓿无泄漏、无破损。外包装必须坚固，适应远距离运输

	2.3
	规格型号
	每支0.5ml，含乙肝表面抗原5μg/支

	2.4
	接种对象
	适用于乙型肝炎易感者（包括新生儿）

	2.5
	生产用菌种
	生产用菌种为美国默克公司以DNA重组技术构建的表达HBsAg的重组酿酒酵母原始菌种，菌种号为2150-2-3（pHBS56-GAP347/33)

	2.6
	鉴定试验
	以酶联免疫法检测，应证明为HBsAg

	2.7
	外观
	应为乳白色混悬液体，可因沉淀而分层，易摇散，不应有摇不散的块状物

	2.8
	化学检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版 三部）》进行

	2.9
	PH值
	应为5.5～7.2

	2.10
	铝含量
	应为0.35～0.62mg/ml

	2.11
	体外相对效力测定
	应不低于0.5

	2.12
	无菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版 三部）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定


	2.13
	异常毒性试验
	按照《中华人民共和国药典（2010年版 三部）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定

	2.14
	细菌内毒素检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版 三部）》附录Ⅻ E的方法进行，应小于5EU/ml

	2.15
	有效期
	36个月


B包：10微克重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）疫苗
	*2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

	2.2
	包装
	0.5毫升/瓶,确保内包装无破损。

	2.3
	规格型号
	每瓶0.5ml，每一次人用剂量0.5ml,含HBsAg10ug。

	2.4
	接种对象
	适用乙型肝炎易感者（尤其是新生儿，特别是母亲为HBsAg、HBeAg阳性者）。

	2.5
	生产用菌种
	以DNA重组技术构建的表达HBsAg的重组汉逊酵母工程菌株。菌株号为HBsAgU35-16-9或其他批准的重组汉逊酵母工程菌株。

	2.6
	鉴别试验
	以酶联免疫法测试，证明为HbsAg。

	2.7
	疫苗外观
	应为乳白色混悬液体，可因沉淀而分层，易摇散，不应有摇不散的块状物。

	2.8
	化学检定
	按照《中华人民共和国药典》（2010年版）相关要求进行。

	2.8.1
	游离甲醛含量
	应不低于15ug/ml。

	2.8.2
	PH值
	应为5.5～7.0。

	2.8.3
	聚乙二醇6000残留量
	应不小于200ug/ml。

	2.8.4
	铝含量
	应为0.45～0.60mg/ml。

	2.8.5
	硫柳汞含量
	应不高于2.0ug/ml。

	2.8.6
	体外相对效力测定
	应不低于1.0。

	2.8.7
	无菌试验
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定。

	2.8.8
	特异性毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定。

	2.8.9
	细菌内毒素检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录ⅫＥ凝胶限量试验进行，应小于5EU/ml。

	2.9
	有效期
	自生产之日起，有效期为36个月。


C包：皮内注射用卡介苗（带注射用水）
	*2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样及有效期。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

	2.2
	包装
	应符合“生物制品包装规程”规定和批准说明，确保内包装无泄漏、无破损。

	2.3
	成分与性状
	有效成分为卡介菌活菌体，为白色疏松体或粉末状，复溶后为均匀悬液。

	2.4
	规格型号
	按标示量复溶后每瓶0.5ml（5次人用剂量）

	2.5
	疫苗稀释剂
	每瓶疫苗附带1支0.5ml灭菌注射用水做为疫苗稀释剂，灭菌注射用水应符合国家SFDA的规定

	2.6
	接种对象
	出生3个月以内的婴儿或用5IU PPD试验阴性的儿童（PPD试验后48～72小时局部硬结在5mm以下者为阴性）

	2.7
	鉴别试验
	应做抗酸染色涂片检查，细菌形态与特性符合卡介苗特征。

	2.8
	水分
	应不高于3.0%（按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ D测定）

	2.9
	纯菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，生长物做涂片镜检，不得有杂菌

	2.10
	效力测定
	应符合《中华人民共和国药典（2010年版）》要求

	2.11
	活菌数测定
	每亚批疫苗均应做活菌数测定。培养4周后含活菌数应不低于1.0×106CFU/mg。

	2.12
	无有毒分枝杆菌试验
	按《中华人民共和国药典（2010年版）》皮内注射用卡介苗检定规程中无有毒分枝杆菌试验进行

	2.13
	热稳定试验
	取每亚批疫苗于37℃放置28天测定活菌数，并与4℃保存的同批疫苗进行比较，计算活菌率，放置37℃的本品活菌数应不低于放置4℃的本品的25%，且不低于并不得低于2.5×105CFU/mg。

	2.14
	有效期
	12个月


D包：口服脊髓灰质炎三价糖丸疫苗技术参数
	*2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证

	2.2
	包装
	每小袋10粒,每小盒10小袋,确保内包装无泄漏、无破损

	2.3
	规格型号
	1粒/人份。

	2.4
	接种对象
	主要为2个月龄以上儿童

	2.5
	疫苗外观
	应为白色固体糖丸

	2.6
	病毒滴定
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关要求，每3-4亚批合并为1个检定批，取100粒糖丸，加Earle's液至1000ml，即为1：10稀释度，采用细胞病变法进行病毒滴定。每剂三价疫苗糖丸病毒总量应不低于5.95LgCCID50，其中Ⅰ型应不低于5.8LgCCID50，Ⅱ型应不低于4.8LgCCID50，Ⅲ型应不低于5.3LgCCID50。

	2.7
	热稳定性试验
	疫苗出厂前应进行热稳定试验，应与病毒滴定同时进行。37℃放置48小时后，病毒滴度应不低于5.0LgCCID50，病毒滴度下降应不高于1.0Lg

	2.8
	病毒分布均匀度
	每批抽查糖丸10粒以上，测定疫苗糖丸的病毒分布均匀度。逐粒滴定病毒含量，各粒之间的病毒含量差不得超过0.5 lg

	2.9
	微生物限度检查
	同一天滚制的糖丸为1个供试品，每个糖丸滚制容器中取样不得少于10粒，按细菌、霉菌及酵母菌计数法检测，每粒菌数不得超过300个

	2.10
	致病菌检查
	不得含有乙型溶血性链球菌、肠道致病菌以及大肠杆菌。

	2.11
	有效期
	自生产之日起，于-20℃以下保存，有效期为24个月


E包：(吸附)无细胞百白破联合疫苗技术参数
	*2
	技术要求

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证

	2.2
	包装
	0.5毫升/支(含稀释液)，确保内包装无破损

	2.3
	规格型号
	0.5ml/支(含稀释液)，3支/每人份。每1次人用剂量0.5ml，含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU，白喉疫苗效价不低于30IU，破伤风疫苗效价不低于40IU


	2.4
	接种对象
	3个月～6周岁儿童

	2.5
	培养特性及血清学试验
	于包-姜(Bordet-Gengou)培养基或其他适宜培养基上培养,各菌株应具有典型的形态及生化特性;取经35-37℃培养40-48小时的菌苔,混悬于生理氯化钠或PBS内，制成适宜浓度的菌悬液，与Ｉ相参考血清做定量凝集反应，凝集销价应达到血清原销价之半。并同时进行Fim2，Fim3的血清学检测

	2.6
	外观
	振摇后应呈均匀混悬液，不应有摇不散的凝块或异物

	2.7
	化学检定
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》相关要求进行

	2.7.1
	pH值
	为5.8—7.2

	2.7.2
	氯化钠含量
	为7.5—9.5g/L

	2.7.3
	氢氧化铝含量
	1.0—1.5mg/ml

	2.7.4
	硫柳汞含量
	不高于0.1g/L

	2.7.5
	游离甲醛含量
	应不高于0.2g/L

	2.7.6
	戊二醛含量
	应小于0.01g／L

	2.8
	效价测定
	分别按照《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关要求进行，无细胞百日咳疫苗每1次人用剂量的免疫效价应不低于4.0IU，且95%可信限的低限应不低于2.0IU；白喉疫苗每1次人用剂量中白喉类毒素的免疫效价应不低于30IU；破伤风疫苗每1次人用剂量中破伤风类毒素的免疫效价应不低于40IU

	2.9
	无菌试验
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.10
	特异性毒性检查
	符合《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关规定要求

	2.11
	有效期
	24个月


F包：吸附白喉破伤风联合疫苗(儿童型)技术参数
	*2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样及有效期。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

	2.2
	包装
	2毫升/支，10支/每小盒。确保内包装无破损。

	2.3
	规格型号
	2ml/支，每1次人用剂量0.5ml，含白喉类毒素效价应不低于30IU，破伤风类毒素效价不低于40IU。

	2.4
	接种对象
	12岁以下儿童。

	2.5
	鉴别试验
	白喉类毒素、破伤风类毒素鉴别分别按照《中华人民共和国药典（2010年版）》的要求进行。

	2.6
	外观
	振摇后应为乳白色均匀悬液，无摇不散的凝块或异物

	2.7
	化学检定
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关要求进行，应符合规定

	2.7
	pH值
	应为6.0—7.0

	2.7.1
	氢氧化铝含量
	应不高于2.5mg/ml

	2.7.2
	氯化钠含量
	应为7.5—9.5g/L

	2.7.3
	硫柳汞含量
	应不高于0.1g/L

	2.7.4
	游离甲醛含量
	应不高于0.2g/L

	2.8
	效价测定
	分别按照《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关要求进行，每1次人用剂量中白喉类毒素的效价应不低于30IU；每1次人用剂量中破伤风类毒素的效价应不低于40IU。

	2.9
	无菌试验
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关要求进行，应符合规定。

	2.10
	特异性毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关要求进行，应符合规定。

	2.11
	有效期
	36个月


G包：麻疹风疹联合减毒活疫苗技术参数
	*2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

	2.2
	包装
	0.5ml／瓶/人份,西林瓶，1瓶/盒，附稀释液1支，每盒附中文使用说明1份

	2.3
	规格型号
	复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml，含麻疹和风疹活病毒应不低于3.0lgCCID50

	2.4
	接种对象
	8月龄以上的麻疹和风疹易感者

	2.5
	病毒滴度
	分别按照《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关要求进行，取疫苗3-5瓶复溶后混合滴定，并应同时进行病毒参考品滴定。麻疹病毒滴度应不低于3.3 lgCCID50／ml；风疹病毒滴度应不低于3.3 lgCCID50／ml

	2.6
	外观
	应为乳酪色疏松体，复溶后为橘红色或淡粉红色澄明液体，无异物

	2.7
	水份
	应不高于3.0%

	2.8
	热稳定性试验
	疫苗出厂前应进行热稳定性试验，应与病毒滴定同时进行。于37℃放置7天后，麻疹和风疹病毒滴度均应不低于3.3 lgCCID50／ml。病毒滴度下降应不高于1.0 lg

	2.9
	牛血清白蛋白残留量
	应不高于50ng／剂

	2.10
	无菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.11
	特异性毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定

	2.12
	疫苗稀释剂
	疫苗稀释剂为灭菌注射用水，灭菌注射用水应符合国家SFDA的规定

	2.13
	有效期
	18个月


H包：麻腮风三联减毒活疫苗技术参数
	2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证

	2.2
	包装
	0.5ml／支/人份,附稀释液1支，每盒附中文使用说明1份

	2.3
	规格型号
	0.5ml／支/人份

	2.4
	接种对象
	8月龄以上的麻疹、腮腺炎和风疹易感者

	2.5
	病毒滴度
	分别按照《中华人民共和国药典（2010年版）》中相关要求进行，取疫苗3-5瓶复溶后混合滴定，并应同时进行病毒参考品滴定。麻疹病毒滴度应不低于3.3 lgCCID50／ml；腮腺炎病毒滴度应不低于4.0 lgCCID50／ml；风疹病毒滴度应不低于3.3 lgCCID50／ml

	2.6
	外观
	应为乳酪色疏松体，复溶后为橘红色澄明液体，无异物

	2.7
	水份
	应不高于3.0%

	2.8
	热稳定性
	疫苗出厂前应进行热稳定性试验，应与病毒滴定同时进行。于37℃放置7天后，麻疹病毒滴度应不低于3.3LgCCID50／ml, 腮腺炎病毒滴度应不低于4.0LgCCID50／ml, 风疹病毒滴度应不低于3.3LgCCID50／ml,各病毒滴度下降均应不高于1.0 Lg

	2.9
	牛血清白蛋白残留量
	应不高于50ng／剂

	2.10　
	无菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.11
	特异性毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定

	2.12　
	疫苗稀释剂
	疫苗稀释剂为灭菌注射用水，灭菌注射用水应符合国家SFDA规定

	2.13
	有效期
	18个月


I包：A群脑膜炎球菌多糖疫苗<含水>（A群流脑疫苗）技术参数
	*2
	技术规格

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样及有效期。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证

	2.2
	包装
	每支1.5ml/3人份（含稀释液）（优先考虑）或每支2.5ml/5人份(含稀释液) ，确保内包装无泄漏、无破损

	2.3
	规格型号
	 1.5ml/支/3人份（含稀释液）（优先考虑）或2.5ml/支/5人份（含稀释液）

	2.4
	接种对象
	6个月～15周岁少年儿童

	2.5
	菌种
	生产用菌种应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的有关规定，生产用菌种为A群脑膜炎奈瑟菌CMCC29201（A4）菌株

	2.6
	种子批的建立和传代
	应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的规定，主种子批启开后至工作种子批，传代应不超过5代,工作种子批启开后至接种发酵罐培养，传代应不超过5代

	2.7
	种子批的检定
	菌种接种于含10%羊血普通琼脂培养基,脑膜炎球菌在25℃不生长。于35-37℃二氧化碳的环境中培养16-20小时,长出光滑、湿润、灰白色的菌落，菌苔易取下，在生理氯化钠溶液中呈现均匀混悬液，染色镜检应为革兰氏阴性双球菌、单球菌

	2.8
	鉴别试验
	采用免疫双扩散法,疫苗与A群脑膜炎球菌抗体应形成明显沉淀线

	2.9
	成品检定
	　

	2.9.1
	疫苗外观
	应为白色疏松体,按标示量加入PBS应迅速复溶为澄明液体,无异物

	2.9.2
	水分
	应不高于3.0%

	2.9.3
	多糖含量
	每1次人用剂量多糖含量应不低于30μg

	2.9.4
	无菌检定
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.9.5
	异常毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定。注射剂量每只豚鼠为500μg/ml,每只小鼠为100μg/0.5ml

	2.9.6
	热原检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ D的方法进行，注射剂量按家兔体重每1kg注射0.05μg多糖，应符合规定

	2.10
	疫苗稀释剂
	稀释剂为无菌、无热原PBS

	2.11
	无菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.12
	异常毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定

	2.13
	热原检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ D的方法进行，注射剂量按家兔体重每1kg注射1ml，应符合规定

	　
	有效期
	24个月


J包：A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗参数
	*2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证

	2.2
	包装
	0.5毫升/瓶，确保内包装无破损

	2.3
	规格型号
	0.5ml/剂次

	2.4
	接种对象
	适用于2周岁以上儿童及成人

	2.5
	菌种
	生产用菌种应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的有关规定，生产用菌种为A群脑膜炎球菌CMCC29201（A4）菌株和C群脑膜炎球菌CMCC29205（C11）菌株

	2.6
	种子批的建立和传代
	应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的有关规定，主种子批启开后传代次数不得超过5代,工作种子批启开后至接种发酵罐培养传代次数不得超过4代

	2.7
	配方
	每1次人用剂量各抗原成分应满足：A群脑膜炎球菌多糖50μg,C群脑膜炎球菌多糖50μg，乳糖5mg

	2.8
	成品检定
	　

	2.8.1
	鉴别试验
	采用免疫双扩法，本品应分别与A群及C群脑膜炎球菌抗体形成明显沉淀线

	2.8.2
	疫苗外观
	应为白色疏松体,按标示量加入PBS应迅速复溶为澄明液体,无异物

	2.8.3
	水分
	应不高于3.0%

	2.8.4
	多糖含量
	先测定A群多糖磷含量应为3.75-4.88μg，C群多糖N-乙酰神经氨酸含量应为37.5-48.8，再根据以下比例（A群多糖含量：磷含量为1000：75；C群多糖含量：N-乙酰神经氨酸含量为1000：750）计算出多糖含量。每1次人用剂量含A群、C群多糖应分别为50-65μg

	2.8.5
	无菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.8.6
	异常毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定

	2.8.7
	热原检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ D的方法进行，注射剂量按家兔体重每1kg注射0.2μg多糖，应符合规定

	2.8.8
	细菌内毒素检查
	每1次人用剂量应不超过2500EU(《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ E 凝胶限度试验)

	2.9
	疫苗稀释剂
	稀释剂为无菌无热原PBS

	2.9.1
	PH值
	应为6.8-7.2

	2.9.2
	无菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.9.3
	异常毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定

	2.9.4
	热原检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ D的方法进行，应符合规定

	2.10
	有效期
	24个月


K包：乙型脑炎减毒活疫苗技术参数
	*2
	技术规格

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证

	2.2
	包装
	每支0.5ml(含稀释剂),1人份/支，确保内包装无泄漏、无破损

	2.3
	规格型号
	复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml，含乙型脑炎活病毒应不低于5.4lgPFU

	2.4
	接种对象
	8月龄以上健康儿童及由非疫区进入疫区的儿童和成人

	2.5
	毒种
	生产用毒种为乙脑病毒SA14-14-2减毒株或其他经批准的减毒株

	2.6
	种子批的建立和传代
	应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”规定，原始种子批传代应不超过第6代,主种子批应不超过第8代,工作种子批应不超过第9代,生产的疫苗应不超过第10代

	2.7
	鉴别试验
	将毒种做10倍系列稀释，取适宜稀释度分别与非同源性乙脑特异性免疫血清和乙脑阴性血清混合,置37℃水浴90分钟,接种地鼠肾单层细胞或BHK21细胞进行中和试验,观察5-7天判定结果。中和指数应大于1000

	2.8
	疫苗外观
	应为淡黄色疏松体,复溶后为橘红色或淡粉红色澄明液体，无异物

	2.9
	水分
	应不高于3.0%

	2.10
	病毒滴度
	将毒种做10倍系列稀释，至少取3个稀释度的病毒液，分别接种BHK21细胞，用蚀斑法进行滴定。冻干种子批病毒滴度应不低于5.7 lgPFU/ml；液体种子批病毒滴度应不低于7.2 lgPFU/ml

	2.11
	热稳定性试验
	疫苗出厂前应进行热稳定性试验,应与病毒滴度同时进行。于37℃放置7天,病毒滴度应不低于5.7 lgPFU/ml,病毒滴度下降应不高于1.0 lgPFU/ml.

	2.12
	牛血清白蛋白残留量
	应不高于50ng/剂

	2.13
	无菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.14
	安全试验
	按照《中华人民共和国药典（2011年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.15
	异常毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定

	2.16
	疫苗稀释剂
	疫苗稀释剂为灭菌注射用水或灭菌PBS

	2.16.1
	PH值
	应为7.2-8.0

	2.16.2
	无菌检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定

	2.17
	有效期
	18个月


L包：冻干甲肝减毒活疫苗技术参数
	*2
	技术规格
	　

	2.1
	标识
	外包装必须坚固，适应远距离运输。最小外包装的显著位置，标明“免费”字样。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证

	2.2
	包装
	1.0ml或0.5ml每瓶（含稀释液），确保内包装安瓿无泄漏、无破损。外包装必须坚固，适应远距离运输

	2.3
	规格型号
	复溶后每瓶1.0ml或0.5ml。每1次人用剂量为1.0ml或0.5ml

	2.4
	成分与性状
	有效成分为甲型肝炎减毒活病毒。应为乳酪色疏松体,复溶后为澄明液体,无异物

	2.5
	疫苗稀释剂
	每瓶疫苗附带1支1.0ml或0.5ml灭菌注射用水做为疫苗稀释剂，灭菌注射用水应符合国家SFDA的规定

	2.6
	接种对象
	适用于1岁半以上的甲型肝炎易感者

	2.7
	毒种
	生产用毒种为甲肝病毒H2减毒株或L-A-1减毒株

	2.8
	种子批的建立和传代
	应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的有关规定

	2.7
	成品检定
	　

	2.7.1
	鉴别试验
	采用酶联免疫法进行检测,应证明含有甲肝病毒抗原

	2.7.2
	水分
	应不高于3.0%

	2.7.3
	病毒滴度
	取疫苗3-5瓶混合滴定，将毒种做10倍系列稀释，取至少3个稀释度，分别接种人二倍体细胞，置35℃培养至病毒增殖高峰期,收获后提取甲肝病毒,用酶联免疫法测定,病毒滴度应不低于6.5LgCCID50／ml

	2.7.4
	热稳定性试验
	疫苗出厂前进行热稳定性试验,应与病毒滴定同时进行。于37℃放置72小时后,病毒滴度应不低于6.50 lgCCID50／剂，病毒滴度下降应不高于0.50 lg

	2.7.5
	牛血清白蛋白残留量
	应不高于50ng/剂

	2.8
	无菌检定
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ A的方法进行，应符合规定。

	2.9
	异常毒性检查
	按照《中华人民共和国药典（2010年版）》附录Ⅻ F的方法进行，应符合规定。

	2.10
	有效期
	18个月


M包：0.1ml自毁型注射器技术参数
	1
	用途
	用于疫苗预防接种

	2
	技术指标
	　

	*2.1
	最大容量
	0.1ml(+20%,用于排除气泡)

	*2.2
	刻度及准确性
	1）只许两个刻度：0和0.1ml，最大刻度标量与排除量差值应小于25微升；2）刻度线具有统一的长度且与外套轴线垂直

	*2.3
	器身密合性
	在88kPa负压作用下保持60s，外套与活塞接触部位不得产生漏气现象，且活塞与芯杆不得脱离，须符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	2.4
	残留容量
	最大残留容量≤0.025ml

	*2.5
	自毁特性
	当注射器和注射针在输送完预计的固定剂量后应自动失效，不需要使用者再次或附加的动作使其失效，须符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.8
	外观
	1）在300 lx~700 lx照度下，注射器应清洁、无微粒和异物；2）注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷；3）注射器内表面不得有明显可见的润滑剂汇聚；4）注射器的外套应有足够的透明度，能清晰看到基准线。符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.8
	注射针
	1）针头4号或4号半，固定带针帽，针头固定于针筒不可再移动；2）针尖必须无毛刺、弯钩等缺陷；3）注射针的针尖应锋利，其最大穿刺力应不大于0.7N。须符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.9
	排气
	在吸入疫苗时带入的气泡易于排出。

	2.10
	防震荡能力
	在模拟运输的震荡情况下，注射器的使用不受影响。当注射器从1米高处落到水泥地面后不影响注射器的使用及自毁特性。

	*2.11
	材料
	制作注射器的外套及活塞的材料须符合GB15810-2001标准，并提供有效的检验报告或证明材料。

	2.12
	无菌
	注射器应无菌、无致热源、无溶血反应、无急性全身毒性。环氧乙烷残留量不超过10μg/g

	2.13
	注射器包装
	注射包装应符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	2.15
	吸入疫苗
	将注射器的针头插入密封的疫苗瓶，吸入疫苗或通过疫苗瓶内压力吸入。

	*3
	基本配置
	　

	3.1
	注射器
	一支（独立包装）

	3.2
	安全盒（可装100-120支注射器/只）
	①材料：采用硬质白板纸材料制成；②外观：清洁无划痕，整体为黄色；③规格：长≥157mm，宽≥123mm，高≥200mm；④密封性：在正常使用情况下，盒内盛装的废弃注射器、针头不会撒漏，并能防止一只手进入其中；⑤防刺透性：根据抛物线运动测试标准，满盛装量的安全盒从高处落下，盒内针头不会刺穿容器的内壁，注射器不会从盒内漏出。安全盒的每个位置所能承受的穿刺平均压力不低于15N，单点部分承受的穿刺力不低于12.5N；⑥防水性：浸泡在深度5mm的水中，温度25℃，且相对湿度为90%时，安全盒能承受48小时浸泡，其所负荷的任何部分没有散落；⑦产品标志：产品名称及规格、使用说明、医院废物警示标识和文字说明、制造厂名称和商标；

	1
	用途
	用于疫苗预防接种

	2
	技术指标
	　

	*2.1
	稀释和溶解功能
	具有稀释和溶解功能

	*2.2
	最大容量
	0.5ml +20%（用于排除气泡）

	*2.3
	刻度及准确性
	1）只许两个刻度：0和0.5ml，最大刻度标量与排除量差值应小于25微升；2）刻度线具有统一的长度且与外套轴线垂直。

	*2.4
	器身密合性
	在88kPa负压作用下保持60s，外套与活塞接触部位不得产生漏气现象，且活塞与芯杆不得脱离，须符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	2.5
	残留容量
	最大残留容量≤0.025ml

	*2.6
	自毁特性
	当注射器完成疫苗稀释、注射后，其自毁机能设计便于操作人员操作。在自动启动注射器的自毁机能后，完全丧失其使用功能，须符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.7
	外观
	1）注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷；2）注射器内表面不得有明显可见的润滑剂汇聚。3）注射器的外套应有足够的透明度，能清晰看到基准线；4）检测方法应符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.8
	注射针
	针头5号，长度18-22mm，带针帽，针头固定于针筒，不可移动；针尖必须无毛刺、弯钩等缺陷；针尖应锋利，其最大穿刺力应不大于0.7N。应符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.9
	排气
	在吸入疫苗时带入的气泡易于排出。

	2.10
	防震荡能力
	在模拟运输的震荡情况下，注射器的使用不受影响。当注射器从1米高处落到水泥地面后不影响注射器的使用及自毁特性。

	*2.11
	材料
	制作注射器的外套及活塞的材料须符合GB15810-2001标准，并提供有效的检验报告或证明材料。

	2.12
	无菌
	注射器应无菌、无致热源、无溶血反应、无急性全身毒性。环氧乙烷残留量不超过10μg/g。

	2.13
	注射器包装
	注射包装应符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	2.14
	溶药功能
	仅用一支注射器既可完成干粉剂疫苗的溶药与注射。有明确的剂量刻度标识，保证吸取准确剂量的稀释液，从而保证疫苗的精确浓度。

	*3
	基本配置
	　

	3.1
	注射器
	一支（独立包装）

	3.2
	安全盒（可装100-120支注射器/只）
	①材料：采用硬质白板纸材料制成；②外观：清洁无划痕，整体为黄色；③规格：长178mm，宽140mm，高200mm；④密封性：在正常使用情况下，盒内盛装的废弃注射器、针头不会撒漏，并能防止一只手进入其中；⑤防刺透性：根据抛物线运动测试标准，满盛装量的安全盒从高处落下，盒内针头不会刺穿容器的内壁，注射器不会从盒内漏出。安全盒的每个位置所能承受的穿刺平均压力不低于15N，单点部分承受的穿刺力不低于12.5N；⑥防水性：浸泡在深度5mm的水中，温度25C，且相对湿度为90%时，安全盒能承受48小时浸泡，其所负荷的任何部分没有散落；⑦产品标志：产品名称及规格、使用说明、医院废物警示标识和文字说明、制造厂名称和商标。


N包：疫苗用0.5ml自毁型注射器技术参数
O包：1ml自毁型注射器技术参数
	1
	用途
	用于疫苗预防接种

	2
	技术指标
	　

	*2.1
	最大容量
	1ml +10%～20%

	*2.2
	刻度及准确性
	1）≥2个刻度(0和1ml)，最大刻度标量与排除量差值应小于25微升；2）刻度线具有统一的长度且与外套轴线垂直

	*2.3
	器身密合性
	在88kPa负压作用下保持60s，外套与活塞接触部位不得产生漏气现象，且活塞与芯杆不得脱离，须符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	2.4
	残留容量
	最大残留容量≤0.025ml

	*2.5
	自毁特性
	当注射器和注射针在输送完预计的固定剂量后应自动失效，不需要使用者再次或附加的动作使其失效，须符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.6
	外观
	1）在300 lx~700 lx照度下，注射器应清洁、无微粒和异物；2）注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷；3）注射器内表面不得有明显可见的润滑剂汇聚；4）注射器的外套应有足够的透明度，能清晰看到基准线。5）符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.7
	注射针
	1）针头5号，固定带针帽，针头固定于针筒不可再移动；2）针尖必须无毛刺、弯钩等缺陷；3）注射针的针尖应锋利，其最大穿刺力应不大于0.7N。须符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	*2.8
	排气
	在吸入疫苗时带入的气泡易于排出。

	2.9
	防震荡能力
	在模拟运输的震荡情况下，注射器的使用不受影响。当注射器从1米高处落到水泥地面后不影响注射器的使用及自毁特性。

	*2.10
	材料
	制作注射器的外套及活塞的材料须符合GB15810-2001标准，并提供有效的检验报告或证明材料。

	2.11
	无菌
	注射器应无菌、无致热源、无溶血反应、无急性全身毒性。环氧乙烷残留量不超过10μg/g

	2.12
	注射器包装
	注射包装应符合中华人民共和国医药行业标准YY0573.3-2005标准。

	2.13
	吸入疫苗
	将注射器的针头插入密封的疫苗瓶，吸入疫苗或通过疫苗瓶内压力吸入。或带有稀释和注射疫苗两用

	*3
	基本配置
	　

	3.1
	注射器
	一支（独立包装）

	3.2
	安全盒（可装100-120支注射器/只）
	①材料：采用硬质白板纸材料制成；②外观：清洁无划痕，整体为黄色；③规格：长≥157mm，宽≥123mm，高≥200mm；④密封性：在正常使用情况下，盒内盛装的废弃注射器、针头不会撒漏，并能防止一只手进入其中；⑤防刺透性：根据抛物线运动测试标准，满盛装量的安全盒从高处落下，盒内针头不会刺穿容器的内壁，注射器不会从盒内漏出。安全盒的每个位置所能承受的穿刺平均压力不低于15N，单点部分承受的穿刺力不低于12.5N；⑥防水性：浸泡在深度5mm的水中，温度25℃，且相对湿度为90%时，安全盒能承受48小时浸泡，其所负荷的任何部分没有散落；⑦产品标志：产品名称及规格、使用说明、医院废物警示标识和文字说明、制造厂名称和商标；


P包：2.5ml普通一次性注射器技术参数
	1
	用途
	用于疫苗预防接种

	2
	技术指标
	　

	*2.1
	最大容量
	2.5ml比标称容量长度至少长10%

	*2.2
	刻度及准确性
	1）刻度及准确性：0至2.5ml均有刻度。其中1、2、2.5标明刻度数值，最大刻度标量与排除量差值应小于25微升；2）刻度线具有统一的长度且与外套轴线垂直

	*2.3
	器身密合性
	在88kPa负压作用下保持60s，外套与活塞接触部位不得产生漏气现象，且活塞与芯杆不得脱离，须符合GB15810-2001标准。

	*2.4
	残留容量
	≤0.075ml

	*2.5
	外观
	1）在300 lx~700 lx照度下，注射器应清洁、无微粒和异物；2）注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷；3）注射器内表面不得有明显可见的润滑剂汇聚；4）注射器的外套应有足够的透明度，能清晰看到基准线。5）检测方法应符合GB15810-2001标准。

	*2.6
	注射针
	1）针头6号，带针帽；2）针尖必须无毛刺、弯钩等缺陷；3）注射针的针尖应锋利，其最大穿刺力应符合GB15810-2001标准

	*2.7
	排气
	在吸入疫苗时带入的气泡易于排出。

	2.8
	防震荡能力
	在模拟运输的震荡情况下，注射器的使用不受影响。当注射器从1米高处落到水泥地面后不影响注射器的使用及自毁特性。

	*2.9
	材料
	制作注射器的外套及活塞的材料须符合GB15810-2001标准，并提供有效的检验报告或证明材料。

	2.10
	无菌
	注射器应无菌、无致热源、无溶血反应、无急性全身毒性。环氧乙烷残留量不超过10μg/g

	2.11
	注射器包装
	注射包装应应符合GB15810-2001标准。

	2.12
	吸入疫苗
	将注射器的针头插入密封的疫苗瓶，吸入疫苗或通过疫苗瓶内压力吸入。或带有稀释和注射疫苗两用

	*3
	基本配置
	　

	3.1
	注射器
	一支（独立包装）

	3.2
	安全盒（可装100-120支注射器/只）
	①材料：采用硬质白板纸材料制成；②外观：清洁无划痕，整体为黄色；③规格：长≥157mm，宽≥123mm，高≥200mm；④密封性：在正常使用情况下，盒内盛装的废弃注射器、针头不会撒漏，并能防止一只手进入其中；⑤防刺透性：根据抛物线运动测试标准，满盛装量的安全盒从高处落下，盒内针头不会刺穿容器的内壁，注射器不会从盒内漏出。安全盒的每个位置所能承受的穿刺平均压力不低于15N，单点部分承受的穿刺力不低于12.5N；⑥防水性：浸泡在深度5mm的水中，温度25℃，且相对湿度为90%时，安全盒能承受48小时浸泡，其所负荷的任何部分没有散落；⑦产品标志：产品名称及规格、使用说明、医院废物警示标识和文字说明、制造厂名称和商标；


备注：1、带*项为必备参数，不具备将视为未响应标书处理。
      2、未带*项为一般参数，允许投标人出现偏差。
PAGE  
3

