附件：

招 标 文 件

一.招标类别： 医疗设备及仪器

二.文件编号： ZLSB2010-12-14

三．招标内容：

| 序 号 | 项 目 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | CT治疗计划专用电子密度模体 | 1套 |
| 包2 | 台式低速离心机 | 1套 |
| 包3 | 低温等离子消毒用耗材 | 1批 |

包1

CT治疗计划专用电子密度模体

数量： 1套

| 序号 | 内 容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体模主体（水等效） | 1 |
| 2 | 含水注射器插件 | 1 |
| 3 | 吸气肺插件 | 2 |
| 4 | 呼气肺插件 | 2 |
| 5 | 乳房插件 | 2 |
| 6 | 密质骨插件 | 2 |
| 7 | 致密骨 800mg/cc | 2 |
| 8 | 致密骨 1000mg/cc | 2 |
| 9 | 致密骨 1250mg/cc | 2 |
| 10 | 致密骨 1500mg/cc | 2 |
| 11 | 致密骨 1750mg/cc | 2 |
| 12 | 松质骨插件 | 2 |
| 13 | 肌肉插件 | 2 |
| 14 | 肝脏插件 | 2 |
| 15 | 脂肪插件 | 2 |
| 16 | 钛插件 | 2 |
| 17 | 距离标记物（钛、水） | 2 |
| 18 | 电离室插件 | 1 |
| 19 | TLD插件 | 1 |
| 20 | 胶片插件 | 1 |

包2

台式低速离心机

数量： 1套

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转速 | 4000转/分 |
| 2 | 相对离心力 | 3200×g±0.5% |
| 3 | 定时范围 | 1-99分 |
| 4 | 输入功率 | ≤1500VA |
| 5 | 噪声 | ≤70dB |
| 6 | 电源 | 220V,50Hz |
| 7 | 显示 | LED显示时间及转速 |
| 8 | 电机驱动方式 | 数字控制，交流变频无刷电机， |
| 9 | 离心容量 | 10MLX64支，并配置7MLX100支，水平转子，真空采血管自动脱帽配件 |

包3

低温等离子消毒用耗材

| 名称 | 型号或规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热敏打印纸 | 57mm宽 | 卷 |  |
| 无纺布 | 1.5m×1.5m | 张 |  |
| 无纺布 | 0.9m×0.9m | 张 |  |
| 化学指示卡 | 95mm×15mm | 盒 | 200张/盒 |
| 化学灭菌指示胶带 | 20mm×50mm | 盒 | 2卷/盒 |
| 自含化学指示灭菌 包装袋 | 75mm×70m | 卷 |  |
| 自含化学指示灭菌 包装袋 | 100mm×70m | 卷 |  |
| 自含化学指示灭菌 包装袋 | 150mm×70m | 卷 |  |
| 自含化学指示灭菌 包装袋 | 200mm×70m | 卷 |  |
| 自含化学指示灭菌 包装袋 | 250mm×70m | 卷 |  |
| 生物培养指示剂 | 10支/盒 | 盒 |  |
| 卡匣(过氧化氢) | 2ml/支(12支/盒) | 盒 |  |

说明：低温等离子消毒用耗材采购方式将按月按需采购

四.投标文件内容要求：

（一）报价：报价包括器械、耗材等价格、税点、送货上门等一切费用在内，本院不再支付任何费用；

（二）投标文件应标明器械名称、品牌、规格型号、单价、生产厂家等有关资料；

（三）产品性能说明书、彩图；

（四）产品清单；

（五）法人代表授权书；

（六）营业执照（复印件）；

（七）代理证明或授权书；

（八）属医疗产品须提供医疗生产（经营）许可证、医疗器械注册证；

（九）售后服务承诺（包括保修期限）；

（十）随机资料：

（十一）投标商认为有必要提供的其它文件。

五.投标文件格式要求（投标人签字、单位盖章）：

（一）投标书正本（含资质文件、报价等全部内容）一份，副本 [副本仅体现报价及产品规格等内容，不能出现投标方公司名称及标识（封面除外），两份。投标文件封面应注明“正本”和“副本”,一旦正本和副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（包括邮寄标书的封面）写明投标品名名称、联系方式及联系人。

（三）投标文件（包1、包2、包3）分别密封送达。

六.标书送达时间及地点

（一）.投标截止时间：2010年12 月30  日17:00

（二）.送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院招标监督小组

地址：汕头市饶平路7号门诊楼六楼     监察室  审计室

联系电话：0754-88555844-1042         邮政编码：515031

联系人： 林先生  王女士  陈女士

七.合同价款支付方式：验收合格后一个月内付清货款。

八.评标方法

本次招标采用公开招标方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的品牌、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。

（一）.评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件

（二）.评标因素：

1.产品性能；

2.投标价格；

3.售后服务承诺；

4.投标文件编制。

九.其他事项

（一）投标文件在本次设备采购活动结束前保持有效，中标方不得以任何理由改变投标文件内容或不供货。若有上述行为，我院将废止所签合同，取消其今后在本院的投标资格并追究其法律责任。

（二）中标方需提交营业执照副本和税务登记证副本原件供我院校验。

（三）包1、包2、包3可选择其中一项参投，也可全部参投。

（四）投标人若对招标文件有不解之处，可向本院设备科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院设备科、招标监督小组反映。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

二零一零年十二月十七日