附件二：

一、试剂更换程序：

更换试剂前，需对新旧试剂进行性能比对测试，测试结果符合试剂要求标准即可更换。通过的测试结果双方签字后存档，并作为以后供货的质量标准之一。试剂测试比对的各种成本由中标方承担。

二、生化试剂性能比对要求及操作说明（与现品牌试剂比对）：

1、批内不精密度测试：对随机样本进行平行检测20次，得CV值及均值。

2、准确度测试：将测试值与靶值（第三方质控）对比，得偏倚值（平行2管测试取均值）。

3、临床随机样本比对：随机测试临床样本10份，得测试结果

4、线性范围比较。

5、参考范围比较：测试20份以上的体检健康者血样标本，得95%区间，如临床样本比对结果基本一致时，则不作参考值范围测试。

三、其他说明：

1、试剂品牌一经确认，中标方应保证试剂质量的稳定性，若发现重要性能参数（如批内精密度、线性范围等）出现较大变化，未能达到原有标准时，则无条件更换该试剂（换回原先使用的品牌或更好的品牌），由此造成的损失由中标方加倍赔偿。

2、中标价格大于10元/ml的试剂，若市场中同类试剂价格已下降15%以上(可参照海虹招标价格)，应进行相应的调整。

3、中标方如要更换试剂品牌，则需提前一个月时间提出书面申请并呈得用户方批准。

2012.6.6