[image: image1.png])



浙江大学医学院附属第二医院                                           临床医学工程部

浙医二院2011年院内自主招标要求
及各标项明细
一、招标要求：
* 1、具有合法的独立法人资格，注册资金在50万元以上。
* 2、 三证齐全（三证包括《企业营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》），代理经销的产品应有原厂的代理许可委托书。
* 3、公司无不良销售记录，符合省卫生厅有关法规政策。
* 4、所有数据要求真实可靠，投标公司必须承诺。
5、本次采购遵循符合用户要求的前提下价格优先原则。
* 6、参加投标的公司名称必须与我院联系的公司名称相符合。
* 7、公司中标后，合同履行过程中如出现本次采购设备的价格与市场价偏差较大，或与医院已有的同型号设备价格偏差较大，医院有权在任何时间单方面终止合同，所有损失由中标公司承担。
二、所需采购材料清单：
	序号
	材料名称
	份数
	说明

	1
	企业营业执照
	
	

	2
	经营许可证或生产许可证
	
	

	3
	医疗器械注册证及注册表
	
	

	4
	其它资质证明
	
	

	5
	产品说明书
	
	

	6
	技术参数
	
	

	7
	配置清单及维修件报价单
	
	

	8
	
	
	


注：所有文件需加盖公司红章。
三、标项明细
标项1：纤维喉镜    一根

	光学系统


	视野角
	85°

	
	视野方向
	0°(直视)

	
	景深
	2.5-50mm

	插入部
	照明方式
	光导系统

	
	先端部外径
	Ø3.6mm

	
	有效工作长度
	300mm

	弯曲部
	尖端弯曲角度
	上/下125°


标项2：耳显微器械一批
1、 耳显微磨钻手柄（直柄）  5 个
2、 耳显微磨钻手柄（弯柄）  5 个

3、 耳显微磨钻马达线        5 个

4、 耳显微磨钻马达          5 个

标项3：耳显微动力系统     一套
1． 主机

1 大屏幕液晶显示，可同时显示转速、扭矩、冲水量、转动比率参数

2 单马达配置，可连接1根手柄

3 可数字化调控马达扭矩

4 500-40000转／分之间数字化调控马达转速

5 带不同增速或减速转动比以达到不同手柄转速（40转／MIN-240000转／MIN）

6 带4种不同速度储存功能

7 冲水泵与主机一体化设计，流量30-130ML／MIN之间自由调节

8 水泵可选择停止／同步／持续等不同模式

2． 马达

1 专利巴氏马达、无碳刷，可耐136℃高温高压消毒

2 专利风冷技术，自身冷却，马达可长时间持续工作

3 带温度感应蕊片，在手柄卡死时提供过载保护

3． 脚控开关

1 防水设计

2 无极变速

3 带4种开关，可用脚控制马达选择／速度储存选择／旋转方向选择／水泵工作状态选择

4． 直、弯手柄

1 可接所有品牌标准直径（2.35mm）的钻头

2 手柄高低速转动时均无摆动及震动

3 带冲水

配置要求

1) 主机一台含冲水泵

2) 马达1只

3) 连接导线1根（可高温高压消毒）

4) 直弯手柄各一只（可接所有品牌2.35mm的钻头）

5) 彼岸专用清洁油、润滑油各一瓶 

6) 耳科钻头消毒架一个

耳科磨钻消毒盒一个
标项4： 面神经监护仪   一套
	序号
	招标规格
	投标规格

	1.
	主机： 
	

	1.1
	4-通道监护：可任意单独选择或同时选择
	

	1.2
	頻道控制键：相互独立的頻道的专用功能触摸键
	

	1.3
	事件阈值控制和显示：增益可调触摸键，阈值显示，最小阈值为20µV
	

	2
	阻抗测量范围： 0-250kΏ, 分辨率0.1kΏ
	

	3
	假象检出和排斥
	

	3.1
	自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号
	

	3.2
	抗干扰电极：自动测量电凝和电刀的输出，排除伪像
	

	3.3
	自动域值调节：  可根据实际的噪音干扰情况调整相应域值，避免噪音干扰，减轻术者的负担
	

	4
	显示
	

	4.1
	大屏幕的触摸屏，所有信号和参数显示在同一屏幕上直观清楚
	

	4.2
	单功能触键： EMG信号显示，时间显示和事件俘获
	

	4.3
	垂直显示： 200，500和2000µV
	

	4.4
	事件俘获：俘获模式开关，触键指示，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉
	

	4.5
	时间显示： 50mS 和10s 两种方式
	

	5
	记录电极
	

	5.1
	皮下记录类型：
成对的针式皮下电极，确保同一电极插入相同的肌肉群
	

	5.2
	EMG气管插管电极：
可以监护喉返神经、迷走神经运动支
	

	6
	刺激电极：
	

	6.1
	刺激类型：  
恒定电流，单相方波
	

	6.2
	刺激的频率：可选择,1,4,7,10Hz


	

	6.3
	刺激的周期：可选择，50,100,250uS
	

	6．4
	范围： 0-3毫安
	

	6.5
	刺激控制：数字控制，可每一步调节0.01,0.05,0.2mA
	

	6.6
	刺激调节：逐级调节触摸键
	

	6.7
	刺激测量：内置测量实际投递到手术区间的刺激电流的大小，分辨率为0.01-0.03mA（±0.02mA），不用担心刺激投递效果


	

	7
	声頻输出
	

	7.1
	EMG及事件音调信号：
不同的音调和声音提示，表示EMG活动的情况和刺激的情况
	

	8
	视頻输出：
	

	8.1
	接口： VGA兼容，640×480分辨率，可以外接监视器和导航系统
	

	9
	适应症
	

	9.1
	听神经瘤

小脑桥脑角肿瘤；

三叉神经切断；

前庭神经切断；

微血管减压；

后颅窝肿瘤；

鼓室成形；

电子耳蜗植入；

面神经减压；

乳突切除术；

迷路切除；

腮腺切除；

甲状腺/甲状腺旁腺切除术
	


标项5：耳鼻喉综合治疗台   一套
1、 诊疗台基本功能：正压喷枪、负压吸引、间接喉镜加温和照明功能
2、 整体材质及生产工艺：

2.1  主机外壳：采用高密度钢板铸模生产，无尖锐边缘无划伤后患和清洁死角
2.2  涂层：采用防腐、抗菌、阻燃的医用材质生产，外观颜色可选
3、 吸引系统：
3.1  压力显示：内置负压力表显示
3.2 ★ 终端最大吸力：≥76kPa
3.3  最大气流量：≥40L/min
3.4  压力调节：可无级手动调节压力大小
4、 分泌物收集：
4.1  分泌物收集罐：容积≥1.25L，可高温高压消毒
4.2  负压泵的保护：具有红外控制自动防溢流功能，防止污物损伤负压泵
4.3  细菌过滤功能：收集罐入口设计有抗菌过滤膜，杜绝污染
5、 正压系统：
5.1  压力显示：内置正压力表显示，全程压力自动控制
5.2  ★终端最大压力：≥250kPa
5.3  压力调节：可无级变压手动调节压力大小
6、 喷枪与喷头：
6.1  喷枪与喷头的连接：采用单手快速连接方式
6.2  ★喷头设计：所有喷头均为双层套管设计，并有药液回流装置，药液颗粒均匀且无滴漏

6.3  ★喷头消毒：喷头可拆卸进行高温高压消毒

6.4  ★直型喷头：用于鼻部、耳部和口咽部喷药的直型喷头两把

6.5  ★双管喷头：用于鼻咽部和喉咽部喷药的角度可调双管喷头一把

7、 控制开关方式：红外光控自动开关
8、 间接喉镜快速加温：

8.1 控制开关方式：感应式开关

8.2 自动保护装置：具有连续加热20秒自动断电保护装置
9、 照明：

9.1 照明方式：连接在诊疗台上的聚光反射照明灯

9.2 电压功率：≤12V/35W

10、观片灯：

10.1 类型：2.5cm超薄单联LED观片灯

10.2 亮度：≥3500cd/m2
10.3 均匀性：≥90%

10.4 可视尺寸：≥370mm×422mm
10.5 功耗：≤24W
二、标准配置清单：

1、诊疗台主机：           1台

2、内置负压泵：           1套

3、吸引连接管：           1根

4、内置正压泵：           1套

5、正压喷枪：             1把

6、双管喷头含药瓶：       1套

7、直型喷头含药瓶：       2套

8、成人尺寸橄榄头：       1只

9、儿童尺寸橄榄头：       1只

9、内置间接喉镜加温装置： 1套

10、负压吸引瓶：          1套

11、抗菌过滤膜：          25片/1包

12、吸引管路清洁剂：      100ml/1瓶

13、备用药瓶：            3个

14、聚光反射照明灯：      1套

15、主机电源线：          1根

16、LED超薄观片灯：      1套

17、诊疗室办公隔断：      1套（根据诊室实际空间定制）
标项6：听觉诱发电位仪   一套
1、 ★可测试功能：  
1.1   ABR、ASSR
1.2 ★骨导ABR
1.3   CM、EcochG、MLR、LLR、P300、40Hz-AERP
1.4 ★VEMP、EABR

2、   通道数：          2通道

3、   A/D解析度：      ≥16比特

4、   输入阻抗：        ≥10兆欧

5、   共模抑制比：      ≥100dB

6、   皮肤阻抗测试功能：★可通过前置放大器上的液晶屏直接观测皮肤阻抗

7、   滤波范围:        
7.1   低通≥15Hz～10kHz（12dB/oct）

7.2   高通≥0.1Hz～1kHz（6dB/oct）
8、   听觉诱发电位AEP
8.1   刺激音：          Click短声、Tone Burst短纯音

8.2 ★输出声强：        ≥131dB SPL
8.3   分析时间：        5.0～9990ms

8.4   刺激速率：        0.2～180次/秒
9、   多频稳态ASSR
9.1   频率范围：        0.25、0.5、1k、2k、4k、8kHz
9.2   调制频率：        ≥20～105Hz（步进1Hz）
9.3   输出声强：        ≥120dB HL
9.4   测试模式：       ★单耳6个频率或双耳10个频率同时测试
10、  软件界面：       ★中英文操作软件
11、  报告模式：       ★出具全中文报告单，方便各老师及专家沟通判断

11、  数据库管理：     ★备有正常人群数据库用于与测试结果比较
12、  测试方法：       ★可通过遥控器进行操作
主要配置要求：

1、  主机               1台

2、  输出传感器        ★头戴式耳机、★插入式耳机、骨导耳机各1副
3、  前置放大器         1台
4、★医用安全隔离电源   1台
5、  连接电缆           1套

6、★遥控装置           1套

7、  中英文联机软件     1套
标项7：耳声发射分析仪   一套
1、 主机可测试功能：

1.1  内置自发性耳声发射SOAE

1.2  内置瞬态声耳声发射TEOAE

1.3  内置畸变产物耳声发射DPOAE
2、  DPOAE

2.1  中心频率： 0.5、0.75、1.0、2.0、3.0、4.0、6.0、8.0kHz

2.2  声强范围： 0～80dB SPL

3、  TEOAE

3.1  刺激声类型： 线性与非线性短声
3.2  声强范围： 线性短声0～60dB peSPL、非线性短声 0～80dB peSPL

4、  SOAE

4.1  输入灵敏度： 0～70dB SPL

4.2  频率范围： 500～5000Hz、500～10000Hz

主要配置要求：
1、  主机            1 台
2、  测试探头        1 只
3、  耳塞            1 盒
4、  应用软件        1 套

5、  品牌笔记本电脑  1 台
标项8：中耳分析仪   一套
1、可测试功能： 
1.1鼓室图、声反射（同侧、对侧）、声衰减（同侧、对侧）

1.2★声导、声纳、声导纳分别测量
2、探测音： 226Hz/85dB SPL、1000Hz/75dB SPL

3、声顺范围： ★0.1m1～7.5ml
4、气压范围： +400～-600daPa

5、压力精度： ±10%或±10daPa

6、声反射频率范围： 0.5、1、2、3、4kHz

7、声反射频率精度： ★±1%

8、声反射输出强度： 50～120dBHL

9、校准腔： 内置在主机上
10、存储功能：★可存储10 个测试结果

11、报告模式：★中耳分析结果和纯音听力图可以同时打印在同一报告单上

主要配置要求：
1、主机 1 台
2、测试探头 1 套
3、对侧插入式耳机 1 副
4、耳塞套件 1 盒
5、联机软件 1 套
标项9：骨密度仪   一套
1、超声波参数：BUA（多频率超声衰减） 
SOS（声速） 
OI（骨质疏松指数）

2、测量方式： 全干式、双向超声波发射与接收

3、探头频率： 0.5MHz±5%
4、带    宽： 50%
5、声速范围： 1660m/s±1.0%
6、测量时间： 10-15秒

7、主控增益： 0-80dB

8、*诊断参数： OI、T值、Z值、SOS，OPR.成人比，同龄比。                      9、*测量复现性： 不大于0.5% {以检测报告为准}
10、*测量精度： SOS ＞ 99.5%

11、超声波输出： LSPTP 1.8mW/cm

12、定标（校正）： GE标准模块自动定标
13、温度补偿系统： 自动补偿温度所造成的测量偏差
14、内置参考数据库：  亚洲、欧洲、美洲
15、报告打印：  可外接各种型号彩色打印机
16、病人数据管理系统： ＞10000个病例

17、*测量部位及调整探头间距： 自动调整探头测量间距与足部直接接触
18、*骨密度软件测试系统；  成人骨密度测试软件，自动定位超声探头，自动

                          搜索最佳信号，自动调节油囊压力检测装置。

19. *探 头；特制油囊探头，在产品寿命期内不需更换，可永久使用。
20、操作温度： 10-40℃

21、操作湿度（非凝结）： 20%-80% RH

22、电源要求： AC220V±10%（50-60Hz），0.7A,150W

23、电源频率： 50-60Hz
标项10：CO2激光治疗机    一套
（※ 为重点参数）
1． ※激光器：单横模CO2激光器

2． 激光波长：10600nm

3． 激光传输方式：七关节加长导光臂

4． 激光输出方式：

A.常规手术时：具有连续输出、单脉冲、重复脉冲、超脉冲四种方式；

B.激光扫描输出时（配扫描器）：扫描输出图形有正方形、长方形、圆形、椭圆形四种（图形形状、大小、能量、覆盖率、次数均可调节）；

C.可根据需要选择扫描方式：有序扫描，离散式扫描

5． 超脉冲峰值功率：≥450W

6． ※脉宽：最小脉宽为0.1mm，且脉宽可调；
7． ※最小光斑直径：0.1mm

8． 控制系统：
A.电脑控制。中、英、德操作界面；

B.面板配有功率有功率修正键；
C.配有标准升级接口。
9．瞄准光：红色半导体激光，波长650-670n，亮度由弱到强可调
10．冷却系统：内置风冷和循环水冷，并配恒温系统

标项11：血透机  1套
	序号
	招标规格
	投标规格

	一
	设备用途：
	

	1
	用于血液透析及相关治疗。
	

	二
	功能及配置：
	

	*2.1
	具有常规血液透析(HD)功能
	

	2.2
	具有2个医用CPU，安全稳定。
	

	2.3
	机器水路、电路分离，维修方便。
	

	2.4
	可提供个体化透析治疗方案功能。
	

	2.5
	可兼容其它机型的血透管路（动脉泵管、静脉壶）。
	

	2.6
	治疗结束后，自动排空透析器及管路内水分。
	

	三
	拓展功能要求
	

	3.1
	可加装血压监测仪，并且采用模块化设计。
	

	3.2
	可加装联机清除率监测装置：需实时持续监测，非计算值，且非侵入性的，无需额外耗材，实验室检查或者人员投入，无额外治疗费用，误差率在5%以内
	

	四
	超滤控制
	

	4.1
	采用密闭式平衡腔超滤控制系统，双容量平衡腔控制，超滤误差≤±1%。
	

	4.2
	超滤率0～4000mL/h可调,并可实现零超滤。
	

	五
	透析液配置
	

	5.1
	透析液自动加热，温度可调范围≥35.0ºC~39.0ºC。
	

	5.2
	容量式透析液配比程序，保证透析液成分的精确性，从而确保患者安全。
	

	5.3
	水与各浓缩液的比例可在面板调节，兼容多种透析液配方。
	

	5.4
	满足三种透析液供给方式：小桶浓缩液供给；中央浓缩液供给；联机浓缩干粉自动配液系统。
	

	六
	清洗/消毒
	

	6.1
	程式化设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能。
	

	6.2
	消毒＋脱钙一键完成，完成时间小于30分钟。
	

	6.3
	透析液吸管（A\B管）自动消毒。
	

	七
	后备电源配置
	

	*7.1
	内置的后备电源可支持整机维持体外循环30分钟。
	

	7.2
	所有监测功能正常运作，治疗数据不丢失。
	

	八
	体外循环通路及安全监测
	

	8.1
	具有漏血监测 
	

	8.2
	动脉压监测

显示范围 ≥-300mmHg～+280mmHg；精确度
	

	8.3
	具有跨膜压监测：
	

	8.4
	动脉血泵

血流量范围 0～600ml/min；误差小于±2%
	

	8.5
	空气监测器：超声传导检测空气和血液泡沫，在静脉夹中另有光学探测器。
	

	九
	售后服务：
	

	9.1
	保修期贰年，保修期内提供免费维修，终身维修；
	

	9.2
	维修电话响应时间2小时，详见维修服务承诺书；
	

	9.3
	保修期内定期提供设备保养及维修所需备件和人工；
	

	9.4
	提供操作培训；
	

	9.5
	提供软件升级；
	

	9.6
	必须提供医疗器械注册证和注册登记表，进口产品提供海关报关单。
	

	十
	安装验收：
	

	10.1
	安装地点：浙医二院血透室
	

	10.2
	安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；
	

	10.3
	验收标准：提供产品原始样本，技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。
	


标项12：全自动腹膜透析机   一套
	序号
	招标文件技术规格要求
	

	1
	独有的中文软件及中文显示系统，腹透病人可以居家独立完成治疗
	

	2
	真正意义上的自动腹膜透析机。独有的液压泵系统，彻底摆脱重力引流，更安全、更精确。
	

	3
	液体导流系统：液体灌注无需提挂腹透液，无需使用称重秤即可精确测定出入液量
	

	4


	机器安全性能：机器可以实时计算液体流量并监测病人空腹或是否出现管路堵塞，及时报警
	

	5
	机器个体化处方设置：机器要求能够设定总治疗时间、总治疗量、注入量、最末袋注入量、最末袋葡萄糖浓度。并能自动计算：治疗周期数、每个周期留置时间。
	

	6
	配合腹透液使用：无需重新连接管路，可以直接灌入不同浓度的腹透液。
	

	7
	耗品：机器配套一体化全密闭管路。
	

	8
	机器方便病人携带。
	

	9
	机器容量监测范围：标准模式（＋5/－20mL）,低灌注模式（+5/－10mL）
	

	10
	机器显示精度：1ML
	

	11
	机器液体温控制：正常（34-38℃），低温（33-37℃），高温（35-40℃）
	

	12
	温度测量范围、精度：范围5-50℃，精度2℃

	

	13
	透析液体温度设定：35、36、37℃
	

	
	
	


[image: image1.png]