附件：流感检测试剂盒采购数量和参数要求

	包组号
	名称
	采购数量
	参数要求

	包一
	流感病毒ELISA检测试剂盒
	960人份
	1、配套试剂可检测流感病毒A和B两种型别；
2、产品有中国SFDA认证并获得【医疗器械生产企业许可证】和【医疗器械注册证书】，提供证明文件；
3、储存运输温度均在2-8℃，试剂发出时有效期至少还有3个月以上；

4、产品性能

4.1灵敏度：与病毒分离培养方法相当；

4.2敏感性：对甲型流感病毒不同亚型毒株均能检出；

4.3精密性：板间、批间CV＜15%。

5、售后服务及其他要求：

5.1中标供应商保证提供的货物是全新、完整、未使用过的；

5.2如确定有质量问题，免费更换或退货；

5.3交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货；

5.4交货地点：采购单位指定地点。

	包二
	流感病毒胶体金检测试剂盒
	480人份
	1、待检样品要求：鼻或咽喉子标本；

2、检测时间：3-15min；

3、检测项目：可筛查甲型H1N1、 H2N2 、H3N2和乙型；
4、产品性能：

4.1进口技术，灵敏度达到90%以上；

4.2最小检测灵敏度为3.0×104 TCID50/每次检测；
4.3特异性：A和B病毒互不交叉，与其它呼吸道病毒无交叉，特异性高达97.2%；

5、储存条件：常温2℃-30℃保存，产品有效期18个月以上。

6、操作简便：自带采样棉签及样本管，直接滴入抽提液可处理标本；
7、知识产权：独家专利产品。

8、售后服务及其他要求：

8.1中标供应商保证提供的货物是全新、完整、未使用过的；

8.2如确定有质量问题，免费更换或退货；

8.3交货期：按使用计划分批交货，用户提前两周交计划，计划收到后7个工作日内交货；

8.4交货地点：采购单位指定地点。


