血小板振荡保存箱的技术参数

一、招标内容：

血小板振荡保存箱（壹台）

二、技术参数和要求：

1、温控范围：22℃±2℃，

2、报警温度：，≤20℃、≥24℃

3、制冷功率：≥100W无氟，无噪音

4、振荡幅度;50mm±5mm

5、振荡频率：60次∕分

6、体表外形尺寸：≥600*570*1350（宽*深*高）mm

7、存放面积及层数：≥370*300*35（mm）9-15层

注：技术参数，投标人所投产品必须相等或优于；（并提供带有技术参数彩页 ）

三、要求：

1、备用温度传感器探头，无需停机即可自行切换；

2、故障自我诊断，有专门的故障显示窗口，可及时确认故障信息并快速排除故障；

3、原进口电机、连续运转无噪音，振荡平稳，性能优良；

4、原进口压缩机，制冷效果好；

四、售后服务要求：

1.壹年免费售后服务。 2壹年免费校准。3.保修期满后维修只收取更换零件费。4.无论是保修期内还是保修期外，厂家和投标商应在接到用户的通知后1小时内响应，12小时现场解决问题。如果12小时不能解决故障的提供同型号备机服务。5.投标商有厂家核发相关资质的固定售后人员。

五、为保证产品质量，所投类似产品近三年在省内、外市中心血站、血液中心体现业绩，提供用户名单，价格合理，售后服务快优先。

六、具有医疗器械产品出口销售资格及出口销售记录。

七、产品及生产单位通过IS09001;2008质量体系认证。

八、资质要求：

投标人在标书中须附以下相关资料：

投标供应商：（1）税务登记证、 (2)组织机构代码证；(3)医疗器械注册证； (4)医疗器械经营许可证；（5）医疗器械产品注册登记表（6）企业法人营业执照（7）售后服务承诺书原件）（8）制造商授权委托书（原件）。以上除特殊注明，均为复印件（加盖公章）

九、付款方式

货到并通过用户的安装验收合格、培训及设备确认后5个工作日内付总额货款的90%、一年后5个工作日内付总额货款10%付清。

十、货物要求

所有供货的产品必须是最近一年内出厂最新的产品、未开封的原厂生产的设备。

十一、合同签订完以后，货物交货期限具体在合同签订后15天，由中标人负责送到采购人指定地点。