[image: image1.png]


娄底市众诚招标代理有限公司              招标文件            共 37 页        第11 页 

监护仪、输液泵、注射泵
政府采购批号：娄财采计2012-1031
招标编号： ZC-12-098XJ
询 价 文 件

采 购 人：娄底市第二人民医院 

代理机构：娄底市众诚招标代理有限公司

公司网站： http://www.zc11.com/
开标时间：2012年11月20日 
 
目   录

第一章：询价邀请函………………………………………………3
第二章：投标人须知前附表………………………………………6

第三章：投标人须知………………………………………………7
第四章：资质证明文件……………………………………………10
第五章：采购需求一览表… ……………………………………11

1、技术部分…………………………………………………11

2、商务部分…………………………………………………17
第六章：投标文件的编制 ………………………………………18
第七章：投标文件格式 …………………………………………21
第八章：政府采购合同范本 ……………………………………30
第九章：评审办法……………………………………………… 35

第一章  询价邀请函

A、招标编号：ZC-11-098XJ
   政府采购批号：娄财采计2012-1055
B、采 购 人：娄底市第二人民医院

C、代理机构：娄底市众诚招标代理有限公司

我公司受业主委托，并经娄底市政府采购办批准，就其所需“多参数监护仪、输液泵以及静脉注射泵”组织询价采购，欢迎具备合法资质以及有良好信誉和有能力完全履行合约的国内厂（商）参加竞标。

1、采购内容：

	标的
	品   名
	数 量
	基本要求

	 
	便携式多参数监护仪
	2台
	

	
	输液泵
	4台
	

	
	静脉注射泵
	1台
	

	 以上3个项目须全部参加。


2、采购方式：询价采购

3、项目实施地点：娄底市第二人民医院
4、合同履行时间要求：合同签订后接采购人通知分期分批供货。

5、资质要求：（报名时须一并提供）

A、竞标供应商必须符合政府采购法第二十二条

B、竞标供应商还必须提供：

5、资质要求：（采取资格后审方式，在开标评标时一并审查；购买招标文件时请自行确认是否符合招标要求，否则责任自负，标书费不退）
A、竞标供应商必须符合政府采购法第二十二条

B、竞标供应商还必须提供：

（1）有采购项目经营范围的法人营业执照原件或法人营业执照复印件；
（2）税务登记证复印件，组织机构代码证复印件；

（3）医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产许可证（复印件）、所投设备须有医疗器械注册证（复印件）、医疗器械产品注册登记表（复印件）；

（4）法定代表人的有效授权书（原件）；

（5）被授权代表身份证原件加复印件；

（6）投标单位的社保证明复印件；

注：所有证件需加盖竞标单位的公章

6、招标文件发售办法

招标文件发售时间：2012年11月8日—2012年11月16日上午11：30前

发售地点：娄底市众诚招标代理有限公司

招标文件售价：每套 贰佰 元人民币（可发电子版本），招标文件售后不退。

7、递交投标书截止时间和地点：2012年11月20日上午9：00分开标现场递交

8、开标时间： 2012年11月20日 上午9：00分起；​​​

9、开标地点：娄底市众诚招标代理有限公司二楼开标大厅。

10、投标人须提交投标保证金人民币1500.元整，在2012年11月16日下午15：00分之前如投标者仍未按规定提交投标保证金，其投标将被拒绝。未中标的投标人的投标保证金，在发出中标通知书后5天内无息退还。中标人的投标保证金在货物验收合格后抵扣为招标代理服务费等相关费用后不再退还。也可以提前到到招标代理公司交纳现金。

11.1. 采购人：娄底市第二人民医院
联系人： 单斌 
联系电话：13135248116      
11.2.代理机构：娄底市众诚招标代理有限公司

地址：娄底市长青中街吉星广场（娄底市中心血站院内车库三楼）

电话：0738-8382818（办）       工作QQ：69835926 

联系人：龙先生   潘先生        E-mail:loudizc@163.com

传真：0738-8382818 、  8382848      邮编：417000   

12、业务往来帐户

12.1投标保证金指定帐号：

开户行：中行娄底分行城东分理处

户  名：娄底市众诚招标代理有限公司

帐  号：595057356289

13、招标信息发布网站：

娄底市众诚招标代理有限公司网站

网址：http://www.zc11.com/

湖南政府采购网    网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/

中国采招网                         网址：http://www.bidcenter.com.cn/
第二章  投标人须知前附表
	目 录
	要     求

	2.1.采购预算
	本项目投标报价上限为： .   万元人民币

	2.2.资金来源
	采购人自筹采购资金

	2.3.付款方式
	投标方应就付款方式在谈判时主动提出贵单位最优惠的付款方式并予以确认，在未确定中标人前允许采购方更改付款方式，但必须告知所有投标人。

	2.4.采购方式
	询价采购

	2.5. 投标费用
	2.5.1.按物价部门批准的标准收取按成交金额的1.2%收取。
2.5.2.招标代理服务费由中标供货方交纳；本项目服务费1500元包干。
2.5.3无论开标结果怎样，所有投标人均须负责参加投标所产生的全部费用；


	2.6.符合竞标资格的竞标人
	2.6.1   竞标人应符合采购文件第一章"招标公告"中第5条规定的条件，否则该竞标人不能参加投标；
2.6.2   符合上述条件的竞标人应承担询价采购及履约中应承担的全部责任与义务。

	2.7.投标文件
封装要求
	（1）投标文件（商务、技术文件、资质文件）合订册正本1份、副本4份（用正本复印）放一起封装1袋。开标一览表1份装在小信封密封好单独放在外面。 （另每份投标书内须放置一份投标函与详细的配置与报价单）
（2）所有密封袋封口盖投标人单位红章。

（3）如后面编章里和本条有冲突者，以此条为准。

	2.8. 招标文件的澄清与修改
	投标人应认真审核《采购需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，需要质疑与澄清的必须满足以下2条（1）投标人必须是在本项目招标公告发布后的7个工作日内以书面形式（法人代表签字加盖公章）提出要求招标代理机构和招标人澄清；

（2）所有对招标文件内容的的质疑均须在开标前的第72小时以前以书面形式向招标代理机构提出才有效，否则不予接收，由此产生的后果由投标人自己负责。

	2.9.质疑与投诉
	在中标结果公示期间，对于招标结果有异议者，投诉人必须首先经过质疑程序（首先向招标代理机构提出盖有公章的书面质疑书），在对招标代理机构、招标人的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间（七个工作日）内做出答复的，可以在答复期满后七个工作日内以书面形式向所属地政府采购管理办公室投诉。未按质疑投诉程序走的质疑与投诉一概不予受理。耽误的时间由投诉人自己负全责。中标结果公示期满后不再接受质疑与投诉。

	3.0.投标有效期
	   60天


第三章 投标人须知

1.总则

为保障采购人按计划正常开展业务的需要，望各投标人在充分理解招标文件中各项要求的基础上和良好的售后服务基础上，报出本企业最具有代表性和最具竞争力的投标方案和投标报价。

招标人提倡“公平、良性市场竞争”的招标原则。有人中标就有人落标，请各投标人以一个平和的心态去看待结果，最主要的是让本企业的综合能力在本次招标中得到充分体现，为采购人提供价廉物美的产品。

投标人决定参与本次招标活动是基于以下原因，并承诺：已经充分理解招标文件的精神（包括评标方法）；自愿执行招标人的要求。

2.招标文件的澄清与修改
2.1 招标文件的澄清
2. 1.2投标人应认真审核《采购需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在开标日的10天前以信函或传真书面形式（加盖公章）要求招标代理机构和招标人澄清，否则，由此产生的后果由投标人自己负责。
2.1.3  招标代理机构应及时答复所有购买采购文件的竞标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题（在保证有三个或三个以上品牌满足招标要求的前提下，不保证一定修改某些招标要求）。 
2.2　招标文件的修改
2.2.1  招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交竞标文件截止时间三天前，在媒体网络上发布更正公告或电话通知所有采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
2.2.2   招标代理机构和招标人可以视招标的具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三个工作日前，将变更时间电话通知所有采购文件收受人，并在媒体网络上发布变更公告。
3.质疑                                                      
3.1   供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑并及时索要书面回执。
3.2   招标人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
4.投诉                                                     
4.1   投诉人必须首先经过质疑程序，在对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内以书面形式向所属地政府采购管理办公室投诉。
4.2   政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停招标活动。
4.3   投诉人提供的投诉书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等； 
（2）具体的投诉事项及事实依据； 
（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（4）提起投诉的日期。
投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，否则不予接收。
2.12.4   投诉人提起投诉应当符合下列条件（否则不予接收）：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的直接投标供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本文件的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于本政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
第四章  资质证明材料要求
供应商应按顺序制作并提交以下证明文件，评标过程中，评审委员会可以不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何证明使其无效投标变更为有效投标。

（1）有采购项目经营范围的法人营业执照原件或法人营业执照复印件；
（2）税务登记证复印件，组织机构代码证复印件；

（3）医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产许可证（复印件）、所投设备须有医疗器械注册证（复印件）、医疗器械产品注册登记表（复印件）；

（4）法定代表人的有效授权书（原件）；

（5）被授权代表身份证原件加复印件；

（6）投标单位的社保证明复印件；

注：所有证件需加盖竞标单位的公章

第五章  采购需求一览表
一、商务部分

1、运输、安装、调试：由中标人负责承担,最终通过用户及有关部门验收交付使用。
2、培训：无
3、交货时间：合同签订后接采购人通知分期分批供货。
4、计量、检测费用：由中标人负责承担质检、计量费用。
5、付款方式：投标供货方应就付款方式在谈判时主动提出贵单位最优惠的付款方式并予以确认。

6、交货地点：娄底市第二人民医院     
7、售后服务：

7.1、保修期至少1年,自验收报告确认签认日起,开始进入质保期。
7.2、接到报修请求,维修应在4小时内响应,48小时内维修人员到达现场。
7.3、提供维修配件清单及易损件价格。
7.4、提供设备的产地和制造厂及推出时间，客户名单。
二、技术规范
一、监护仪   招标要求
	物品名称
	多参数监护仪技术要求

	（一）

性能简介
	1.使用电源：220V交流，50HZ/60HZ

2.使用范围：成人/儿童/新生儿

3.参数配置：心电/呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温

4.智能锂电随时充电，最长使用时间4小时

5.可选配的内置热敏打印机随时打印心电/血氧、心电/呼吸（任选两道波形）  

6.有抗高频电刀干扰能力

7.趋势图一个月，数据一个月的存储，回顾既有表格曲线，又有数据表格、多种显示界面可选

8.具有上、下限设置功能，声、光双重报警，不同参数有不同颜色报警

9.报警指示/直流电源指示灯/交流电源指示灯

10.测量参数电缆接口/电源输入插座/联网接口

11.通过联网接口与中央监护系统有线或无线相连，组成中央监护网络系统，遥测使用简洁方便

12.监测的基本参数：为模块式设置，具备升级功能。

13.外观精致灵活,便于观看,便于携带,适用于内科、外科、手术室、ICU/CCU、急诊室、妇产科、儿科、急救中心和社区服务。

	（二）

技术参数

技术参数
	1.心电（ECG）:

A. 导联输入：三导/五导模式可转换，心电导联线可选

B. 导联方式：Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,avR,avF,V

C.有心电信息存储及导联脱落的自动识别功能

D.增益：X0.25/X0.5/X1/X2/X4五档可选或自动

E.扫描速度: 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s三档可选

F.心电分析：ST段分析， 致命心律失常分析、存储报警事件，数字及波形显示

G.报警方式：声光双重报警，有窒息报警功能

H.心率测量范围：成人/儿童/新生儿  15-350bpm

                精度：±1次/分

I.ST段分析：测量范围：-2.0mV - +2.0mV

J.保护：隔离承受4000VAC/50HZ电压 抗电刀，肌电干扰

K.波形速度：6.25/12.5/25.5（mm/s）
L.波形幅度：0.25，0.5，1.0，2.0，3.0，4.0，5.0

2.血氧饱和度（SPO2）

A.测量参数：血氧饱和度、脉率

B.测量范围:0-100%  成人/儿童/新生儿

准确度：±2%

D.脉搏测量范围：0-300次/分

脉搏精度：±2次/分

E.具有双重报警功能，并自动显示探头脱落和测量状态

F.测量理论：采用弱灌注信号处理方法，准确可靠，在低灌注和病人运动时仍能准确显示SpO2。儿童的包裹式血氧更人性化的适合儿童的使用。

3.无创血压

A.测量方式:手动/自动连续测量

B.测量模式: 新生儿/婴儿/成人

C.测量类型：收缩压/舒张压/平均压/脉率

D.有过压保护功能

E.测量单：kPa/mmHg可选

F.测量范围: 10-270mmHg

          测量精度：±1 mmHg

测量原理：示波法，美国BIOTECH公司模糊控制理论技术，测量快速准确，可选配两公斤以上HP早产儿的测量袖带，测量准确

4.体温规格

A.双通道显示

B.测量范围: 32.0℃--43.4℃

C. 精度: ±0.1℃

5.呼吸规格
A.方式:胸阻抗/鼻式/腹式 可选

B.报警：呼吸及窒息报警

C.测量范围:4-60次/分

D.测量精度: ±2次/分

腹式呼吸更适合新生儿及儿童使用，不会因啼哭或躁动而影响呼吸的准确性。鼻式呼吸更适合呼吸系统病人使用。
6.显示器

A. 真彩TFT显示屏〈10.4、（英寸）〉

B. 分辨率：800X600

C. 显示:七通道，四道波形显示/七道波形显示，进口大屏幕显示明亮，波形准确清析，便于远观

D. 大字体显示、有波形冻结功能

E. 中/英文菜单易操作、简单便捷

7.内置打印机(可选)

A.记录纸宽度：48mm

B.走纸速度：12.5mm/s  25mm/s  50mm/s

C.手动、自动

C. 有报警功能

8.内置锂电电池  随时充电,最长可连续使用3小时以上



配置清单
                                                单台标准配置

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	产地和制造商名称
	备注

	1
	主机
	
	1
	
	

	2
	心电导联线
	
	1
	
	三导/五导阻抗可选

	3
	成人血压袖带
	
	1
	
	

	4
	成人血氧探头
	
	1
	
	

	5
	呼吸传感器
	
	1
	
	

	6
	体温传感器
	
	1
	
	

	7
	内置锂电电池
	
	1
	
	

	8
	成人电极片
	
	1 
	
	

	9
	电源线
	
	1
	
	

	10
	地线
	
	1
	
	

	11
	使用操作手册
	
	1
	
	

	12
	用户保修卡
	
	1
	
	

	13
	装箱清单
	
	1
	
	


二、输液泵  招标要求

1. 滴数报警，仅在外接滴数传感器后起作用，输液泵运行过程中，检测到的液滴与实际输液容量偏差超出限制时，报警提示，以免影响输液；
2. 精度设置超限报警，当选用输液器质量较差，精度标定后设备判定使用其输液可能存在风险时触发报警，以免影响输液的安全；
3. 采用具有自主专利设计的飞梭置数装置，可进行参数的增减操作
4. 阻塞压力探测值： 600mmHg～900mmHg，连续可调
5. 具有输液器参数设定软件，可以进行现场输液器匹配，广泛适应市面上的耗材 
6．具有温度监控功能，将环境因素影响输液精度的风险降到最低；
7. 流速精度+5%
8. 速度设定范围：以ml/h为单位时1-1000ml/h,以滴/分钟输液时1-333滴/分钟；
9. 输液预置量范围：1-9999ml/h
10.KVO（保持静脉畅通）流速：流量≤10ml/h时为1ml/h
11 报警功能：气泡、阻塞、开门、完成、电池欠压、故障、暂停超时、低温、滴数异常
12.在低速微量情况下，具有精确设定功能，设定步长0.1ml/h;标准状态下设定步长为1ml/h或1滴/分钟
13. 电机堵转故障报警，使用中一旦发生电机卡死或速度变快等问题，立刻停止输液，报警提示，以免影响输液的安全 
14.具有已输液量清零功能，不需要关闭电源
15 整机功耗：≤18VA,电压范围：交流100-240VAC,50/60Hz
16.电池：断电后工作时间≥4小时
17.工作环境适应能力：+5～+40°C，相对湿度20%～90%，大气压力700hPa～1060hPa；
18. 可选择是否记忆上一次的输液参数，对于单一用药的需求能够节约参数设定的工作量；
19. 可选择单一品牌输液器锁定，使设备只使用单一品牌的输液器，避免来回切换品牌时的操作风险；
20. 可选择操作提示音的开启和关闭，满足个性化的需求；
21. 安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型；
22.使用期限：5年
23.符合国家电磁兼容标准：YY0505-2005.使设备在恶劣的电磁环境下工作更安全
三、静脉注射泵  招标要求

产品名称：双道微量注射泵

1.  注射器规格： 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2 . 注射速率 ： 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

                30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

   快速速率： 1200ml/h (50ml 注射器)

              600ml/h ( 30ml注射器)

399ml/h ( 20ml 注射器)

300ml/h ( 10ml 注射器)

3. 累计容量： 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

4 .限制量： 0—9999ml

5. 精度 ：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

6. 电源： AC220V±22V  50HZ±1HZ ； DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

7..环境条件： 温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

8. 报警 ： 残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警、遗忘操作报警。

9. 自动识别注射器规格

10.  可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）

11.   阻塞后针筒内压力自动释放

12.   可记录500条以上（含500条）历史纪录）

13.   具有压力限制选择：低压（L）中压（C）和高压(H)，出厂值为中压（C）。

14.   快速输液控制

15.   RS232 电脑接口

16.   限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

17.  KVO速率

18.  IP等级IP×4（防溅水）

19.  通过CE认证（暨符合IEC60601-2-24标准）

20.  快进安全保护

21. 注射过程中（不停机）丸剂量注射功能

22. 注射器推杆安装错误报警（在推杆位置错误放置的情况下，注射泵不能启动）

23. 针筒没有夹住报警(如果注射泵正在工作的情况下企图移走注射器，则必须激活报警)

24. 外形尺寸：349mm（宽）×185mm(高) ×128mm（深）

第六章    投标文件的编制
1.投标文件编写注意事项
1.1   投标人应仔细阅读采购文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见采购需求一览表后，编写投标文件。如果没有按照采购文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对采购文件中必须满足的要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。
1.2   对采购文件中必须满足的要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明必须满足的要求和条件的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
1.3  招标文件中打★和*号的部分为必须满足的要求和条件。
2、投标文件的语言及计量单位
2.1   投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标采购的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
2.2   投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
3.　　 投标文件构成
3.1   投标人编写的投标文件应包括投标函和开标一览表（投标报价表）及商务、技术文件与资质证明文件（合订本）三部分内容，并按第二章投标人须知中要求装订成册。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
3.2　投标函和投标报价表以及资格审查文件：（必须提交，否则投标无效）
（1）投标函：按第七章投标文件格式提供的"投标函"格式及要求填写；
（2）投标报价表：按第七章投标文件格式提供的"投标报价表"格式及要求填写；
（3）投标人有效的营业执照副本内页[要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围且加盖竞标人公章；以及第五章《资质证明文件要求》中所规定的内容；

3.3 商务文件：（见第五章 一、 商务部分）
（1）售后服务承诺书；（必须提交） 
（2）商务条款偏离表：按第六章投标文件格式提供的"商务条款偏离表（格式）"，根据投标人投标承诺的商务条件与"合同条款"、"合同条款资料表"、"货物需求一览表"的差异填写；（必须提交，否则投标无效）
（3）其它要求：其它[包括投标人最近两年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书或合同复印件）；银行出具的投标人资信证明或信用等级证明(复印件)；投标人最近两年的合法的会计报表（带审计报告复印件）；产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)等。

3.4 技术文件：（见第五章 二、技术部分）
（1）产品主要技术指标、参数及性能的详细说明和图片等技术资料；（必须提交）
（2）技术规格偏离表：按第六章投标文件格式提供的"技术规格偏离表"，根据投标人竞标的货物与"货物需求一览表"及相关技术规格要求的差异填写；（必须提交）
（3）其它；[包括生产厂家的有关资格文件（复印件）；产品有效检测和鉴定证明（复印件）；进口产品合法手续有效证明（复印件）；产品销售授权书或代理证书（如有，请提供复印件或只对本采购项目产品授权代理证明原件）…；
4.　 投标文件格式要求：投标人必须按第七章投标文件格式提供的格式完整地填写"投标函"、"报价表"、"技术规格偏离表"、"商务条款偏离表"、"法定代表人授权委托书"。
5.　 投标报价
5.1  投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。
5.2  投标人可就《采购需求一览表》中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标货物内容分别作完整唯一报价。
6.   投标货币：投标应以人民币报价。
7.　 投标文件有效期：投标文件的有效期必须按"投标资料表"规定的时间保持有效。在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
8.　 投标文件的书写要求
8.1  投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。
8.2  投标文件的书写应清楚工整,修改处应由竞标人法定代表人或其委托代理人签字盖章。
8.3  字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。
8.4  投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签名或盖章并加盖单位的公章。
8.5  投标人编制的投标文件封面上应标明"正本"或"副本"以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。并按第二章"投标人须知"中规定的数量和封装要求准备投标文件。

第七章   投标文件格式
          
1、投标函

2、开标一览表
3、商务文件、技术文件

4、资质证明文件

5、投标人情况及售后服务计划
6、投标文件附件

1、投标函

致：[招标方名称]

根据贵方[招标文件编号]项目的招标邀请，签字代表[全名、职务]经正式授权并代表投标人[投标人名称]提交下述文件正本壹份及副本 贰 份；

1、开标一览表

2、按招标文件投标人须知要求提供的有关文件

3、投标人的资格文件

据此函，签字代表宣布同意如下:：

1、所附投标价格表中规定的应提供和交付的采购项目及服务报价总价为：

[人民币，并用文字和数字表示的报价总价]。

2、我方同意在投标人须知规定的提交投标文件截止日期起遵循本招标采购文件，并在招标文件中规定的投标文件有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4、我方根据招标采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5、我方已详细审核招标采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利：

6、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金同意被贵方无条件全部没收。
7、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为成交供应商的行为。  11、我方完全理解在贵方宣布初步中标候选人后，可就最后的成交事宜（如：最后成交价、增减配置、售后服务以及付款方式等）再次与所有或部分初步中标候选人在一定范围内进行谈判调整的行为。                               。12、我方完全理解初步中标候选人人数可为1-3名。                                                               
13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 
（5） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。                          。14、投标人本次投标保证金往来详细帐号：

开户单位名称：

开户行：

帐  号：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                                                      投标人名称：              法人代表（签字）：                                                        地址：                    授权代表（签字）：                                                   电话：                    单位公章：                                  传真：
年 月 日

2、开标一览表

投标方名称：

招标编号：                           货币单位：万元（人民币）
	序号
	项目名称
	开发（厂）商
	品牌
	具体型号
	数量
	单价
	注备

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	货物总价
	

	安装费
	

	投标总价（大写）
	


全权代表签字：

年  月  日
注：1.投标总价应与附件1”投标函”中的投标总价相同。

2.此表保留在投标文件中，另复制一份单独封装在一个小信封，并将此信封与正本投标文件一同密封在同一标注有“正本”字样的密封袋中。

3.如有优惠申明，请在此表中列出。

3、偏离表

3．1技术规格偏离表

招标编号：                  
	序号
	招标文件

条目号
	项目名称
	招标文件中要求

的技术条款
	所投项目

对应条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


解释：1、招标文件条目号：相对应招标文件中技术参数要求表里的条目号；

 2、所投项目对应条款：所投项目相对应招标要求的条款；
3、如投标人在递交的技术规格书中与招标采购文件的技术规格书中的要求有不同时，必须逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件技术规格书中的要求。

     4、偏离：满足招标要求则填“符合”，不满足招标要求则填“负偏离”，优于招标要求则填“符合”。

投标人名称：

全权代表签字：                                

 年  月  日

3．2商务条款偏离表

招标编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


解释：1、招标文件条目号：相对应招标文件中技术参数要求表里的条目号；

 2、所投项目对应条款：所投项目相对应招标要求的条款；
      3、偏离：满足招标要求则填“符合”，不满足招标要求则填“负偏离”，优于招标要求则填“符合”。
投标人名称：

全权代表签字：                                

 年  月  日

4、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      (国家或地区的名称)的(投标人单位名称)的在下面签字的   (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权       (投标人单位名称)   的在下面签字的    (被授权人姓名、职务)为本公司的合法代理人，就招标编号为：      (招标文件编号) 的         (项目名称)进行投标，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于         年    月    日签字生效，有效期为生效日起的_____日历天内，特此声明。

法定代表人签字盖章：                   

法定代表人身份证号码：                     
被授权人代表签字：                     

被授权人身份证号码：                     
单位盖章：                             
年  月  日

说明：
1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
2．委托书不得转借、转让，不得买卖。
3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

注：请按照本法定代表人授权委托书的格式及要求填写法定代表人授权委托书。
5、投标人情况及售后服务计划

主要内容包括：

1、公司简介；

2、已完成类似业绩简介；

6、投标文件附件

投标人在投标文件中应提供下列附件：

1、项目开发、安装、验收标准；

2、项目系统的质量合格证或体系、技术服务和售后服务的内容及措施(授权代表须签字)；

3、投标人类似投标货物的用户名单及合同复印件；

 第八章  政府采购合同范本

（仅供参考，非评审依据）
 

甲方（采购人）：                        合同编号：

乙方（供货单位）：                      签约地点：湖南省……
 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及娄底市众诚招标代理有限公司组织招标采购的“__________________________”采购项目（招标编号：___________________）的《招标采购文件》、乙方的《报价文件》及娄底市众诚招标代理有限公司发出的该项目的《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、报价文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
 

一、合同货物
	货物品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


 

二、合同总价
合同总价为人民币大写：____________________元，即RMB￥__________元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。 

三、质量要求
3.1  乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
货物必须符合或优于与本货物相对应的国家相关各项标准，以及本项目招标采购文件中规定的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.2  货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
3.3  货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。 

四、交货及验收
4.1  乙方交货期限为合同签订生效后的____个日历天内，在合同签订生效之日起____天内交货到甲方指定地点，随即在____天内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在20___年__月__日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人原因造成合同延迟签定或验收的，时间顺延)。政府部门规定需提供检测报告的交货验收时须提供相关部门认可的检测报告。
4.2  验收由甲方组织，乙方配合进行：
4.2.1  货物在乙方通知安装调试完毕后15个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入三个月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后5个工作日内完成最终验收；
4.2.2  验收标准：按国家有关规定以及甲方招标采购文件的质量要求和技术指标、乙方的报价文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
4.2.3  验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
4.2.4  如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
4.3  货物安装完成后_____个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4.4  乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
4.5  在试用期内如货物经乙方叁次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权换货或退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

五、付款方式
5.1  甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之_____计算款额￥___________元，人民币大写：                                    元整）后的____个工作日内支付合同金额百分之_______的价款；
5.2  全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的_____个工作日内，提交支付凭证资料给当地财政国库支付执行机构办理财政国库集中支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之_______款项：￥_______元，人民币大写_____________________元整；
5.3  合同履约保证金：在货物验收合格满一年后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的_____个工作日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥______ 元， 人民币大写：________________________元整；

5.4  乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
六、售后服务
6.1  质保期为验收合格后_____年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后_____小时内响应到场，_____小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方_____次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权换货；如货物经乙方_____次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
6.2  乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任
7.1   甲方违约责任
7.1.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之_____的违约金；
7.1.2  甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，每逾期_____天应向乙方偿付欠款总额万分之_____/天的违约金；逾期付款超过______天的，乙方有权终止合同；
7.1.3  甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
7.2  乙方违约责任
7.2.1  乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之_____的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
7.2.2  乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期_____天应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之_____/天的违约金；逾期交货超过三十天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之_____以下的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
7.2.3  乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同第三条第2款的国家规定环保标准，则视作乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之三十的赔偿金给甲方。

7.2.4  乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

7.2.5  乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、不可抗力事件处理
8.1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
8.2 、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3 、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
九、争议解决办法
9.1、  因货物的质量问题发生争议，由当地质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
9.2、  合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由市政府采购管理部门调解解决，协商或调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉判决，合同签订地在此约定为湖南省__________市。
十、合同生效及其它
10.1  合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
10.2  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报相关管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
10.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
10.3.1 供货清单和分项价格表
10.3.2 技术规格
10.3.3 乙方竞标函的内容及其澄清内容
10.3.4 其他与本合同相关的单据
10.3.5 本合同适用的特殊条款

十一、其他
11.1、  如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
11.2、  本合同一式五份，自双方签章之日起生效。甲方二份，乙方、政府采购管理部门、招标代理机构各执一份。
 

 

  甲方：                （盖章）   
乙方：                 （盖章）
 
法定代表人：                               法定代表人：
受权人：                                受权人：

经办人：                                经办人：
地    址：                            
   地    址：
开户银行：                                开户银行：
帐号：                                    帐号：
电    话：                                电    话：
传    真：                                传    真：
签约日期：二00    年  月  日 


签约日期：二00    年  月   日
第九章 评审办法
为保证本次招标项目公开、公平、公正，特根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的等相关规定制定本评标办法。
一、评标原则及评标方法： 

“最低评标价法”（不等同最低报价，是合理最低价，是适合采购人需要而且完全满足招标要求的合理投标最低价，所以不保证最低报价就一定中标）。
1.1 评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则，严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定和程序，按照招标文件的条件和要求进行综合评审。

1.2 在评标过程中，如有投标人以其他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，一旦被评标委员会认定，该投标人的投标作废标处理。

1.3 中标人必须是资格审查合格，投标文件能最大限度满足招标文件规定的各项评价标准，经确认有能力全面履行合同且评标价最低的投标人。 

二、评标程序：评标委员会首先对投标文件进行初步评审，通过初步评审的投标人方可进入详细评审。

2.1 初步评审

2.1.1 投标的澄清

1）评标委员会可以就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。

2）投标人对投标文件的澄清和答复应是书面的，且有法定代表人或其授权委托人的签字或盖章，并将作为投标内容的一部分。

3）投标人对投标文件的澄清不得改变投标的实质性内容。

2.1.2 评标委员会将根据招标文件的要求，对投标文件的完整性和实质性进行检查和评价，并确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人名单。有下述情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标人无单位盖章，无法定代表人或其授权委托人签字的；

2）签字人无法定代表人出具授权委托书的；

3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6）投标有效期不满足招标文件要求的；

7）未按招标文件要求提交投标保证金的；

8）未按招标文件要求提交所有资格证明文件的

9）超出经营范围投标的；

10）投标人资格标准、业绩不满足招标文件要求的；

11）不满足招标文件中主要参数（即*参数）或超出允许偏差范围的；

12）违反国家其他相关法律、法规明确规定或招标文件明确规定可以废标的。

2.2 综合评审（详细评审）：评标委员会仅对满足2.1条初步评审要求的投标人进行详细评审，并对参加详细评审的各投标人评审结果汇总，在完全满足采购要求的投标供应商中，按投标报价从低到高推荐中标候选人。

注：以上评审方案供参考， 投标人应该不仅仅局限于此评审方案，应就所投设备的性价比、适用性、售后服务等多方面做全方位的考虑，让本企业的综合能力在本次招标中得到充分体现，为采购人提供价廉物美的产品。中标与否，最终是以最终谈判结果为准的。      
                                                                 11

[image: image1.png][image: image2.png]


