南京市政府采购中心询价通知书

项目编号：NJZC-2011I124

南京市政府采购中心受采购人委托，对下列货物和相关服务进行询价，欢迎符合资格要求的供应商根据询价通知书要求一次报出不得更改的价格及服务承诺，并于2011年10月13日        上午8：40—9：00时将《报价表》一式四份（正本一份副本三份）密封送达南京市政府采购中心七楼报价接收人 ：王 琪。

1、请报价人注明所供货物详细规格、配置，并按标准配置报价。（请列明配置清单包括赠品，若有不含在报价内的选配件请详细注明）该报价必须是最终成交价。本采购文件所涉及设备及货物接受进口产品报价（需求1除外）。货物的总价应包括交货前的所有费用：即总价须包括全部进口环节的关税、代理费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、配件。

2、提供的货物应是全新、未使用过的原装合格正品，质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺，产品应至少提供1年以上的免费质保期，终身维修服务，若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供，该承诺将做为确定成交的参考依据（最佳技术支持和售后服务附报价单后）。并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

3、供应商如果不是本中心网员或初次向本中心报价的单位，报价时应附营业执照、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件。

4、货物经使用单位验收合格后，由合同双方根据合同进行结算。

5、询价采购结果请在询价截止日后2日以后从本中心网站www.njzc.gov.cn的中标结果中查询。得知中标后，请及时与报价单接收人联系签订合同事宜。

6、提供相关技术手册、使用说明书，免费进行师资培训。

交货地点：详见下表。       联系人：详见下表。     电话：详见下表。

交货日期：合同签订后30天内交货。

成交原则：

（1）符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则；

（2）在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，优先确定节能、环保产品供应商（提供的货物必须通过中国环境标志产品认证，包含在环境标志产品政府采购清单中）为成交供应商。

地    址：南京市北京西路2-1号

邮政编码：210008

联   系   人： 陈 伟     电话： 025-83279822       传真： 025-83279800

报价单接收人： 王 琪     电话： 025-83279803       传真： 025-83279824

日    期：2011年10月8日

南京市政府采购中心采购询价报价单

项目：医疗设备                          编号：NJZC—2011I124

| 序号 | 类别或品名 | 规格、型号、配置 | 数量 | 单位 | 单价（元 | 总价（元 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEEP刀 | ## 详见需求1 | 1 | 套 |  |  |  | 交货地点：南京市第一医院 联系方式：52271007 系统配置与特别要求:（详见附件） 1、标准套（提供满足用户使用的所有硬件、软件等） 2、主要附件 (所有附件价格包含在投标总价中，给出分项报价、提供常用配件价格清单)。 3、选购件。 |
| 2 | 高频电刀 | ## 详见需求2 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 要求 | 1、每一个序号为一个标的； 2、请列出设备详细配置、详细分项报价、耗材优惠条件等； 3、用RMB或美圆报价； 4、要求投标商提供全套资质证明：包括营业执照、经营许可证、医疗器械注册证、授权书等； |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价单位负责人（签章）：                联系电话：                    手机：

需求1：LEEP刀           数量：1套

一、项目用途：主要适用于妇科手术过程中的病变组织的切割与凝固。

二、基本配置与特别要求：

1、主机                                          1台

2、吸烟器                                        1台

3、妇科专用电极                                  8只

含：球状电极        1只

针状电极        1只

直型刀状电极    1只

环形切电极      4只

双极电极        1只

4、单极电刀手笔                                  1只

5、脚踏开关                                      1个

6、一次性中性极板                                10张

7、病人极板电缆                                  1根

8、专用带烟道绝缘窥器                            3个

9、移动台车                                      1辆

10、说明书                                       1套

三、主要技术参数与性能指标：

1、工作频率：小于1MHz；

★2、电切模式：具有纯切、两种以上混切的切割模式；

3、电切功率：1～100W，每种切割模式1～100W可调；

4、电凝模式：具有单极电凝、双极电凝两种电凝模式；

★5、电凝功率：

5.1 单极电凝1～100W，具有1～100W可调；

5.2 双极电凝1～50W，具有1～50W可调；

6、面板操作：能量显示方式为数码电子显示，按键调节，具有防水面板设计；

★7、负极极板：可采用双回路负极板，可监控病人回路的连接情况，在负极板非正常工作时停止功率输出，并发出声光报警；

8、吸烟器：

8.1 三级过滤，能够与主机联动操作，最大流量＞50L/min；

8.2 工作方式：连续式工作方式；

9、台车：具有绝缘功能的手术台车；

10、安全标准：符合GB9706安全标准。

四、资格证明文件：

1、企业法人营业执照副本（复印件）

2、医疗器械经营企业许可证（复印件）

3、税务登记证（复印件）

4、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件）

5、制造商专项产品代理授权书

6、法人代表授权书

五、产品质量证明文件：

1、国家相关品质证明书

2、计量器具型式批准证书

3、提供操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明，包括外构件的详细资料。

六、运输、安装、调试：由供应商负责，最终通过用户及有关部门验收交付使用，费用由供应商承担。

七、培训：免费现场培训。

八、交货时间：合同签订后一个月内交货。

九、付款方式：安装验收合格正常运行14天后付90%，1年后付清尾款。

十、交货地点：南京市第一医院

十一、售后服务：

1、保修期3年以上，自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期；

2、接到报修请求，维修应在12小时内响应，24小时内维修人员到达现场；

3、免费提供备用机；

4、保修期后，提供终生服务，保证零配件的供给，维修只收配件费，不收人工费。

需求2：高频电刀           数量：1套

一、项目用途：用于外科手术。

二、基本配置与特别要求：

1、高频电刀主机                                    1台

2、手控刀笔（含刀状电极导线）                      5把

3、病人回路电极板                                  5片

4、负极板连接导线                                  1根

5、中英文说明书                                    1套

三、主要技术参数与性能指标：

1、面板控制触摸式设计，输出功率数字式显示，输出时伴有不同的声光指示；

2、单极和双极均具备手控及脚控方式；

3、具备REM病人回路电极板接触质量监测系统：a：系统监测阻抗安全值在5-135欧姆；

b：术中病人回路电极板接触阻抗突然改变≥40﹪初始阻抗时，主机均会报警并自动停止输出，以保证负极板安全使用；

4、具有开机自检功能，及时发现主机及刀笔、电极问题并报警；

5、主机具有组织密度即时反馈系统，实施检测组织阻抗大小变化，调整并维持输出功率恒定，以保证在相同功率输出时，电刀电压最低，从而减少电容耦合，视频干扰和火花的产生；

★6、电刀有效输出功率比（PUR值）达到98；

（注：PUR值=实际到达病体值/电刀设定功率值，以降低无效电流对身体正常组织的损伤）

7、单极切割模式3种，单极凝血模式4种，双极模式3种；

★8、单极电凝4种模式输出功率均≤120W，尽可能减轻电能对组织的损伤。双极电凝3种模式输出功率均≤70W，以减少对周围组织尤其是神经组织的损伤；

9、能够提供同品牌的尖端为0.1mm的双极镊子，以便更好地开展精细手术；

10、可同时接2支电刀笔，并可同时输出电凝，以方便医生手术；

11、主机开机后有上次手术使用功率数值直接显示功能，方便巡回护士使用；

12、能与氩气控制器连接升级为氩气刀；

13、有RS—232接口，扩充口，射频启动口以及排烟系统接口。能提供相同品牌的排烟系统主机供医院选购，保证医护人员的健康。

四、资格证明文件：

1、企业法人营业执照副本（复印件）

2、医疗器械经营企业许可证（复印件）

3、税务登记证（复印件）

4、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件）

5、制造商专项产品代理授权书

6、法人代表授权书

五、产品质量证明文件：

1、FDA或CE品质证明书

2、计量器具型式批准证书

3、提供二套(中、英文各一套)操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明，包括外构件的详细资料。

六、运输、安装、调试：由供应商负责，最终通过用户及有关部门验收交付使用，费用由供应商承担。

七、培训：免费现场培训。

八、交货时间：合同签订后一个月内交货。

九、付款方式：安装验收合格正常运行14天后付90%，1年后付清尾款。

十、交货地点：南京市第一医院

十一、售后服务：

1、保修期2年以上，自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期；

2、接到报修请求，维修应在12小时内响应，24小时内维修人员到达现场；

3、免费提供备用机；

4、保修期后，提供终生服务，保证零配件的供给，维修只收配件费，不收人工费。