进口血细胞分离机招标技术参数

一、招标内容：

1、血细胞分离机壹台

2、配套单份耗材100套、双份耗材40套

二、技术参数和要求：

| 1、 | 原装进口设备 |
| --- | --- |
| 2、 | 单针采集 |
| 3、 | 血小板采集使用中文操作软件。 |
| 4、 | 可进行多成分采集，包括干细胞采集、血浆置换、白细胞去除等单采和治疗程序。 |
| 5、 | 开机准备快速简单，无需盐水预充等其他工作。 |
| 6、 | 采集后即可得到所需产品，不需要混血浆处理。 |
| 7、 | 有单份、双份耗材及低白细胞耗材供应，可分别进行单、双份和去白细胞（血小板细胞含量少于1x106) 的采集。 |
| 8、 | 耗材安装简单方便，预设的参数可根据献血者在采集过程中的状况进行随时的调整。 |
| 9、 | 采血和回输调整范围必须在 20-l00ml/分钟的范围内调节。 |
| 10、 | 能够进行多台机器的联网，在电脑上实时显示采集状态。 |
| 11、 | 具有采血、回输压力监测及报警装置、具有抗凝剂动态流量监测及报警装置、具有自动监测采集管路中空气并报警提示的功能。 |
| 12、 | 献血者血管不好，出现针头堵塞时，可以更换针头。 |
| 13、 | 具有全自动袖带压功能。 |
| 14、 | 在每个循环有全自动补偿盐水功能。 |

注：技术参数，投标人所投产品必须相等或优于；（并提供带有技术参数彩页 ）

三、售后服务要求：

1.两年免费售后服务 2.两年免费校准（发校准证书）；3.保修期满后维修只收取更换零件费。4.仪器设备操作培训后发操作人员上岗合格证。5.无论是保修期内还是保修期外，厂家和投标商应在接到用户的通知后1小时内响应，12小时现场解决问题。如果12小时不能解决故障的提供同型号备机服务。6.投标商必须有设备维修能力的，且在省内、外市中心血站、血液中心销售、安装及维护的成功案例，并有厂家核发相关资质的固定售后人员。以上投标商必须满足售后服务。

四、投标商所投产品近三年在省内、外市中心血站、血液中心中体现血细胞分离机业绩并提供合同壹份。

五、资质要求：

投标人在标书中须附以下相关资料：

投标供应商：（1）税务登记证、 (2)组织机构代码证；（3）医疗器械注册证 (4)医疗器械经营许可证；（5）医疗器械产品注册登记表（6）企业法人营业执照（注册资金在壹佰万元以上）（8）产品售后服务承诺书（厂家及供应商原件）（9）制造商授权委托书（原件）。以上除特殊注明，均为复印件（加盖公章）

六、付款方式

货到并通过用户的安装验收合格、培训及设备确认后5个工作日内付总额货款的60%、正常使用满一年后5个工作日内付总额货款的30%、二年后5个工作日内付总额货款的10%付清。

七、货物要求

所有供货的产品必须是最近一年内出厂最新的产品、未开封的原厂生产的设备。

八、合同签订完以后，货物交货期限具体在合同签订后30天，由中标人负责送到采购人指定地点。