南京市政府采购中心询价通知书

项目编号：NJZC-2011I097

南京市政府采购中心受采购人委托，对下列货物和相关服务进行询价，欢迎符合资格要求的供应商根据询价通知书要求一次报出不得更改的价格及服务承诺，并于2011年 8月25日        上午8：40—9：00时将《报价表》一式四份（正本一份副本三份）密封送达南京市政府采购中心七楼报价接收人 ：王 琪。

1、请报价人注明所供货物详细规格、配置，并按标准配置报价。（请列明配置清单包括赠品，若有不含在报价内的选配件请详细注明）该报价必须是最终成交价。本采购文件所涉及设备及货物接受进口产品报价。货物的总价应包括交货前的所有费用：即总价须包括全部进口环节的关税、代理费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、配件。

2、提供的货物应是全新、未使用过的原装合格正品，质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺，产品应至少提供1年以上的免费质保期，终身维修服务，若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供，该承诺将做为确定成交的参考依据（最佳技术支持和售后服务附报价单后）。并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

3、供应商如果不是本中心网员或初次向本中心报价的单位，报价时应附营业执照、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件。

4、货物经使用单位验收合格后，由合同双方根据合同进行结算。

5、询价采购结果请在询价截止日后2日以后从本中心网站www.njzc.gov.cn的中标结果中查询。得知中标后，请及时与报价单接收人联系签订合同事宜。

6、提供相关技术手册、使用说明书，免费进行师资培训。

交货地点：详见下表。       联系人：详见下表。     电话：详见下表。

交货日期：合同签订后30天内交货。

成交原则：

（1）符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则；

（2）在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，优先确定节能、环保产品供应商（提供的货物必须通过中国环境标志产品认证，包含在环境标志产品政府采购清单中）为成交供应商。

地    址：南京市北京西路2-1号

邮政编码：210008

联   系   人： 陈 伟     电话： 025-83279822       传真： 025-83279800

报价单接收人： 王 琪     电话： 025-83279803       传真： 025-83279824

日    期：2011年8月17日

南京市政府采购中心采购询价报价单

项目：医疗设备                          编号：NJZC—2011I097

| 序号 | 类别或品名 | 规格、型号、配置 | 数量 | 单位 | 单价（元 | 总价（元 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵1 | ## 详见需求1 | 4 | 台 |  |  |  | 交货地点：南京市第一医院 联系方式：52271007 系统配置与特别要求:（详见附件） 1、标准套（提供满足用户使用的所有硬件、软件等） 2、主要附件 (所有附件价格包含在投标总价中，给出分项报价、提供常用配件价格清单)。 3、选购件。 |
| 2 | 胰岛素泵2 | ## 详见需求2 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 心肺复苏机 | ## 详见需求3 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | PCR仪 | ## 详见需求4 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 要求 | 1、每一个序号为一个标的； 2、请列出设备详细配置、详细分项报价、耗材优惠条件等； 3、用RMB或美圆报价； 4、要求投标商提供全套资质证明：包括营业执照、经营许可证、医疗器械注册证、授权书等； |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价单位负责人（签章）：                联系电话：                    手机：

需求1：胰岛素泵1               数量：4台

一、项目用途：用于糖尿病患者的胰岛素治疗。

二、基本配置与特别要求：

1、胰岛素泵主机                                     1台

2、储药器                                           6个

3、可分离式输注导管                                 1根

4、普通输注导管                                     5根

5、电池                                             2节

6、硬塑料套                                         1个

7、黑皮套                                           2个

8、剂量尺                                           1个

9、电池格钥匙                                       2个

10、螺旋杆                                          2个

11、黑腰带                                          1个

12、白棉布胸带                                      1只

13、肩式背挎带                                      1只

14、防水贴膜                                        2张

15、纸贴膜                                          3张

16、纸卷胶布                                        1卷

17、淋浴带                                          1只

18、中英文说明书                                    1套

三、主要技术参数与性能指标：

1、大剂量输注方式：三种（常规、方波、双波）；

2、大剂量最大剂量：80u；

3、大剂量增幅：0.1u,0.5u,1.0u；

4、预设餐前大剂量：有；

5、加长餐前大剂量和双模式大剂量：有；

6、自动设定输注量：有；

7、大剂量向导计算器：有；

8、大剂量锁定功能：有（防止重复输注）；

9、基础量分段：24；

★10、基础量增量：0.1u/h和0.01u/h；

11、最大基础量：16.0u/h；

12、基础量输注频率：4分钟/次；

★13、临时基础率：12小时，+/-（0-100%），每小时10%增量；

14、用户界面：中文图形界面，十二种不同语言可选；

★15、防水防尘：符合IP×8双滴标准；

16、报警提示：蜂鸣或振动；

17、记忆功能：100次大剂量、排气量和日总量记录；

18、最大值限制：大剂量、日总量、基础量最大值限制设置；

19、医生模式：专业医护人员的重要操作选择；

20、低阈值阻塞报警敏感度可调；

21、键锁定功能：有；

22、多种安全功能：低电量、低剂量、输注阻塞和错误时会报警，限制12小时内2次排气；

23、电池：3.6V锂电池；

24、电池寿命：6-8周。

四、资格证明文件：

1、企业法人营业执照副本（复印件）

2、医疗器械经营企业许可证（复印件）

3、税务登记证（复印件）

4、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件）

5、制造商专项产品代理授权书

6、法人代表授权书

五、产品质量证明文件：

1、FDA或CE品质证明书

2、计量器具型式批准证书

3、提供二套(中、英文各一套)操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明，包括外构件的详细资料。

六、运输、安装、调试：由供应商负责，最终通过用户及有关部门验收交付使用，费用由供应商承担。

七、培训：免费现场培训。

八、交货时间：合同签订后一个月内交货。

九、付款方式：安装验收合格正常运行14天后付90%，1年后付清尾款。

十、交货地点：南京市第一医院

十一、售后服务：

1、保修期5年以上，自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期；

2、接到报修请求，维修应在12小时内响应，24小时内维修人员到达现场；

3、免费提供备用机；

4、保修期后，提供终生服务，保证零配件的供给，维修只收配件费，不收人工费。

需求2：胰岛素泵2               数量：4台

一、项目用途：用于糖尿病患者的胰岛素治疗。

二、基本配置与特别要求：

1、胰岛素泵主机                                     1台

2、腰带夹                                           1个

3、真皮皮套                                         1个

4、中英文说明书                                     1套

三、主要技术参数与性能指标：

1、基础率范围：0.05-35u/h；

2、基础率模式：3种；

3、基础率步长：最小0.05u/h；

4、临时基础率：0.5－24H，±1% 可调整；

5、大剂量范围：0.1－25U；

★6、大剂量输注方式：五种，即 常规，方波，双波，声响，遥控大剂量；

7、声响大剂量：有；

8、大剂量向导功能：有；

9、电池：1节AAA 电池；

10、马达：安全直流电马达；

★11、胰岛素输注精度：<±5%；

12、键盘锁定功能：有；

13、报警记录：可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期；

14、计算机下载数据：90天数据；

15、低液量报：剩余单位和时间两种方式。

四、资格证明文件：

1、企业法人营业执照副本（复印件）

2、医疗器械经营企业许可证（复印件）

3、税务登记证（复印件）

4、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件）

5、制造商专项产品代理授权书

6、法人代表授权书

五、产品质量证明文件：

1、FDA或CE品质证明书

2、计量器具型式批准证书

3、提供二套(中、英文各一套)操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明，包括外构件的详细资料。

六、运输、安装、调试：由供应商负责，最终通过用户及有关部门验收交付使用，费用由供应商承担。

七、培训：免费现场培训。

八、交货时间：合同签订后一个月内交货。

九、付款方式：安装验收合格正常运行14天后付90%，1年后付清尾款。

十、交货地点：南京市第一医院

十一、售后服务：

1、保修期4年以上，自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期；

2、接到报修请求，维修应在12小时内响应，24小时内维修人员到达现场；

3、免费提供备用机；

4、保修期后，提供终生服务，保证零配件的供给，维修只收配件费，不收人工费。

需求3：心肺复苏机                数量：1台

一、项目用途：用于对成人病人实施心肺复苏。

二、基本配置与特别要求：

1、主机及管道、面罩、阀、流量表、接头等全套配件      1套

2、中英文说明书                                      1套

三、主要技术参数与性能指标：

1、驱动压力范围：3.5-6.5kg/cm2；

2、气动气控，耗气量：≤45LPM；

3、压力正常指示标志：≥3.5 kg/cm2；

4、压力释放阀：≥7 kg/cm2；

5、按压频率：100±5次/分钟；

6、按压深度：0.0-7.0cm连续可调；

★7、可测量患者的胸壁厚度；

★8、可以预先指示有效按压深度；

9、连续按压；按压与通气比率自动并可手动转换；

10、按压/释放比率：1：1；

11、主机和操作系统在患者上方，使用不易造成污染；

12、精确设定通气潮气量：0～1200ml；

13、气道阻力过大自动报警（55cm H2O）；

14、驱动气压正常自动指示标志；

15、驱动气压过大时自动泻流保护；

★16、悬臂式操作方式，无捆绑，胸部开放；

17、背板可拆卸，双方向使用；

18、模拟人工肌肉按压头，有效保护病人无创伤。

四、资格证明文件：

1、企业法人营业执照副本（复印件）

2、医疗器械经营企业许可证（复印件）

3、税务登记证（复印件）

4、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件）

5、制造商专项产品代理授权书

6、法人代表授权书

五、产品质量证明文件：

1、FDA或CE品质证明书

2、计量器具型式批准证书

3、提供二套(中、英文各一套)操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明，包括外构件的详细资料。

六、运输、安装、调试：由供应商负责，最终通过用户及有关部门验收交付使用，费用由供应商承担。

七、培训：免费现场培训。

八、交货时间：合同签订后一个月内交货。

九、付款方式：安装验收合格正常运行14天后付90%，1年后付清尾款。

十、交货地点：南京市第一医院

十一、售后服务：

1、保修期3年以上，自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期；

2、接到报修请求，维修应在12小时内响应，24小时内维修人员到达现场；

3、免费提供备用机；

4、保修期后，提供终生服务，保证零配件的供给，维修只收配件费，不收人工费。

需求4：PCR仪            数量：1台

一、项目用途：用于实验室常规PCR。

二、基本配置与特别要求：

1、主机                                     1台

2、中英文说明书                              1套

三、主要技术参数与性能指标：

1、温度范围：4℃ ～ 99℃；

2、变温速率：平均≥3.3℃/秒，500bp片段10－25分钟出结果，并且升降温速率可以调节；

3、温度准确性：≤±0.25℃；

4、温度均一性：≤±0.5℃ at 90℃，10s内；

★5、反应模块：96*0.2ml样品基座，至少6个独立控温BLOCK, 可分别设定温度参数；多重温度范围可达25° C（相邻区间温差可达5° C）；

6、控温方式：直接控制样品实际温度；

7、热盖装置：采用热盖防蒸发，操作时反应管内无需加石蜡油；

★8、程序存储：可储存≥800个完整的PCR方法，允许USB MEMORY STICK.；

9、程序编制：可在触摸屏上预设PCR程序，可编程任何PCR方法，每一种方法可以设定用户名或方法名，并有保密功能；

10、自检功能：用户可常规运行自诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度；

★11、退火温度计算：仪器自带软件可以精确计算引物的退火温度，可以通过触摸屏操作；

12、断电保护：自动断电保护功能，恢复供电后可根据用户要求完成循环。

四、资格证明文件：

1、企业法人营业执照副本（复印件）

2、医疗器械经营企业许可证（复印件）

3、税务登记证（复印件）

4、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件）

5、制造商专项产品代理授权书

6、法人代表授权书

五、产品质量证明文件：

1、FDA或CE品质证明书

2、计量器具型式批准证书

3、提供二套(中、英文各一套)操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明，包括外构件的详细资料。

六、运输、安装、调试：由供应商负责，最终通过用户及有关部门验收交付使用，费用由供应商承担。

七、培训：免费现场培训。

八、交货时间：合同签订后一个月内交货。

九、付款方式：安装验收合格正常运行14天后付90%，1年后付清尾款。

十、交货地点：南京市第一医院

十一、售后服务：

1、保修期1年以上，自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期；

2、接到报修请求，维修应在12小时内响应，24小时内维修人员到达现场；

3、免费提供备用机；

4、保修期后，提供终生服务，保证零配件的供给，维修只收配件费，不收人工费。