采购清单及技术要求

预算资金：15.75万元

| 艾滋病快速检测试剂 | 人份 | 7500 |
| --- | --- | --- |
| 梅毒螺旋体抗体检测试剂 | 人份 | 7500 |
| 乙肝两对半试剂 | 人份 | 7500 |
| 一次性真空采血器配套用针 | 5ML/支 | 7500 |

（一）人类免疫缺陷病毒抗体快速检测试剂（金标法）

*1.原理：金标层析法。检测全血、血清、血浆样本。

*2.中标后需要提供批检报告。

*3. 2010、2011、2012年连续参加国家艾滋病参比实验室HIV抗体诊断试剂临床质量评比中功效率结果每年均排名前六名（含并列第六名，竞标单位需提供证明）。

*4. 2010、2011、2012年连续国家艾滋病参比实验室HIV抗体诊断试剂临床质量评估结果中，敏感性>98%、特异性>98%和功效率>98% （需提供证明）。

5.常温下保存（4～30℃），有效期≥16个月。

（二）梅毒螺旋体抗体检测试剂（金标法）

1. 原理：金标层析法。检测血清、血浆、全血样本。

2.整个检测过程在30分钟内出结果。

3.有效期： 18个月。

4.包装规格：单人份包装。

*5.在最近三年参加中国疾病预防控制中心性病控制中心的试剂临床质量评比中功效率结果每年均排名前六名（含并列第六名，竞标单位需提供证明）。

*6.在最近三年参加中国疾病预防控制中心性病控制中心的试剂临床质量评比中Kappa值均>0.85。

（三）乙型肝炎五项检测卡（胶体金法）技术参数要求：

*1.胶体金法。

*2.检测血清、血浆、全血样本。

3.整个检测过程在30分钟内出结果。

4.常温下保存（2～30℃），有效期24个月，板型。

5.包装规格：单人份包装，25人份/盒。

6.乙肝五项检测卡取得相应的注册证件。

注：带“*”号为实质性要求条件，需提供相应的证明文件，如不能满足将导致投标资格无效；为保证产品质量，其他技术要求为主要参考。