- 附件：CD4 T淋巴细胞检测仪、倒置相差显微镜采购数量和技术要求

| 包组号 | 产品名称 | 采购数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | CD4 T淋巴细胞检测仪 | 1台 | 主要用途： 用于计数毛细血管全血或静脉全血中的CD3+/CD4+ T细胞 （辅助性T淋巴细胞）的绝对值。 技术参数： 1. 能对CD3+/CD4+ T细胞进行全自动检测，无需大量手工操作，例如进行样本前处理等。 2. 能对静脉全血或者指尖血的样本进行检测。 3. 检测速度快。单个样本的检测时间不超过25分钟。 4. 样品消耗量 < 1mL。 5. 仪器重量小于5kg，便于携带。 6. 仪器可使用220V交流电或者内置电池，能保证在停电或者没有电源的地方正常工作8小时以上。 7. 允许使用者自行对仪器进行校正，无需厂家工程师到场。 8. 配套试剂简单，完整的完成一次检测所需的试剂种类小于3种，并方便携带。 9. 仪器维护保养简单，无需接触带有传染性的病人血液。 *10. 仪器及配套试剂已取得医疗器械注册证。 注:带*的项目必须满足。 |
|  | 配套试剂 | 200人份 | 满足仪器设备的使用 |
| 包二 | 倒置相差显微镜 | 1台 | 1.工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2.主要技术指标 2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。总行程量：从比载物台面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm。粗调行程每一圈为≥39.6mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥20 2.1.4 照明装置：备有6V30W卤素灯 2.1.5 物镜： 2.1.5.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.3；W.D. ≥17.0） 2.1.5.2 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8） 2.1.5.3 预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） 2.1.5.4 预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=120mm，Y=78mm。附有3种培养皿、标本用托座 2.1.7 目镜：10×，视场直径为20 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：预对中相差环板 2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 2.1.11 显微镜主机、相关附件及易耗件，显微镜主机要求为品牌所在国生产，机身注明产地MADE IN 国家，不接受不明产地的拼装产品 2.1.12 专业显微数码成像装置：图像设备：1/2.5”彩色500万CMOS，灵敏度：0.53 V/lux-sec (550nm)，分辨率：2,592x 1,944 有效像素，色深12bit，光谱响应：400nm～1000nm，像素点尺寸：2.2μm x 2.2μm，数据接口：USB2.0 (480 Mbit / sec)，帧率：12fps @ 2592x 1944﹑30 fps @ 640 x 480，信噪比：40.5 dB，自动曝光控制：10μs–32ms,自动曝光，扫描方式：逐行，软件功能：图像显示、图像拍摄、面积测量、周长测量、角度测量、基本图文报告。 |