采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

付款方式：供货验收合格后三个月内付清合同款。

供货及安装期限：①核酸试剂在接到采购人订货电话或传真通知后7日内到货；    

              ②配套检测设备在合同签订后15个日历天到货安装完毕。

采购需求

第二包：合肥市中心血站核酸试剂采购（二）

一、采购需求
本次招标预算为40万元，为采购人2个月用量，约20万人份（人份定义为：献血者最终报告人数），投标时报单价：1人份，考虑到核酸试剂检测的稳定性及机器投放，中标人如无质量等严重影响采购人业务正常开展行为，则自动续标4年。本次采购进口设备。
二、技术要求

1、检测项目：乙型肝炎病毒（HBV DNA）、丙型肝炎病毒（HCV RNA）、人类免疫缺陷病毒（HIV RNA）。

2、试剂检测原理：实时荧光聚合酶链反应或转录介导扩增技术。

3、适用检测样本种类：EDTA、ACD、CPD、CPDA抗凝血标本。

4、检测模式:单人份或混样(不得高于8人份混样)。

5、检测灵敏度(95%置信区间)：(以SFDA批准的试剂盒说明书为准)

HBV DNA≤10IU/ml，HCV RNA≤ 10 IU/ml，HIV RNA -1(M)≤50 IU/ml

6、检测试剂特异性≥ 99.0%。

7、检测病毒基因亚型至少覆盖：(以SFDA批准的试剂盒说明书为准)HIV-1 Group M, N，O and HIV-2,  HCV Genotypes 1, 2, 3, 4, 5, 6,  HBV Genotypes A, B, C, D, E, F, G。

8、设备为全自动检测平台，混样、提取、试剂分装等均为全自动，无需样本转移，无需人工转移。须符合卫生部临床检验中心对实验室分区的要求。

9、检测设备要求:成交人须无偿提供能满足招标方检测量需求的核酸筛查实验设备，检测设备需求量：满足常规8小时至少完成600个标本检测的需求。检测设备不能少于两套，并负责安装调试，投标时须报检测设备单价。

10、检测系统能够在同一反应管内同时进行HBV/HCV/HIV三项核酸检测项目。

11、核酸检测试剂盒包含有DNA和RNA内对照（Internal Control），能够监控核酸提取、扩增和检测全过程。

12、核酸检测实验中核酸扩增反应读数、临界值计算、反应性结果判断等由检测设备、管理软件自动进行、无需人工干预。

13、免费提供配套鉴别试剂, 鉴别试验由本实验室自主完成。

14、有试剂和设备的防污染系统，有效预防污染发生。

15、试剂储存简单，在室温或2～8℃保存，无需零下冷冻保存。

16、必须承诺所提供的核酸试剂送到采购方时保证有6个月以上有效期。

