第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

## 及其他类似效力要求

## （一）资格要求：

01包：

- 符合《政府采购法》第二十二条的规定；

- 投标人须具有医疗器械经营许可证；

- 投标人如果不是试剂生产厂家，须获得试剂生产厂家针对本项目的产品授权；

02包：

- 符合《政府采购法》第二十二条的规定；

- 投标人具有生产或经营相关设备资格，持有效的工商营业执照、税务登记证(国税、地税)、中华人民共和国组织机构代码证；

- 投标人必须取得所投设备生产厂家或国内总代理针对所投设备的授权证明。

- 投标方必须具有药品监督管理部门核发的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。

- 法律、行政法规规定的其他条件；

（二）资质性要求：

无

（三）其他类似效力要求：

## （1）缴纳本次招标要求的投标保证金

## （2）授权参加本次投标活动的供应商代表

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

## （一）资格要求：

01包：

- 一次性静脉采血针及一次性高原型真空采血管生产厂家须获得食品药品监督管理局的医疗器械生产许可证；

- 一次性静脉采血针及一次性高原型真空采血管须获得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证；

（二）资质性要求：

无

（三）其他类似效力要求：

无

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料
（一）资格要求相关证明材料：

01包：
1、营业执照副本复印件（注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章。）；
2、组织机构代码证副本复印件（注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章。）；
3、税务登记证副本复印件（注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章。）；
4、符合《政府采购法》第二十二条的规定的承诺函；

5、投标人的医疗器械经营许可证；

6、投标人如果不是试剂生产厂家，须获得试剂生产厂家针对本项目的产品授权书；

02包：

1、营业执照副本复印件（注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章。）；
2、组织机构代码证副本复印件（注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章。）；
3、税务登记证副本复印件（注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章。）；
4、符合《政府采购法》第二十二条的规定的承诺函；

5、投标人具有的生产或经营相关设备资格；

6、投标人必须取得所投设备生产厂家或国内总代理针对所投设备的授权证明。

7、投标方必须具有药品监督管理部门核发的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。

（二）资质性要求相关证明材料：
无
（三）其他类似效力要求相关证明材料：
（1）保证金凭证：银行下账回单复印件或四川国际招标有限责任公司出具的保证金收据复印件；
（2）法定代表人授权书（原件）；（非法定代表人投标时需要）
（3）法定代表人和代理人身份证复印件（加盖公章）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料
（一）资格要求相关证明材料：
01包：

1、一次性静脉采血针及一次性高原型真空采血管生产厂家须获得食品药品监督管理局的医疗器械生产许可证；

2、一次性静脉采血针及一次性高原型真空采血管须获得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证；
（二）资质性要求相关证明材料：
无
（三）其他类似效力要求相关证明材料：
无

## 第六章 招标项目要求

一、项目概述

采购货物名称和数量

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 包虫病酶联免疫试剂 | 一批 |  |
| 02 | 实验室分子生物学设备 | 一批 |  |

二、技术参数要求及其它

01包：包虫病酶联免疫试剂

一、招标货物用途

全省包虫病防治（疾控）机构检查包虫病人, 监测犬只棘球绦虫感染情况。

二、采购内容和数量

包虫IgG抗体诊断试剂（酶联免疫法）及标本采集耗材69217套。每套包括：包虫IgG抗体诊断试剂1份、一次性静脉采血针1枚、一次性高原型真空采血管（无添加剂）1只、冻存管1只以及移液枪吸头3枚。对照孔及质量控制孔等参照体系不纳入招标份数计算，但必须提供。

犬棘球绦虫粪抗原酶联免疫法检测试剂（别名包括犬粪包虫抗原检测试剂，犬粪便棘球绦虫抗原检测试剂，犬细粒棘球绦虫抗原检测试剂）66800份。对照孔及质量控制孔等参照体系不纳入招标份数计算，但必须提供。配耗材包括塑料整理箱72个、84消毒液144瓶。

三、技术规格

（一）血清学检测试剂及耗材

1.试剂技术要求

（1）操作要求

检测包虫病IgG抗体，操作简便，适应基层疾控机构使用，有明确的对照、质量控制体系。

（2）技术指标

敏感性：88%

特异度：健康人群88%

与囊虫交叉反应：50%

阳性预测值：90%

阴性预测值：70%

正确指数：80%

粗一致性：80%

（3）其它指标

稳定性：阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性，最低检出量达到企业制订的标准，精密性参考品测定CV（%）应不高于15%。

质量控制：有详细质量控制体系，明确实验成立条件。

对照：每一试剂盒设有阴性对照1孔，阳性对照1孔，空白对照1孔，临界对照3孔。有阴性对照和阳性对照血清来源地说明。

结果判定：必须说明判断的标准。

（4）有关说明

说明书中有完备的注意事项，包括试剂、标本保存方式和条件，如何避免错误结果，如何保证检测结果的准确性、可靠性等。

（5）产品运抵买方指定交货地点时有效期至少10个月。

2.血液标本采集耗材技术要求

（1）一次性静脉采血针（软接式）

产品由不锈钢采血针、采血针保护套、针柄、塑料软管、真空管瓶塞穿刺针柄、瓶塞穿刺针、穿刺针安全止流套和外保护套组成，该产品与一次性定量采血管配套，用于采血检验；

每个产品独立包装；

导管采用医用高弹性PVC材料生产，不折管，回弹好，表面清洁无杂质；

采血针规格型号为7#（22G）针头，针尖锋利，不得有毛边、毛刺、毛头、弯钩等缺陷；针管应有良好的刚性、韧性和抗腐蚀性能。针管外表面应光滑，无明显可见的润滑剂汇聚，无明显的制造缺陷，针管内无异物；

产品经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷的残留量应不大于0.1mg/支，无菌，无热原，无异常毒性，无溶血作用。

产品运抵买方指定交货地点时有效期至少18个月。

（2）一次性高原型真空采血管（无添加剂）

产品由试管（玻璃或塑料）,胶塞,头盖,管壁标签组成；

产品无菌、无毒、无热源、无添加剂，管内负压力适宜高原低气压特征；

稳定性强：必须是耐药性强的材质即不易发生化学反应；与人体的相容性强：即不与人体内的物质发生化学反应；抗破损：采血管采用强化玻璃或特种塑料制成，破损率≤1%；具有全封闭管帽，安全可靠，保证无血液的渗漏、无交叉感染及无外界污染隐患；耐冻：可在-20℃冷冻；

采血管容量5毫升；管壁有容量刻度标识；有写字面；

产品运抵买方指定交货地点时有效期至少11个月。

（3）冻存管

产品无菌、无毒、无热源； 容量1.8毫升；聚丙烯或聚乙烯材质；耐冻：可在-80℃冷冻；耐热：可耐沸水中煮沸15分钟；连盖。

（4）移液枪吸头

产品无菌、无毒、无热源；容量10-200微升；低吸附。

（二）粪抗原检测试剂

1.试剂盒

（1） 操作要求

酶联免疫法检测犬棘球绦虫抗原，操作简便，适应基层疾控机构使用，有明确的对照体系，通过酶标仪测定判断。

（2）技术指标

敏感性：大于88%

特异性：健康犬群大于88%

稳定性：阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性，最低检出量达到企业制订的标准，精密性参考品测定CV（%）应不高于15%。

质量控制：有详细质量控制体系，明确实验成立条件。

对照：有阳性对照、阴性对照、空白对照和临界对照，有阴性对照和阳性对照来源地说明。作为判断依据的对照孔，至少有3孔。对照孔不纳入招标份数计算，但必须提供。

结果判定：必须说明使用酶标仪进行判断的标准。

（3）有关说明

说明书中有完备的注意事项，包括试剂、标本保存方式和条件，如何避免错误结果，如何保证检测结果的准确性、可靠性等。

2.耗材

（1）整理箱：产品尺寸46.5 x 29.3 x 25.5 cm ; 重量1.2 Kg；环保耐用，无毒无味，耐腐蚀，抗静电，用途广泛，方便携带，透明。

（2）84消毒液：750ml/瓶；含有效氯≥5.8%～6.8%。

五、质量保证

（一）试剂符合技术规格所有技术指标。

（二）在试剂运往项目实施地点以前，生产厂家须在自己的检验部门对每个生产批号的产品进行检验。生产厂家将检验结果报给买方作为付款依据之一，检验所需费用由生产厂家承担。

（三）货物提交给买方后，买方在质量保证期内有权要求地方或国家药检部门对试剂实施检验。由于试剂质量问题要求回收时的费用及相应损失由生产厂家承担。若对试剂质量出现争议，则中国药品生物制品检定所的检验报告具有约束力。

（四）试剂有效期应自运抵买方指定交货地点起保持10个月以上。

（五）试剂生产厂家应在试剂的有效期内保证质量。在有效期内试剂生产厂家对确因试剂检验表明是试剂的质量引起的任何缺陷应实施补偿措施，更换所有需要更换的试剂并承担所需费用。更换时间在得到通知后，到达最终用户地不得超过30个工作日。但是，由于最终用户的失误或工作怠慢引起的缺陷和劣变除外。

（六）如果由于质量问题需要回收试剂，试剂厂家有义务尽快通知买方，并按买方能够认同的质量标准重新供货并承担所需费用。

六、包装

（一）试剂盒包装为96份一盒，具有良好的防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。耗材包装见技术规格。

（二）全部产品包装应标示如下内容，标记应整洁和文字清晰。

1.名称

2.生产机构的名称

3.制造日期及有效期

七、运输

投标人须将货物直接运输到四川省卫生厅指定的交货地点。运输所需费用（含保险费等）由生产单位负担。发送货物之前一周内，货物研制生产机构要向买方提供发货日程表。

八、交货期

签订合同后2个月内将所有货物运送到四川省卫生厅指定地点。

02包：实验室分子生物学设备

一、招标货物用途

用于省级分子生物学实验室检测棘球绦虫等寄生虫。

二、招标货物名称和数量

分子生物学设备1套，包括：进口全自动核酸提取仪、进口实时荧光定量PCR、涡旋混合仪、孵育器、匀浆仪各一台、空调两台。

三、技术规格

（一）进口全自动核酸提取仪

1.主要用途：基因组DNA纯化，总RNA纯化，microRNA纯化，DNA/RNA回收，蛋白质纯化。

2.工件条件: 温度：18-28℃，湿度：15-75%，电压：220-240V；

3.技术指标：

3.1 样品数：1-12个样品或更多，可单独处理单个样品而不浪费耗材和试剂。

3.2 起始样品量：50-600μl或对应量组织悬液。

3.3*可处理的样品可包括：全血、血浆、咽拭子、痰液、脑脊液、粪便、组织，呕吐物、FFPE 组织切片等。

3.4*有原厂配套的提取试剂盒用于不同标本类型，包括全血、血浆、咽拭子、痰液、脑脊液、粪便、组织，呕吐物、FFPE 组织切片。尤其是专门用于提取粪便样品的试剂盒，可用于寄生虫DNA的提取。

3.5 软件：采用Windows系统，方便数据传输。

3.6操作程序预置，无需人工编程。

3.7更多操作程序可在网络上免费下载，并利用仪器上整合的USB接口，由用户本人方便地导入仪器中。

3.8 配备光学感应器和超声液面探测器，能够自动感应检查样品数目、移液枪头数目、移液枪头类型、离心管数目及摆放状态、试剂液面高度等，防止人为摆放错误。

3.9 操作方法：触摸屏式操作，操作界面简单。各纯化程序内可以灵活选择样本起始体积、洗脱体积等多种参数。

3.10 *机内整合离心机，离心机可单独使用，最大离心力：12000g；机内整合加热震荡裂解模块，可单独操作。加热温度：室温至70℃；振荡速度：100-2000rpm。

3.11 可以由仪器直接向样本内加入裂解液、蛋白酶等试剂，并在适当温度下振荡温浴，全自动完成样本裂解。

4.配置清单：

4.1 主机一台；

4.2起始装机包一个，包含以下配套耗材:试剂瓶架，3个；30ml试剂瓶，18个；试剂瓶架标签条，8个；200ul枪头，1024个；1000ul枪头，1024个；1000ul阔口枪头，1024个；离心柱适配器，240个；离心柱适配器架，1个；

4.3 电源线一根。

5.技术资料

详细的英文操作指南，可提供中文操作指南。

6.技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

7.质量保证

测试验收合格后1年。产品具有SFDA进口医疗设备注册证和CE认证。

（二）实时荧光定量PCR（qPCR）

1.主要用途

该仪器对采用荧光标记的方法对基因进行PCR扩增，通过对荧光参数的测定分析基因的拷贝数从而定量计算扩增发生前的原始基因拷贝数。该仪器可以用于基因的表达调控分析、细菌和病毒的快速分型和鉴定、转基因动植物的检测、食品中病原微生物的检测、寄生虫的检测等。

2.工件条件: 室温，湿度：15-75%，电压：220-240V。

3.技术指标：

3.1设计原理先进，最少的可移动部件，更短的光程提高激发效率，固定光路无需进行校正，可用于车载系统。该荧光定量PCR仪可以用于基因的表达调控分析、细菌和病毒的快速分型和鉴定、转基因动植物的检测、食品中病原微生物的检测、寄生虫的的检测。

3.2*温度均一性好，孔间温度差异小于±0.02℃，保证最好的重复性，满足高要求的定量实验；温度分辨率好，为0.02℃；

3.3*升降温速度快，最快可达每秒15℃，节约实验反应时间，提供实验的准确性；

3.4检测通道5个，可同时检测5个目的产物；

3.5激发光源为光电二极管（LED），终身保修；

3.6检测器为光电倍增管（PMT），检测灵敏度高，可检测到单个拷贝；

3.7每次检测通量不低于于36个样本；

3.8*反应试剂开放，可以使用任何进口和国产试剂；反应耗材开放，不需要使用专门的耗材，可以使用普通0.2ml反应管；

3.9软件终身免费更新升级；

3.10提供温度自动校正功能；

3.11产品具有进口设备的SFDA和CE认证。

4.基本配置

4.1	主机

4.2  36*0.2ml 转子一个，72*0.1ml 转子一个

4.3  0.2ml PCR 管：1,000个，加样载板一块

4.4  0.1ml PCR 管：1,000个，加样载板一块

4.5  操作手册

4.6  电源线，数据线各一根

4.7  软件光盘

4.8  计算机（双核i3 2130/4GB/500GB/1G显卡）、UPS不间断电源（额定功率：	2KV。后备时间：	半载>11纠错。电池类型：	阀控式免维护铅酸蓄电池）

5.设备规格

5.1	工作条件：200–240 V , 50-60 Hz, 560 VA；

5.2	工作温度：18–30℃；

5.3	工作湿度：10%-70%；

5.4	尺寸大小：插上电源和打开盖子情况下，深X宽X高（0.56m X 0.37m X 0.28m）；

5.5  重量：14 kg。

5.6技术资料

详细的英文操作指南，可提供中文操作指南。

6.技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

7.质量保证

测试验收合格后1年，LED激发光源终身质保。

（三）漩涡混合仪

1.连续可调节速度，适合于各种应用从通用混和到混合样品成悬浮状。有两种模式可供选择。接触模式适合短时混合样品，和连续模式。

2.大离心管，小离心管和酶标板等多种振荡板可供选择，坚固的构造确保仪器的使用寿命，底座确保仪器不移动。

3.*真正的环形轨道进行漩涡混合，大功率马达可对样品进行有效混合。

4.速度0到2,850rpm，操作温度室温+4℃到65℃。

5.*具备24×1.5/2.0ml 试管，24×0.5ml 试管，32×0.2ml 试管(或4×8联管) 振荡板。

（四）孵育器

1.控温范围：室温+5℃-105℃

2.升温时间：≤15min (从25℃升至100℃)

3.温度稳定性：≤±0.4℃

4.温度均一性：模块内±0.2℃

5.温度控制方式：采用PID模糊控制技术

6.显示精度：0.1℃

7.时间设置最长：99h59min

8.具备模块： 20x1.5ml+15x2.0ml tubes；96x0.2ml plate or 4 slides。

（五）高速匀浆机

1.用途：主要用于动物，植物组织匀浆粉碎，细胞分散。

2.技术指标：(1) 电机转速：22000转/分匀浆刀外切式：8000-20000转/分； (2)匀浆杯：5、10ML各6只；(4) 连续工作5分钟；(5) 功率：185W (6) 外形尺寸：300×250×400mm3； (7) 整机重量：10Kg； (8) 电源电压：220V+10% (9) 环境温度：-10-45℃。

3.采用控硅高速度的调节系统，光电测速采用先进的电子线路，数字显示。

（六）空调（两台）

1.制冷类型	冷暖电辅型

2.匹数	3匹

3.定频/变频	定频

4.能效等级	3级

5.电辅加热	支持

6.适用面积(平方米)	34-48

7.制冷量(W)	7200

8.制冷功率(W)	2400

9.制热量(W)	7900

10.制热功率(W)	2506

11.电辅加热功率(W)	2100

12.内机噪音(dB(A)	24-46

13.外机噪音(dB(A)	≤58

14.定频机能效比	3.0

15.循环风量(m3/h)	1000

四、服务、售后和培训

（一）售后服务及安装

设备到货7日内，工程师到达客户指定的地点进行安装、调试保证仪器正常使用。

（二）保修

免费保修至少12个月，省会城市终身上门维修。保修1年后，免收上门服务费、差旅费，并长期提供零配件。国家另有规定的、在技术规格中另有要求的除外。

（三）培训：供应商应派技术员到现场进行免费技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

（四）响应：出现问题后，省会24小时内响应，48小时内免费上门服务；到达现场后48小时内。如超过48小时仍不能排除故障，立刻提供同类替代产品。边远地区据情况延长响应时间。

（五） 投标人须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容。

1．售后服务体系。

2．产品保质期内的服务承诺。

六、交货期

在签订合同后30日内，将100％合同数量的货物运送到四川省卫生厅指定交货地点，并免费进行安装、调试和培训。