项目需求书
一、商务需求
1、实质性商务需求
	序号
	需求条款
	原因说明

	1
	营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件
	保证产品质量及良好售后服务


2、一般商务需求
	序号
	需求条款

	1
	技术培训方案

	2
	技术服务人员技术职务资格证书复印件

	3
	供货方案

	4
	报价要求：
1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：产品单价及运输费、运输保险费、装卸费及其他应有的费用并分别单列。投标人所报价格为货到现场的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

	5
	服务要求

1.产品包装：全部货物均应按相应标准和产品的特殊要求进行包装。该包装应适应于远距离运输、符合保存温度和湿度的要求，防高温、防震、防野蛮装卸和防变质，以确保货物安全无损运抵指定现场。每件包装箱内应附一份详细装箱货物清单和质量合格标识及保存、使用、运输等相关说明材料。
2.送货方式及费用：由供应商负责送货到采购方指定的地点，检测试剂运输过程中确保冷藏或冷冻温度的控制，且应按采购方要求的时间及时送达。送货时应提前两天通知采购方做好接货准备，提前或延期到货造成的损失由供货方承担。因送货所产生的运杂费、保险费由供货方承担。

3.产品验收：送达的产品应无破损、以及数量缺少等现象，若供应的产品出现破损和数量缺少等问题的，供应商必须在接到通知后两日内派人或委托单位到现场核查，一经核实后更换所有存在问题的产品，并承担由此引发的损失和相关费用。若供应的产品经检验存在含量不足等质量问题或效力等不符合国家要求的，即行中止供货合同。

	6
	交货要求

1. 时限要求：

（1）服务期：2011年8月1日至2011年12月31日（特殊情况以合同为准）。

（2）交货期：接到采购方供货需求通知7个工作日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：要求送货至天津市动物疫病预防控制中心。
3. 提供生产厂家完整的使用说明书及相关资料。

 4. 特别要求：交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

	7
	付款方式：需方需根据交货验收单年底结清所有款项


二、技术需求
1、实质性技术需求

	序号
	采购项名称
	规格
	数量
	实质性需求条款（技术参数）
	原因说明

	第一包
	
	
	
	
	

	1
	禽流感病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	48份/盒
	30
	1.作用与用途：采用RT-PCR方法结合荧光探针的扩增检测技术，通过荧光信号的变化检测禽流感病毒RNA，适用于肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清或血浆、组织渗出液等样本中禽流感病毒RNA的检测。

2.试剂盒组成：荧光PCR反应液(含引物探针)、Taq 酶、反转录酶、阳性对照、阴性对照。
3.质控要求：阴性对照应没有Ct值显示或显示Ct值应为40；阳性对照的Ct值应小于30.0。否则实验视为无效。

4.结果判定要求：检测样本Ct值小于等于30.0，且曲线有明显的指数增长期，测定结果有效，可直接报告样本阳性；检测样本Ct值大于30.0且小于40时，重复一次，如果Ct值仍小于40，且曲线有明显的指数增长期，可报告样本阳性，否则报告样本阴性；检测不到样本Ct值或Ct值为40，报告样本阴性；对于某些未呈现S型曲线，但本底较高的样本，应为阴性。

5.技术要求：灵敏度：试剂盒灵敏度不少于100 copies /mL；敏感性：禽流感病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒能够检测所有A型流感病毒；特异性：能够检测所有已知相应亚型流感病毒。对于其它禽类感染因子，检测结果均为阴性；重复性：批内CT值重复性误差CV%≤2.0%，批间CT值重复性误差CV%≤3.0%；质控品：采用假病毒（蛋白外壳包裹的RNA分子）作为阳性质控品（与病毒结构相似，但无任何传染性），需参与提取，从而同时监控提取和PCR过程，保证实验结果的真实有效。

6.贮藏及有效期：试剂盒应-20℃保存；有效期12个月。

7.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。
	行业标准规定

	2
	禽流感病毒H5亚型实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	48份/盒
	25
	1.作用与用途：采用RT-PCR方法结合荧光探针的扩增检测技术，通过荧光信号的变化检测禽流感病毒H5亚型RNA，适用于肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清或血浆、组织渗出液等样本中禽流感病毒H5亚型RNA的检测。

2.试剂盒组成：荧光PCR反应液(含引物探针)、Taq 酶、反转录酶、阳性对照、阴性对照。
3.质控要求：阴性对照应没有Ct值显示或显示Ct值应为40；阳性对照的Ct值应小于30.0。否则实验视为无效。

4.结果判定要求：检测样本Ct值小于等于30.0，且曲线有明显的指数增长期，测定结果有效，可直接报告样本阳性；检测样本Ct值大于30.0且小于40时，重复一次，如果Ct值仍小于40，且曲线有明显的指数增长期，可报告样本阳性，否则报告样本阴性；检测不到样本Ct值或Ct值为40，报告样本阴性；对于某些未呈现S型曲线，但本底较高的样本，应为阴性。

5.技术要求：灵敏度：试剂盒灵敏度不小于100 copies /mL；特异性：能够检测所有已知相应亚型流感病毒。对于其它禽类感染因子，检测结果均为阴性；重复性：批内CT值重复性误差CV%≤2.0%，批间CT值重复性误差CV%≤3.0%；质控品：采用假病毒（蛋白外壳包裹的RNA分子）作为阳性质控品（与病毒结构相似，但无任何传染性），需参与提取，从而同时监控提取和PCR过程，保证实验结果的真实有效。

6.贮藏及有效期：试剂盒应-20℃保存；有效期12个月。

7.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。
	行业标准规定

	第二包
	
	
	
	
	

	1
	口蹄疫病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	25份/盒

	70
	1.作用与用途：对口蹄疫病毒特异性RNA进行检测。

2.试剂盒组成：核酸荧光PCR检测混合液、RT-PCR酶、DEPC-H2O、内部对照品、阳性对照品。

3.质控要求：DEPC-H2O检测结果应为FAM通道显示UNDET或40，内部对照品HEX通道Ct值显示25-33之间；阳性对照品检测结果FAM通道Ct值显示≤35。

4.结果判定要求：待检样品FAM通道Ct值显示UNDET或40表示检测样品低于检测限，报告为阴性；待检样品FAM通道Ct≤38，检测结果报告为阳性。

5.贮藏及有效期：试剂盒≤-20℃保存；有效期12个月。

6.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。
	行业标准规定

	2
	口蹄疫O型病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	25份/盒

	70
	1.作用与用途：对口蹄疫病毒O血清型的特异性RNA进行检测。

2.试剂盒组成：核酸荧光PCR检测混合液、RT-PCR酶、DEPC-H2O、内部对照品、阳性对照品。
3.质控要求：DEPC-H2O检测结果应为FAM通道显示UNDET或40，内部对照品HEX通道Ct值显示25-33之间；阳性对照品检测结果FAM通道Ct值显示≤35。

4.结果判定要求：待检样品FAM通道Ct值显示UNDET或40表示检测样品低于检测限，报告为阴性；待检样品FAM通道Ct≤38，检测结果报告为阳性。

5.贮藏及有效期：试剂盒≤-20℃保存；有效期12个月。

6.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。
	行业标准规定

	3
	口蹄疫A型病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	25份/盒

	65
	1.作用与用途：对口蹄疫病毒A血清型的特异性RNA进行检测。

2.试剂盒组成：核酸荧光PCR检测混合液、RT-PCR酶、DEPC-H2O、内部对照品、阳性对照品。
3.质控要求：DEPC-H2O检测结果应为FAM通道显示UNDET或40，内部对照品HEX通道Ct值显示25-33之间；阳性对照品检测结果FAM通道Ct值显示≤35。

4.结果判定要求：待检样品FAM通道Ct值显示UNDET或40表示检测样品低于检测限，报告为阴性；待检样品FAM通道Ct≤38，检测结果报告为阳性。

5.贮藏及有效期：试剂盒≤-20℃保存；有效期12个月。

6.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。
	行业标准规定

	4
	口蹄疫亚1型病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	25份/盒
	65
	1.作用与用途：对口蹄疫病毒Asia1血清型的特异性RNA进行检测。

2.试剂盒组成：核酸荧光PCR检测混合液、RT-PCR酶、DEPC-H2O、内部对照品、阳性对照品。
3.质控要求：DEPC-H2O检测结果应为FAM通道显示UNDET或40，内部对照品HEX通道Ct值显示25-33之间；阳性对照品检测结果FAM通道Ct值显示≤35。

4.结果判定要求：待检样品FAM通道Ct值显示UNDET或40表示检测样品低于检测限，报告为阴性；待检样品FAM通道Ct≤38，检测结果报告为阳性。

5.贮藏及有效期：试剂盒≤-20℃保存；有效期12个月。

6.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。
	行业标准规定

	第三包
	
	
	
	
	

	1
	猪繁殖与呼吸综合症病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	48份/盒
	30
	1.作用与用途：采用RT-PCR方法结合荧光探针的扩增检测技术，通过荧光信号的变化检测猪繁殖与呼吸综合征病毒RNA，适用于猪病料、鼻咽拭子、血液等样本中猪繁殖与呼吸综合征病毒的检测。

2.试剂盒组成：荧光PCR反应液(含引物探针)、Taq 酶、反转录酶、阳性对照、阴性对照。
3.质控要求：阴性对照应没有Ct值显示或显示Ct值为40；阳性对照的Ct值应小于30.0。否则实验视为无效。

4.结果判定要求：检测样本Ct值小于等于30.0，且曲线有明显的指数增长期，测定结果有效，可直接报告样本阳性；检测样本Ct值大于30.0且小于40时，重复一次，如果Ct值仍小于40，且曲线有明显的指数增长期，可报告样本阳性，否则报告样本阴性；检测不到样本Ct值或Ct值为40，报告样本阴性；对于某些未呈现S型曲线，但本底较高的样本，应为阴性。

5.技术要求：灵敏度：试剂盒灵敏度不小于100 copies/mL；特异性：能够检测所有已知相应猪繁殖与呼吸综合症病毒。对于其它感染因子，检测结果均为阴性；重复性：批内CT值重复性误差CV%≤2.0%，批间CT值重复性误差CV%≤3.0%；质控品：采用假病毒（蛋白外壳包裹的RNA分子）作为阳性质控品（与病毒结构相似，但无任何传染性），需参与提取，从而同时监控提取和PCR过程，保证实验结果的真实有效。

6.贮藏及有效期：试剂盒应-20℃保存；有效期12个月。

7.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。
	行业标准规定

	2
	猪繁殖与呼吸综合症病毒（变异株）实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	48份/盒
	40
	1.作用与用途：采用RT-PCR方法结合荧光探针的扩增检测技术，通过荧光信号的变化检测猪繁殖与呼吸综合征病毒（变异株）RNA，适用于猪病料、鼻咽拭子、血液等样本中猪繁殖与呼吸综合症病毒（变异株）的检测。

2.试剂盒组成：荧光PCR反应液(含引物探针)、Taq 酶、反转录酶、阳性对照、阴性对照。
3.质控要求：阴性对照应没有Ct值显示或显示Ct值为40；阳性对照的Ct值应小于30.0。否则实验视为无效。

4.结果判定要求：检测样本Ct值小于等于30.0，且曲线有明显的指数增长期，测定结果有效，可直接报告样本阳性；检测样本Ct值大于30.0且小于40时，重复一次，如果Ct值仍小于40，且曲线有明显的指数增长期，可报告样本阳性，否则报告样本阴性；检测不到样本Ct值或Ct值为40，报告样本阴性；对于某些未呈现S型曲线，但本底较高的样本，应为阴性。

5.技术要求：灵敏度：试剂盒灵敏度不小于100 copies/mL；特异性：能够检测所有已知相应的猪繁殖与呼吸综合症病毒（变异株）。对于其它感染因子，检测结果均为阴性；重复性：批内CT值重复性误差CV%≤2.0%，批间CT值重复性误差CV%≤3.0%；质控品：采用假病毒（蛋白外壳包裹的RNA分子）作为阳性质控品（与病毒结构相似，但无任何传染性），需参与提取，从而同时监控提取和PCR过程，保证实验结果的真实有效。

6.贮藏及有效期：试剂盒应-20℃保存；有效期12个月。

7.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。
	行业标准规定

	第四包
	
	
	
	
	

	1
	病毒核酸提取试剂盒(DNA/RNA))


	50份/盒
	270
	1.原理：生物样品在裂解液裂解细胞，核酸释放到裂解液中，并快速变性和失活核酸酶，保护DNA和RNA不会发生降解。加入磁珠把核酸吸附到磁珠表面。反复清洗磁珠去除蛋白、多糖或盐类等杂质，最后把磁珠转移到洗脱缓冲液混合后，DNA/RNA会从磁珠表面脱落，落入洗脱缓冲液。从缓冲液中除去磁珠，回收核酸溶液，就可以直接得到RNA/DNA。
2.作用与用途：从生物样品(包含拭子、血液、血清、牛奶，组织器官等)中提取总核酸，包括宿主细胞核酸，DNA病毒或RNA病毒的核酸。得到的DNA/RNA可运用于基于PCR/RT-PCR的定性/定量检测；可在各种核酸提取仪和自动化移液平台上应用，如ABI MME24型自动核酸提取仪应用。

3.试剂盒组成：洗液1、洗液2、裂解结合浓缩液、RNA 结合磁珠液、洗脱缓冲液、载体RNA、裂解结合增强液。
4.配套耗材：每个试剂盒所带MagMAX™自动化仪-24型磁头套5个、MagMAX™自动化仪-24型试剂板5个。
5.技术要求：在15分钟内完成高纯度总核酸的提取。磁珠收集效率>99.5%。RNA/DNA得率超过85%。
6.储存条件及有效期：试剂洗涤液1、洗涤液2、裂解液、洗脱缓冲液于2-25℃保存；磁珠液于2-8℃保存；载体RNA、蛋白酶K于-20℃保存，有效期至少1年。
7.技术支持：集中组织相关技术培训2次以上。 
	行业标准规定

	第五包
	
	
	
	
	

	1
	PCR板
	1000个/箱
	2
	1.管壁薄且均匀，无RNA/DNA酶及PCR抑制剂，
2.光学表面可用于普通及定量PCR实验，边缘切角便于辨认方向，
3.适用于任何热循环仪，
4.板上可有号码，适合各种多孔板配用仪器和自动控制装置。
	行业标准规定

	2
	1.5ml离心管
	500个/包
	200
	1.以99.9%生物级聚丙烯为原料，不含任何重金属、金属离子。

2.表面光洁，产品具有玻璃般的透明度。
3.盖子开合顺畅。
	行业标准规定

	3
	5ml离心管
	300个/包
	200
	
	

	4
	10ul Tip(带滤芯吸头)
	96个/盒
	400
	1.滤芯由超高分子量聚乙烯制作而成，有疏水性,可阻止样品进入移液器内，也可防止移液器内的杂质污染样品。

2.无菌包装，无热原，无RNA/DNA酶
	行业标准规定

	5
	200ul Tip(带滤芯吸头)
	96个/盒
	500
	
	

	6
	1000ul Tip(带滤芯吸头)
	96个/盒
	200
	
	

	7
	PCR管
	1000个/包
	20
	1.防止污染的带挂钩管盖；管子底部高度透明；
2.管盖表面磨砂，可做标记。
3.密封性好，容易开盖，适用于所有0.2 ml模块规格的热循环仪；
4.无DNase、RNase污染。
	行业标准规定

	8
	5mL移液吸管
	100个/包
	10
	1.采用透明高分子材料聚苯乙烯（GPPS）制成，硬质双向刻度设计，额外容量有阴性刻度；
2.每种规格均带有滤芯过滤塞；
3.经过严格地完整性测试；
4.伽玛射线消毒灭菌；
5.无热源，无污染；
6.易撕口一次性独立包装；
7.外用抽屉式伸缩拉口纸盒包装。
	行业标准规定

	9
	10mL移液吸管
	100个/包
	10
	
	

	10
	25mL移液吸管
	100个/包
	10
	
	

	11
	采样管
	1000个/箱
	10
	1.采用国际通用的方便灭菌的纸塑包装；
2.γ射线灭菌，确保无菌；
3.大包装盒内的每套独立包装，方便使用；
4.针对不同的标本类型选用了不同的保存液。
	行业标准规定

	12
	样本容器
	100个/箱
	10
	1.一次性的灭菌容器，聚丙烯材料，化学稳定性好，

2.带刻度，读数方便。
	行业标准规定

	13
	细菌培养皿
	1000个/箱
	5
	1.PS材料制作,晶莹透明，
2.可叠放，底部有1,2,3,4数字，便于划分区域，
3.γ射线灭菌、无热源；
4.撕开型医学包装。
	行业标准规定

	14
	一次性V型血凝板
	1000个/箱
	10
	1.透明PVC材质，
2.底部呈90度V型，96孔。
	行业标准规定

	第六包
	
	
	
	
	

	1
	乳胶检查手套
	2000只/件
	10
	1.内附高品质玉米淀粉并经沥滤处理，去除剩余粉末，
2.100%天然乳胶制成，

3.具有极强的化学抗性、良好的拉力强度和伸长率。
	行业标准规定

	2
	一次性口罩
	5000只/件
	1
	1.特制无纺布作面料，性能优异的滤材作滤芯，能阻隔血液和其他传染性液体飞溅物，一次性使用。
2.呼吸轻松，弹性体挂带选用抗过敏材料精制而成，无过敏之忧，且松紧力度适中。
	行业标准规定

	3
	一次性PE手套
	5000只/件
	2
	1.聚乙烯(PE)材料制造，色泽光亮，透明，厚薄均匀，
2.穿戴方便、舒适，
3.无毒无味。
	行业标准规定

	4
	生物危险品袋
	100个/箱
	8
	1.用于实验室收集生物危险废物进行高压灭菌，PP材料制作，最高耐受温度可达135℃。

2.机械强度高，接口可承受较大的重量，在装满废品拿起时也不会破裂。
3.颜色为醒目的红色，印刷有警示标记及“BIOHAZARD”字样。
	行业标准规定


