颅内压监护仪技术参数

1.工作原理是通过其探头前部的一个金属钛丝盒内的“压力－电信号”转换器采取压力信号并转换为电信号，经过传感器电缆传导给主机进行读取和分析，最终显示于液晶显示屏幕上。

2.零点漂移小 ：24小时内最大漂移量小于1.0mmHg；一周内最大漂移量小于2.0mmHg。

3、钛丝的监测探头可随意弯折，不易折断且不影响测量精度，无需使用螺栓固定，探头测量精度不受温度影响。探头可以轻松的置入硬脑膜外、硬膜下、脑实质及脑室。

*4、探头零位信息记录在探头导管连接端子电子集成卡内，同一台主机在用不同已经置零探头时无需重新设置零位。

5、小巧的监护仪机身，操作简便，带有普通干电池备用电源，可以保证在断电或者移动病人时继续进行监测7小时以上。

*6、兼容各品牌的标准心电监护：可选配的信号缆线可以连接世界上决大多数品牌的心电监护仪，在后者机器上可以设定波形或者保存历史记录等功能，在不增加开支的前提下丰富了颅内压监护仪的各种功能。

7、颅内压检测范围在-40mmHg—＋100mmHg。
8、颅内压测量精度在±１mmHg。

*9、通过连接带温度测量的探头，监护仪可以显示颅内温度。

10、颅内温度检测范围在20℃-45℃（68℉-113℉）。

11、颅内温度测量精度为±0.1℃

12. 屏幕显示：平均 ICP\颅内压报警\颅内温度报警\导管植入时间显示

13.提供颅内压和颅内温度上下限报警装置（有静音功能）。

14. 调零方式：植入前一键调零，自动记录零信息。探头一旦植入体内，无需再调零。

15. MR安全性：植入探头在1.5T核磁共振成像中安全。

颅内压力及温度监护仪器设备简要说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颅内压力温度监护仪 | PSO-3000 | 1套 |
| 2 | 探头连接线 | PSO-EC20 | 1套 |
| 3 | 电源线 |  | 1根 |
| 4 | 电池 |  | 1块 |
| 5 | 固定杆 |  | 1个 |
| 6 | 说明书 |  | 1本 |