高压注射器器招标技术参数要求

一、类型：悬吊双通道针筒或落地泵管式；

二、针筒式技术参数
1、 流速：0.3--20ml/sec，增量为0.1ml/sec；

2、 容量：可使用60ml、100ml、150ml针筒；

3、 压力范围：100--1000psi

4、 最长时间：9.9秒；

5、 具有过速、过量、过压报警保护；

6、 提供消耗品如：针筒或一次性注射器的价格；

三、泵管式技术参数
1、三通道注射（1个生理盐水+2个造影剂）

2、机器自动排气泡功能

3、超声波气泡警示功能

4、微粒过滤系统

5、单向止回阀

6、注射编程≥80个

7、注射速率≥8ml/s

8、造影剂装载容量范围≥200ml

9、生理盐水装载容量范围≥500ml

10、自动压力校准功能

11、过压报警功能
12、提供消耗品如：管道的供应价格；

四、售后服务

1、提供维修部手册、电路图和维修培训，提供使用手册和使用培训班；

2、使用耗材期间设备免费保修，维修期间提供备用机。

