注射器主要技术参数

一、应用范围

全数字化、可编程序的造影注射系统，用于CT扫描及血管造影。

二、主要技术注射参数

1、最大注射容量：200ml。

2、可调注射容量：1-200ml。

血管造影状态：

（1）、最大压力：83bar(1203psi)。

（2）、流速： 0.1-30ml/s。

（3）、上升时间：0.1-10sl。

（4）、容量：1-200ml。

（5)、时相数目：1。

（6)、注射延迟时间：1-240s。

（7)、X射线延迟时间：1-240s。

（8)、扫描延迟时间：1-240s。

（9)、方案数目：50。

三、注射器概念

1、微机处理器控制的小巧型注射器。

2、具有电子控制及电动传动的注射头。

3、备有可将200ML针筒（ELS）保温的针筒托。

4、注射头的上方配有LCD显示的键区。

5、由一个配有电子通讯的无刷DC马达来驱动。

四、机械设计

1、注射头与移动支架通过枢轴手臂连接。

2、确保在水平线下15度才可注射。

3、垂直向上时才可排气。

4、稍许移动注射头便可与支架分离。

5、手动开关来启动注射。（5m电缆）

6、总重量：27.5kg

五、供电

1、电源输入电压：230V,50-60Hz。

2、最大电源消耗：375VA。

3、5M电缆

六、记忆容量

1、用户可以设定和储存多达100条注射程序。

七、灌注针筒：通过菜单上的容量输入自动灌注针筒或者使用不同速度手动灌装。

选项：

- 远程控制。

- 吊项悬挂式。

- 连接扫描仪的接口。