广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

招标文件

项目名称：医疗器械采购

项目编号：GLZFCG2013A0023

采购代理机构：广西科文招标有限公司

监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室

2013年3月4日

目     录

第一章  公开招标公告...............................2

第二章  投标人须知.................................4

第三章  货物采购需求...............................17

第四章  评标办法...................................33

第五章  合同主要条款及格式.........................35

第六章  投标文件格式...............................39

第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就医疗器械采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目名称：医疗器械采购

二、项目编号：GLZFCG2013A0023

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 分标号 | 分项 | 货 物 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 遥测中央监护 | 台 | 1 |
|  | 2 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 1 |
|  | 3 | 电热蒸汽发生器 | 台 | 1 |
|  | 4 | 全自动立式灭菌器 | 台 | 1 |
|  | 5 | 监护仪 | 台 | 2 |
| B | 1 | 耳鼻喉科治疗台 | 套 | 1 |
|  | 2 | 胎儿监护仪 | 套 | 1 |
| C | 1 | 麻醉机 | 台 | 2 |
| D | 1 | 呼唤铃 | 套 | 1 |
|  | 2 | 输液泵 | 套 | 7 |
|  | 3 | 双通道微量注射泵 | 套 | 2 |
|  | 4 | 输液泵 | 套 | 10 |
|  | 5 | 血氧饱和度仪 | 套 | 1 |
|  | 6 | 六通道微量注射泵 | 套 | 2 |
|  | 7 | 营养泵 | 套 | 8 |

五、投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，生产或经营本次货物，国内注册、具备法人资格的供应商。投标人必须提供所投产品相应且有效的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表）和生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》；若投标人为医疗器械销售代理商的，须同时提供有效的《医疗器械经营企业许可证》。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2013年3月4日至 2013年3月20日，上午8：00～12：00；下午2：30～5：30（双休日和法定节假日除外）。

2、发售地点：广西科文招标有限公司桂林分公司（广西桂林市中山北路25号）

3、售价：招标文件工本费每本250元，售后不退，如需邮寄另加邮费50元

七、投标保证金：

投标保证金：所投分标采购预算金额的1%（人民币）（须足额交纳）

投标人应于2013年3月25日上午9时00分前将投标保证金以转帐、电汇、现金形式交到以下帐号：

开户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

开户银行：桂林工行叠彩分理处

帐    号：210 3200 2093 0000 2088

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2013年3月25日上午9时00分前将投标文件密封送交到桂林市政府采购开标厅（广西桂林市中山北路23号前楼五楼），逾期送达的投标文件不予接受。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2013年3月25日上午9时00分在桂林市政府采购开标厅（广西桂林市中山北路23号前楼五楼）开标。

十、招标文件查询及下载网址：http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）。

十一、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://222.216.4.8(广西壮族自治区政府采购网)、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http:// www.kwbid.com.cn（广西科文招标有限公司网）。

十二、业务咨询：

联系人：周润强    联系电话：0773－3115982                  传真：0773-3115986

十三、政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室       联系电话：0773-2829504

广西科文招标有限公司

2013年3月4日

第二章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 医疗器械采购 |
| 2 | 项目编号 | GLZFCG2013A0023 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：广西科文招标公司 地址：广西桂林市中山北路25号 联系人：周润强 电话：0773-3115982 传真：0773-3115986 网址：http:// www.kwbid.com.cn |
| 4 | 采购预算金额 | A分标预算金额：￥705100.00；B分标预算金额：￥104500.00；C分标预算金额：￥800000.00；D分标预算金额：￥303800.00。 |
| 5 | 投标人资格 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，生产或经营本次货物，国内注册、具备法人资格的供应商； 2、投标人必须提供所投产品相应且有效的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表）和生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》；若投标人为医疗器械销售代理商的，须提供有效的《医疗器械经营企业许可证》。 |
| 6 | 投标报价 及费用 | 1、投标人根据《货物采购需求》中的内容按所投分标分别作完整唯一报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目的招标代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮20%和发改办价格[2003]857号文的规定向中标供应商收取。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转帐、电汇、现金形式 投标保证金的金额：所投分标采购预算金额1%（人民币)（须足额交纳） 投标人应于2013年3月25日上午9时00分前将投标保证金以转帐、电汇、现金形式交至以下帐户： 开户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司 开户银行：桂林工行叠彩分理处 帐 号：210 3200 2093 0000 2088 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式递交的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效处理。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份（A4标准纸装订） |
| 9 | 装订要求 | 按照投标文件组成内容，单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。 |
| 10 | 包装、密封 | 正本、副本密封在一个投标文件袋中，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可，当为代理人签字时，由代理人在开标会上持法人授权书原件以备核验） |
| 11 | 包封袋上写明 | 项目名称：医疗器械采购 项目编号：GLZFCG2013A0023 采购代理机构：广西科文招标有限公司 投标单位名称： 在2013年3月25日上午9时00分前不得开启 |
| 12 | 投标文件递交起止时间 | 2013年3月25日上午8时至9时 |
| 13 | 投标文件截止时间 | 2013年3月25日上午9时整 |
| 14 | 递交投标文件地点 | 桂林市政府采购开标厅（广西桂林市中山北路23号前楼五楼） |
| 15 | 开标时间及地点、人员 | 开标时间：2013年3月25日上午9时00分 开标地点：桂林市政府采购开标厅（广西桂林市中山北路23号前楼五楼） 法定代表人持身份证或委托代理人持法人授权委托书原件和身份证参加开标会议 |
| 16 | 投标文件有效期 | 投标文件截止之日起60天 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：5人以上单数，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。评标专家确定方式：开标前由招标采购单位从政府采购专家库中通过电脑随机抽取 |
| 19 | 中标公告 及中标通知书 | 采购代理机构于评标结束后五个工作日内发布中标公告并向中标供应商发出中标通知书，中标公告发布在本招标项目公开招标公告发布的同一媒体 |
| 20 | 合同履约担保 | 履约担保的形式：转帐、电汇、现金形式 提供履约担保时间：领取中标通知书前 履约担保的金额：中标价的5% |
| 21 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后三十日内 |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购代理机构 |
| 23 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2829504 |

一、总则

1、适应范围

本招标文件适用于医疗设备采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1、“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

2.2、“投标人”是指符合本次招标项目的投标人资格并提交投标文件的供应商。

2.3、“货物”是指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4、“服务”是指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5、“项目”是指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报。

3、招标方式

公开招标方式

4、投标人资格

见投标人须知前附表

5、投标费用

见投标人须知前附表

6、联合体投标要求

6.1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

6.2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

6.3、联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件均无效。

6.4、联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

6.5、联合体各方中至少有一方符合招标文件规定的特定资质条件，但同一专业的投标人组成的联合体按照资质等级最低的一方确定资质等级。

6.6、联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

6.7、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.8、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包。

7.2、本项目不可以分包。

8、特别说明

8.1两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的，不得参加同一分标投标或未划分分标的同一招标项目投标，否则，投标无效

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一方为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

多家供应商投同一品牌同一型号的，应当按一个供应商认定（如果某一分标为多分项货物组成的，所有分项货物均为同一品牌同一型号的，应当按一个供应商认定），评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商

8.2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9、质疑和投诉

9.1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。质疑依照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）相关规定执行。

9.2、投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

9.3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式。

11、招标文件的澄清与修改

11.1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标文件截止时间十五日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

11.2、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的招标文件收受人。

11.3、澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

11.5、招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标文件截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件收受人，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

12、投标文件的组成

（1）投标函（格式见附件）（必须提供）；

（2）法定代表人身份证复印件（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件及所属单位交纳的委托代理人养老保险证明材料复印件（格式见附件）（委托代理时必须提供）；

（4）投标保证金交纳证明复印件（必须提供）；

（5）营业执照副本复印件（有经年检合格的记录，必须提供）；

（6）税务登记证复印件（必须提供）；

（7）最近一个季度依法缴纳税收（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）(必须提供)；

（8）投标报价明细表（格式见附表）（必须提供）；

（9）技术规格偏离表（格式见附表）（必须提供）；

（10）投标货物的证明文件；

- ①生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》；若投标人为医疗器械销售代理商的，须同时提供有效的《医疗器械经营企业许可证》。（必须提供）；

- ②投标人所投产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表）（必须提供）；

- ③安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件；

- ④ 中文使用说明书、含详细的技术参数，其内容应与所承诺的技术参数及性能的内容一致，否则，以说明书为准（货物采购需求要求提供的，必须提供）；

- ⑤ 产品出厂标准、质量检测报告（货物采购需求要求提供的，必须提供）；

⑥ 货物供货清单（均不含报价）（格式见附表，货物采购需求要求提供的，必须提供）；

- ⑦ 产品质量获奖证书复印件；

- ⑧ 进口产品合法手续有效证明复印件；

⑨ 节能环保等方面的资质证书复印件；

（11）投标人建议的安装、调试、检验方法或方案（货物采购需求有要求提供安装方案的，必须提供）；

（12）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（必须提供）；

（13）项目实施人员一览表（格式见附表）；

（14）联合投标协议书（格式见附表）（如有）；

（15）联合投标授权委托书（格式见附表）（如有）；

（16）投标人2011以来的账务审计报告；

（17）投标人2011以来完成同类或类似项目的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）（如有，请提供）；

- （18）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；

- (19)　货物采购需求需提供的证明文件；

- （20）其他证明文件的复印件（如属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准，并附《中小企业声明函》格式见附件）。

以上有关材料应真实有效，并加盖投标人公章（扫描公章无效），属于“必须提供”的文件均必须于本项目截标前与投标文件同时提交，否则投标无效。其余由投标人视自身情况自行提交。如投标人为联合体参加投标的，联合体主体方（或牵头）按上述所列的要求提供（属于“必须提供”的材料必须提供），非主体方必须提供第（2）、（5）、（6）项的材料。关于对联合体的要求必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关条款，否则，投标无效。

13、投标文件的语言及计量

13.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时，以中文翻译文本为准。

13.2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

14、投标报价

14.1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

14.2、投标报价应包括货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用。

14.3、投标人必须就“货物采购需求”中的内容按所投分标分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15、投标文件有效期

15.1、按投标人须知前附表规定的投标文件有效期，有效期不足的投标文件将被拒绝。

15.2、出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

16、投标保证金

16.1、投标保证金的提交：见投标人须知前附表 (其中以现金形式的，投标人必须将现金存入指定的银行账户，并于投标截止时间前到采购代理机构换取投标保证金到户证明，采购代理机构财务人员不收取现金递交的投标保证金)。

16.2、①投标人采用银行转账、电汇形式递交投标保证金的，投标保证金必须从投标人银行账户转出到指定银行账户，投标人直接将凭证复印件放入投标文件中，否则视为无效投标保证金。

②投标人采用现金交存银行方式将投标保证金交存到指定银行账户的，必须在银行现金缴款单上“缴款人”处填写投标人单位名称，“款项来源”处填写投标项目编号，持银行现金缴款单到采购代理机构换取投标保证金到户证明，并将投标保证金复印件放入投标文件中，否则视为无效投标保证金。

投标人应按上述要求交纳投标保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其投标将被拒绝。

16.3、对未足额提交投标保证金，未按本须知前附表注明的开户名称、开户银行、账号正确填写的，均按未交纳投标保证金处理，并由评标委员会现场核定该投标无效。

16.4、投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，投标人提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金。

16.5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还；

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标供应商未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商不与采购人签订合同的（不可抗力除处）；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招标程序的。

17、投标文件的装订、签署和密封

17.1、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.2、投标文件须由投标人在规定位置盖单位公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签署，投标人应写全称。

17.3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4、投标人应按投标人须知12条投标文件的组成规定的顺序自编目录及页码，按投标人须知前附表装订要求，正本一份，副本四份，单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.5、将投标文件“正本”、“副本”一并装入投标文件袋中，投标文件的包装、密封、标记见投标人须知前附表。

17.6、未按规定或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

18、投标文件的修改和撤回

18.1、投标人在投标文件截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

18.2、投标文件截止时间后的投标有效期内，投标人不得撤回、修改投标文件。

19、投标文件的递交

19.1、投标人应按投标人须知前附表规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

19.2、投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

19.3、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。

四、开标

20、开标的时间和地点

20.1、采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，投标人按前附表所列相关人员准时参加开标会并签到，如未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

20.2、投标人少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新招标。

21、开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）投标人代表共同检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（4）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标函的投标总报价、分标投标报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

五、评标

22、评标委员会组成

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会的组成见投标人须知前附表。

23、评标原则和评标办法

23.1、评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

23.2、评标办法是综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

23.3、评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

23.4、在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

23.5、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

24、评标程序及要求

24.1、采购代理机构核实评标委员会成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

24.2、评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.3、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.4、评标委员会按招标文件中规定的评标办法，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.5、采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示评标委员会复核或书面说明理由。

24.6、采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

24.7、本招标项目是以各分标政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的投标报价，评标委员可以不予评审，全部投标报价均超过政府采购预算价时，评标委员会有权决定采购项目废标。

25、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

26、错误修正

投标文件如果出现计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标函总报价与投标报价表总报价不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的，按货物性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家(含五家)以上的，可推荐前三名为中标候选人，进入详评的投标人为四家(含四家)以下的，可推荐前两名为中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

（4）第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

(5) 评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

- 28、属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按16条款提交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，或未提供法定代表人授权委托书（委托代理的）；

- （3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

- （6）投标有效期、交货时间、质保期不能满足招标文件要求的；

- （7）投标人未根据“货物采购需求”中公布的采购内容按所投分标分别作完整唯一报价；

- （8）不满足“货物采购需求”中标注★号的实质性要求，或未标注★号但经评标委员会一致认定有明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求的实质性要求；

- （9）投标人未按要求提供 “原件备查”材料原件的，或所提供材料原件与其在投标文件中提供的材料复印件不一致的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件的（有文件规定除外）；

（12）不符合法律、法规或招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 29、属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）分标符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）投标人的报价均超过了政府采购预算的，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、中标通知

31.1、采购代理机构根据评标委员会的评标结果按投标人须知前附表公布中标结果。

31.2、在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。如中标供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理中标通知书领取手续的，按违约处理。招标采购单位将取消其中标资格，没收中标供应商所有投标的全部投标保证金，从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同。

31.3、采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

六、签订合同

32、签订合同

32.1、投标人领取中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2、中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

32.3、如中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

32.4中标人与采购人自签订合同之日起七个工作日内，采购人将二份合同副本报桂林市政府采购管理办公室备案。

33.合同履约担保

33.1、履约担保按中标价的5%提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金（将投标保证金转成履约保证金，所交金额不足部分补足,剩余部分退回中标供应商）缴入广西科文招标有限公司桂林分公司账户,并由广西科文招标有限公司桂林分公司转入桂林市政府采购管理办公室履约保证金专户。

33.2、如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该中标资格并没收其投标保证金，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3、货物安装验收合格后，中标供应商将《验收报告单》送交桂林市政府采购管理办公室，并于每月十五日之后办理履约保证金退款手续，桂林市政府采购管理办公室在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4、在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知桂林市政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

七、其他事项

中标供应商领取中标通知书前，向广西科文招标有限公司一次性付清招标代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

第三章　货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

二、本表中参考品牌型号及技术参数、性能及配置不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能及配置同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在技术参数、性能及配置要求中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、评标时，如果评标委员会发现本“货物采购需求”的技术参数、性能及配置要求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，有权认定不得作为主要技术参数、性能及配置要求或不得作为投标无效要求处理。

五、计算机设备（台式计算机、便携式计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并提供相关的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

A分标：

| 项号 | 货物名称 |  | 参考品牌、型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测中央监护 |  | 1、整机原装进口。 2、屏幕尺寸≥15英寸，TFT高清晰液晶显示屏。亲用户性中（英）文菜单，全触摸屏操作，可随意手写输入病人姓名资料，方便用户操作。灵活的显示风格：可设置2，3，4，5，6，7，8显示。 3、监护病床数：≥8床监护。 4、波形显示方式：固定、移动显示方式；显示波形：ECG、脉搏（SPO2）、二氧化碳和呼吸；波形与数据同屏显示；可显示的数据：心率(或脉搏率)，VPC，ST，SPO2，NIBP（收缩压、舒张压和平均压），呼吸率和体温，二氧化碳。 5、多级声光报警，可从任意角度觉察报警情况。具有单床报警指示灯，高亮报警指示信息，具有信号强度指示。 6、报警项目：心率（或脉搏率）、SPO2，NIBP（收缩压、舒张压和平均压）二氧化碳、呼吸率、体温、Apnea、心律失常、噪音、检查电极、检测脉搏、检查探头、信号丢失、呼叫、安装记录纸、关闭记录纸仓和低电池。 7、数字式数据传输和双天线互补接收方式，防止信号丢失，抗干扰性强，可使用范围大，可在使用范围内灵活使用。接受频率：420-472MHz，同步方式。 8、8人多参数遥测：心电图、呼吸、体温（2ch）、无创血压、呼末二氧化碳、血氧饱和度（所监测到的参数视发射盒或与其所无线联网的床边机而定）。 ★9、高精度的心律失常检出、存储、回放。可存储回放每床≥96小时数据，≥96小时生命体征列表，≥96小时各参数趋势回顾，≥96小时心律失常回顾，≥96小时ECG波形全息回顾，≥96小时报警历史回顾。 10、心率率失常报警：≥22种。 11、内置3通道热敏记录仪，可手动或自动记录各参数数据及各回放数据，列表，波形。 12、接口：SD卡槽。连续通迅端口：可向外接设备输出数据。外接显示输出端口：可外接显示器。具有网络接口，可连接网络打印机。 13、可选配充电电池，充满电可工作30分钟以上。 ★14、发射盒尺寸≤85×54×22 mm，重量≤85克。使用普通5号电池可连续工作≥10天。 15、配置要求：主机1台、电源线1根、S型姓名贴1个、L型姓名贴1个、写姓名笔1支、记录纸1本、心电发射盒4个。 | 1台 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 |  | 1、灭菌室容积：≥1500升。 ★2、密封门：双门、机动门，带有压力安全联锁装置(提供由技术监督局出具的自动门灭菌器压力安全联锁装置鉴定书复印件)。 3、设计压力：0.25Mpa。 4、最高工作温度：136℃。 5、灭菌室内壁材质：内壁材质为6mm厚SUS304不锈钢板，采用电抛光技术，光洁度高；环形加强筋，自动机器人焊接。 6、灭菌室焊接方式：等离子全自动焊接方式，焊后无焊迹。 7、灭菌室抽真空率：三次脉动真空后使灭菌室内空气排除量>99%。 8、控制方式：全自动PLC控制、配有7寸彩色触摸屏人机操作界面、灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要自行设定，自动打印过程参数；设备报警记录存储在触摸屏上，可实时查询记录。 9、记录方式：【后门】内置热敏打印机打印过程参数；可打印报表及曲线两种记录方式(保存3年以上)。 10、程序选择：设备具有织物，器械、液体、B—D试验程序等。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置，预留两个以上程序用户自定。 11、程序控制：具有自动修改灭菌温度功能，保证在蒸汽压力不稳定的情况下，完成灭菌过程；设备配备多个通讯接口，可升级供应室追溯系统。 12、真空泵：进口直联式真空泵，可避免皮带传输造成的故障。 13、主要控制阀门：进口角座式气动阀；进口减压阀；双安全阀控制超压。 14、内室疏水方式：进口角座式气动阀控制，可自行调整，适合南方不饱和蒸汽源，保证灭菌物品干燥，压缩气管道全部采用铜管。 15、设备功能：设备带有自动、手动和停电时的手动操作方式，保证灭菌物品在停电时正常取出。 16、空气过滤器：过滤精度≤0.22微米。 17、工作电源：控制电源220V/50Hz，用电功率：0.5kW。 18、动力电源380V/50Hz，用电功率：3.85kW。 19、加热方式：蒸汽加热。 20、外型尺寸：2182×1445×1940mm（长x宽x高）。 21、灭菌室尺寸：1870×680×1180mm（长x宽x高）。 22、设备水耗量：≤450千克/次。 23、设备蒸汽耗量：≤35千克/次。 24、设备压缩气耗量：≤50L/min。 25、设备净重（约）：2200千克。 26、设备随机附件：不锈钢消毒车一辆，外搬运车两辆，篮筐8个（尺寸由用户指定），压力表3个，安全阀2个（双份），山东新华BD图1件，医用静音无油空压机1台，密封圈1条。 | 1台 |
| 3 | 电热蒸汽发生器 |  | 1、电热管功率：380V/50Hz/60kW。 2、额定蒸发量：80kg/h。 3、额定蒸汽压力：0.65Mpa。 4、额定蒸汽温度：162℃。 5、锅炉重量：约145kg。 6、功能要求：具有自动加水、压力自动控制、缺水、超压和过电流自动保护等控制功能。 7、筒体材质：锅炉专用碳钢板。 8、工作压力：0～0.65Mpa。 9、控制方式：双液位控制器控制水位。 10、锅炉水容量：≥47kg。 11、设计寿命：≥八年。 12、外形尺寸（mm）：约796×494×1550（长×宽×高）。 | 1台 |
| 4 | 全自动立式灭菌器 |  | 1、微电脑控制技术，数码显示，触摸式按键。 2、灭菌过程动态曲线显示，LED数字显示室内温度、时间和故障报警代码。 3、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。 4、设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，供用户选择。 5、具有正压动态脉冲排气功能，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度。 6、内置不锈钢消毒筐，具有后热力干燥功能，灭菌与干燥效果更好。 7、内置水箱，汽水内循环。 8、水平滑动式开关门，自涨式密封圈，操作简洁安全。 9、超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。 10、防干烧保护装置：低于低水位，系统自动切断加热电源并报警。 11、门的压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 12、超压自动泄压的安全阀，达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄压，自动确保安全。 13、电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。 14、设计压力：0.28Mpa。 15、设计温度：150℃。 16、温度选择范围：105～136℃。 17、腔体材料：06Cr19Ni10不锈钢。 18、附件：不锈钢消毒提篮2个。 19、溶解温度：60.0～100.0℃。 20、温度显示精度：0.1℃。 21、保温温度：40.0～60.0℃。 22、最高工作压力：0.23MPa。 23、内腔尺寸（mm）（Φ×L）316×667。 24、外形尺寸（mm）（L×W×H）616×476×990。 | 1台 |
| 5 | 监护仪 |  | 1.可监测参数： 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)，另可升级监测有创血压(IBP)、呼末二氧化碳(EtCO2) 。 2.显示： 2.1 10.4〞示，分辨率为800×600。 2.2 显示通道≥8个。 2.3 可外接显示器。 3.心电： 3.1 导联输入：3导或5导可选。 3.2 心电模式：监护、诊断或手术可选。 3.3 心电显示通道≥4通道，支持同屏心电7导联显示。 3.4 同屏ST段测量通道/导联≥3通道/导联。 3.6 具有13种心律失常分析功能。 3.7 心律失常事件存储≥180条。 4.呼吸： 4.1 呼吸导联≥4导。 4.2 呼吸率测量范围、误差：0 rpm ～120 rpm、±2rpm。 4.3 窒息报警时间设置：5～100s可选。 5.血氧饱和度： 5.1 SpO2测量范围、精度：0%～100%、在70%～100%范围内为±2%。 5.2 脉率测量范围、精度：30bpm～240bpm、±2bpm。 6.无创血压： 6.1 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉搏。 6.2 测量模式：手动、自动、连续可选。 6.3 具有动态血压监测功能。 7.体温： 7.1 通道数：单体温或双体温。 7.2 具有体温差显示和报警功能。 8.掉电存储功能： 8.1 可存储NIBP数据列表≥1000组。 8.2 趋势存储回放时间≥800小时。 8.3 全息心电波形存储回放时间≥120分钟。 9.其他性能： 9.1 能显示动态刷新的呼吸氧合图界面。 9.2 能提供多种药物的计算和滴定表显示功能。 9.3 具有声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,报警范围与各参数显示范围一致。 9.4 报警事件存储≥180条。 9.5 标配内置三通道热阵记录仪，能实时或报警触发打印波形和文本。 10.配置要求： 10.1 主机1台。 10.2 五导心电电缆与导联线，一体式，扣式1套。 10.3 血氧饱和度探头, 成人指夹式，一体式1套。 10.4 无创血压袖带, 成人1套。 10.5 电极片, 成人, 10片/包，进口1包。 10.6 可插拔充电电池1块。 10.7 记录仪，三通道，内置1个。 | 2台 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 按国家有关产品规定执行“三包”，保修期最短不得少于1年。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起5个工作日内。 2、交货地点：桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后24个小时内响应，48小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复。 2、免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 3、投标人在投标文件中必须提供生产厂家或总代理对外公开发布的产品彩页或产品说明书（含详细的技术参数），其内容须与投标文件技术规格偏离表中所承诺的技术参数完全一致，否则投标无效。 4、全自动灭菌器验收合格后支付产品验收合格后支付40%，余款2年内，按季度支付，其余产品在验收合格后一次付清。 5、带★符号的参数必须满足，否则投标无效。 6、第一分项货物已办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品）的相关审批手续，接受进口产品参加投标。第二到第五分项货物未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品）的相关审批手续，不接受进口产品参加投标。 7、第二分项货物必须提供所投货物的压力容器设计许可证复印件、压力容器生产许可证复印件。 8、投标供应商投第二分项货物须承诺地区至少配有两名以上专职售后服务人员，及配件库备有常用配件，并提供人员姓名和联系电话；中标供应商须免费将采购人原有机器进行移机，免费为用户派2名操作者去生产企业进行技术操作、基本维护培训；保修期（一年）内有厂方负责验证，厂家协助医院送压力表、安全阀至特种设备监督所校验，检测费用采购人承担。 9、本项目采购预算金额为人民币705100.00元。 |  |  |

B分标：

| 项号 | 货物名称 |  | 参考品牌、型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉科治疗台 |  | ★1 、书写台加电脑储物柜：尺寸：长1680×宽700(mm),高级复合材料台面(微晶石)，高分子外壳,易清洁、耐乱花、耐磨、防渗透。 2 、聚光斑照明灯：LED光源, 24V/10W,2万小时的超长寿命,色温5000K左右。 3、吸引枪；吸力0－600mmHg，用于吸引耳鼻喉部淤血、浓痰等负压吸引。 ★4、多功能一体化组合式枪(配喷雾、吹气、喷粉等)：以气压枪为正压气源,正压可达0.08MPa,通过选取功能不同的枪组件,实现药液雾化,喷粉等功能。 5、喷雾枪(弯管/直管)：不锈钢制造，可拆卸，回流式喷枪设计,可高温高压消毒流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度。 6、吹枪：正压可达0.08Mpa。 7 、喷粉枪：药粉喷酒均匀,使药粉直达病灶。 8、 间接镜加温器：按键开关， 750W，加热时间1-10秒可调；用于对间接喉镜的加温除雾。 ★9、内窥镜光源：卤素冷光源，24V/150W。 10、器械盘：不锈钢, 带盖，305×205×50mm，可高温消毒；用于放置消毒后的干净器械。 11、不锈钢罐：不锈钢，带盖，φ90mm×90mm，可高温消毒；用于放置酒精棉球、纺纱等辅料。 12、药瓶：医用深色玻璃小药瓶，60ml；用于放置避光液体药水。 13、阅片灯：LED超薄可壁挂。 14、整机尺寸：(长宽高) 1680mm×700 mm×1900mm（含灯柱高）。 15、重量： 110kg。 16、功率：＜2000W。 17、电源： 220V 50Hz。 | 1套 |
| 2 | 胎儿监护仪 |  | 1、全中文操作界面。 ★2、具有实时在线电脑自动分析功能，能对每一时刻胎儿胎心率基线高低、各种加速、减速的变化、细变异大小、宫缩的变化及胎动情况，进行实时分析并将分析结果实时显示在屏幕上，并且最后能对整个监护的全部信息按无刺激试验（NST）或宫缩试验（OCT、CST、BST）进行综合分析，给出诊断结果及胎儿评分。 ★3、可同时对两个孕妇的胎儿进行实时监护，也可双胞胎监护；并且具有屏幕自动分割技术，可单床/双床显示。 4、可随时在监护曲线的旁边进行汉字标注说明，并储存形成电子病历，方便医护人员查阅、分析，必要时可做为医疗事故法律取证。 5、全数字化自动同步、自动跟踪和数字信号自相关处理技术，胎心率曲线和数字同步实时显示，准确、可靠、符合临床。 6、当探头滑落或其它原因检测不到胎心信号时，系统可以自动抬笔，断开正在显示的曲线，避免显示假性监护图形。 7、针对同一孕妇可以按监护时间将监护信息多次存储，便于回放及检索查找。 8、数据库可存储百万个监护记录，保存孕妇资料；且搜索孕妇信息时可按日期/住院号/姓名，3种方式可选。 ★9、具有全图显示、全图打印功能，一屏幕可显示20min（或60min）的监护画面，且最多可打印60min的监护曲线；打印支持A4/B5等纸型。 10、声光报警，上、下限可调。 11、胎儿监护指标： （1）监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动。 （2）超声发射频率及方式：1.0MHz，12晶片数字脉冲超声宽带方式。 （3）超声功率强度：＜5 mW/cm2。 （4）胎心率测量范围：65—210bpm。 （5）宫缩压力记录范围：0－100相对单位。 （6）自动检测胎动。 | 1套 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 按国家有关产品规定执行“三包”，保修期最短不得少于1年。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起5个工作日内。 2、交货地点：桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后24个小时内响应，48小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复。 2、免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 3、投标时须提供投标产品彩页或产品参数的说明书，作为评标的重要依据，否则投标无效。 4、产品验收合格后支付95%，余款半年后付清。售后服务服务过程中如有违反约定的情况，采购人有权扣除质保金。 5、带★符号的参数必须满足，否则投标无效。 6、货物未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品）的相关审批手续，不接受进口产品参加投标。 7、本项目采购预算金额为人民币104500.00元。 |  |  |

C分标：

| 项号 | 货物名称 |  | 参考品牌、型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 |  | 一、气体输送 1．气源：氧气、笑气，选配空气。 ★2．具有氧气和笑气电子流量计。 3．具有笑氧联动装置，保证氧浓度不低于25%。 4．外部新鲜气体出口。 5．快速充氧功能 二、麻药输送 1．配备一个原装进口挥发罐，确保麻醉药的准确输出。 2．温度、压力、流量自动补偿。 三、呼吸机 1．采用稳定的气动电控通气方式，上升式风箱，小儿麻醉无需更换风箱。 2．具有手动模式、VCV，PCV-VG、SIMV（同步间歇指令通通气模式）。 3．呼吸机设定参数：VCV模式下，潮气量设定范围：20ml～1500ml。 4． 呼吸频率：6bpm～60bpm。 5．吸呼比： 4:1～1:8。 6．电子PEEP设定范围：OFF，4 cmH2O～20cmH2O。 7．PCV吸气压力设定范围：6cmH2O～60cmH2O。 四、呼吸回路 1．集成回路设计，系统容积量小，拆卸方便，可134℃高温、高压消毒。 ★2. 在回路的吸入端和呼出端有流量传感器，流量传感器内置在回路内，传感器与麻醉机的连接线内置在回路内。 3． 配备有ACGO接口，能外接T管回路，并能监测气体氧浓度。 4．具有动态的潮气量补偿功能，保证潮气量精确输送给病人。 五、监测 1．呼吸机配有12寸以上彩色TFT显示屏，支持触摸控制。 2．具有潮气量、分钟通气量、呼吸频率、实时气道压力、顺应性监测。 3．具备压力－时间、流速－时间、容量－时间波形显示，能直观地观察到病人呼吸的变化情况。 4. 可选配压力-容积环，流速-容积环波形显示。 六、工作平台 1. 配备有抽拉式工作台，不使用时可将其折叠收藏在机身内。 2．内置充电锂电池，持续供电≥60分钟。 ★3．麻醉机有内置插槽，配置插件式EtCO2（呼末二氧化碳）监测模块、BIS监测模块，监测数据同屏显示。 4．接口： 预留有CIS接口、电源输出接口，并带有监护仪支架。 5．具有流量计背景灯、顶光灯。 6、电源工作：100-240V。 麻醉机多功能监护仪—技术参数 1.性能要求 1.1标配监测参数： 心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）、体温（TEMP）、双通道有创血压（IBP），可选配呼吸力学（RM）,麻醉气体（AG），热稀释法心排（ICG），呼末二氧化碳（主流），脑电双频指数（BIS）； 1.2主机采用模块化插件式，可选辅助插件箱（箱体8个槽位），插件箱与主机接口：电源与通讯使用同一根电缆。 2. 显示： 2.1 15〞TFT显示，分辨率为1024×768； 2.2 显示通道≥8个； 2.3 ≥4小时动态短趋势显示功能，呼吸氧合图显示功能，大字体显示界面，它床观察功能，便于观察其他病人情况； 2.4 可以外接一个镜像现实的本地显示器和两个独立操作的远端显示器。 3. 心电： 3.1 导联输入：3导联：Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ，5导联线：Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ；αvR；αvL；αvF； 选配12导联：Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ；αvR；αvL；αvF；V1-6； 3.2 心电模式：监护、诊断、手术； 带宽： 诊断模式： 0.05～100Hz 监护模式： 0.5～40Hz 手术模式： 1～20Hz。 3.3 心率测量范围：成人 15～300bpm 新生儿/小儿 15～350bpm，分辨率：1bpm，精度：±1bpm或±1%,取大者。 3.4 ST段监测：有； 测量范围：-0.2mv～2.0mv； 报警范围：-0.2mv～2.0mv； 3.5心律失常分析：13种； 3.6报警：声光双重报警，有回顾； 3.7 可选配通过美国FDA认证的Mortara心电算法。 4.呼吸 4.1方 式：胸阻抗法，Ⅰ、Ⅱ导联可选； 4.2呼吸模式：自动/手动； 4.3呼吸率测量范围：成人 0～120rpm，小儿和新生儿0～150rpm； 4.4分辨率：1次/分钟； 4.5精度：7～150次/分钟: ±2次/分钟或±2%，取大者，0～6次/分钟； 4.6报警：有，声光双重报警，报警事件回顾； 4.7窒息报警：有。 5.血氧饱和度： 5.1 标配Mindray SpO2, 可选配Masimo SpO2； 5.2 测量范围：0-100%； 精确度：±2%（70-100%，成人/小儿，非运动状态） ±3%（70-100%，新生儿，非运动状态） ±3%（70-100%，成人/小儿/新生儿，运动状态） SpO2报警：有 脉率测量范围：20～254bpm 脉率分辨率：1bpm 脉率精度：±3bpm（非运动状态） ±5bpm（运动状态） 脉率报警：有。 6成人、小儿、新生儿，必须有对应三种模式及附件，有菜单可调节。 7.体温： 7.1 通道数：单体温或双体温； 7.2 单位：摄氏（℃）、华氏（℉） 可选。 8. 掉电存储工程： 8.1存储功能：趋势数据：每个工作参数120小时的趋势图/趋势表数据，最小时间间隔为1min； 8.2参数报警事件：100个，包括报警时刻相关的参数波形，波形长度8s，16s，32s可选； 8.3心律失常事件：100组； 8.4 NIBP测量结果：1000组，包括收缩压、平均压、舒张压及测量时间； 8.5冻结波形：能存储每道显示在屏幕上的波形； 8.6全息波形：选配CF卡可最长存储24小时全息波形。 9.其他性能： 9.1 标配药物浓度计算和血液动力学计算，可选配通气功能计算，氧合功能计算，肾功能计算； 9.3报警：具有上、下限报警功能，声、光双重三级报警； 9.4语言选择：中/英文； 9.5 内置三通道热阵记录仪，能实时或报警触发打印波形。 10.必须具有国家药监局颁发的Ⅲ类医疗器械产品注册证。 11. 标配双通道有创血压； 11.1通道数：标配双通道，可升级至最多8通道； 压力传感器：灵敏度：5μV/V/mmHg； 压力名称：ART、Ao、CVP、ICP、LAP、BAP、PA、RAP、UAP、UVP、FAP； P1-P8； 测量范围：-50～300mmHg； 有创压报警：有； 分辨率：1mmHg； 测量精度：±2%或1mmHg，取大者。 12. 标准配置： 主机； 肌松测定仪 1个； 光纤喉镜 2套（2个柄，6个镜片，其中成人4，儿童2）； 不锈钢有靠背麻醉凳 10个； MPM多参数检测模块：可检测心电+呼吸+无创血压+血样饱和度+脉搏+双； 体温(体温探头选配)+双通道有创压。掉电存储功能、记录仪、锂电池、支架、挂钩。 选配： Masimo SET血氧饱和度，有创压（颅内压检测）、无创血压高压测量功能。 | 2台 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期壹年，免费保修期内如主机一年内两次维修后免费更换主机，所提供的零配件（含选配件）及维修时更换的零配件（含选配件）均是原厂正品；如因设备质量问题导致设备不能正常工作的免费保修期相应顺延。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起3个工作日内。 2、交货地点：桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后24个小时内响应，48小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复。 2、免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 3、投标人在投标文件中必须提供生产厂家或总代理对外公开发布的产品彩页或产品说明书（含详细的技术参数），其内容须与投标文件技术规格偏离表中所承诺的技术参数完全一致，否则投标无效。 4、产品验收合格后支付40%，余款2年内，按季度支付。 95%，余款半年后付清。售后服务服务过程中如有违反约定的情况，采购人有权扣除质保金。 5、带★符号的参数必须满足，否则投标无效。 6、货物未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品）的相关审批手续，不接受进口产品参加投标。 7、本项目采购预算金额为人民币800000.00元。 |  |  |

D分标：

| 项号 | 货物名称 |  | 参考品牌、型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼唤铃 |  | 一、智能护理通讯主机： 1.OLED汉字显示： 主机显示屏仿手机设计，菜单式操作，可显示操作过程、时间、呼叫、功能菜单等多种汉字信息。 2.主机、分机免提通话：主机可以不使用电话机与分机通话。 3.语音报号：分机呼叫时，主机人声播报分机的床位号码。 4.来电显示：分机呼叫时，电话机显示分机的床位号码并振铃。 5.主机分机音乐振铃： 系统有12首和弦音乐，不同分机可设定不同音乐。 6.振铃音量可调： 系统有16级音量，适应白天、夜晚的不同要求，并有语音提示。 7.通话音量可调：主机与分机通话时的音量可以调节。 8.主机三级护理级别：主机有三种不同护理级别，并有红、绿、黄三色灯 。 9.音乐显示屏：分机呼叫时显示屏音乐振铃，并有语音报号。 10.门灯提示：分机呼叫时,门灯按分机的护理级别显示不同颜色灯。 11.高级优先： 高护理级别分机优先呼叫、显示，并有语音提示 。 12.主机播放广播：可接入录音机，MP3等信号源播放音乐或广播，使用电话机或主机可以免提播放。 13.系统两芯线联网：所有分机并联在总线上，系统只有一条两芯总线。 14.在线编号： 分机在线任意设定、修改号码；门灯和紧急按钮也可在线编号。 15.双向呼叫、双工通话：分机和主机可以相互呼叫，送话受话无需转换。 16.分机无中断呼叫：任何时间，只要有分机呼叫均能呼入并显示。 17.分机可播放广播：任意分机都可播放音乐或广播，也可以关掉广播。 18.显示日期时间：主机显示窗口可显示日期及时间。 19.主机存储呼叫并显示：分机呼入而主机无人应答时，主机将分机号码及呼叫顺序存储并提示。 20.故障自检报警： 当系统出现故障时主机显示窗口会给出数字显示，并伴有声响报警提示。 21.故障自诊断： 主机可以实时检测总线的电流、电压，并报警提示。 22.分机关联设定： 分机（包括紧急按钮）可以关联门灯、房间号，分机呼叫时显示屏会显示、门灯会亮。 23.系统多功能显示呼叫：分机呼叫主机，主机OLED窗口显示、显示屏显示。 ★24.无线寻呼： 系统可佩备BP机，分机呼叫时，BP机会振铃提示。 ★25.联网功能：主机设有通讯接口，可与医院原有管理系统联网，可以连接计算机也可相互联网。 26.主机高精度时钟： 系统自动通过卫星获取时间，与北京时间保持一致。(可选功能) 27.音乐显示屏：显示屏可以随分机呼叫播放音乐。 28.无绳电话: 系统可以配备无绳子母机，医护人员在病区任意位置皆可通话。 29.三色门灯:系统可以配备能显示三种灯光的门灯，并可关联分机。 30.卫生间报警分机: 系统可以配备紧急按钮，采用防水设计，特殊声响提示。 二、分机主要功能： 1、与主机实现双向通话。 2、分机呼叫主机。 3、呼叫清除。 4、指示灯提示叫通。 5、和弦音乐。 三、走廊显示屏： 悬挂在走廊天花板上，显示时间，当分机或紧急按钮呼叫主机且无人应答时，显示屏显示分机号码。 | 1套 |
| 2 | 输液泵 |  | 1.速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最低每级1ml/h)。 2.流速精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度）。 3.冲洗速率：1000 ml/h。 4.输 液 量：1ml～9999ml。 5.累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml）。 ★6.阻塞压力范围三挡可调: 高：120±26.7kPa 中：66.7±13.3kPa 低：10±6.6kPa 7.具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h）。 ★8.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul。 9.报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。 10.电源：AC220V，50HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以。 25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上。 11.功 率：39VA。 12.操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条。 13.输液历史纪录：1200条（约7天纪录，可从泵上查询）。 14.输液器：本泵最多可以选用9个厂家生产的一次性使用输液器，前3个品牌输液器出厂时已经校准，输液器4～9需要用户自行校准。 15.运行环境条件：a) 温度: +10～+40℃ b) 相对湿度: 20%～90%。 16.运输和存储条件：温度-40℃～+50℃ 相对湿度≤95% 大气压50.0～106.0kpa 17.IP等级：IP×4（防溅水）。 18.适用范围：供临床作控制注入患者体内液体（药液，营养液及血液等）流量用。 19.输液方案设置。 20.快速输液控制。 21.压力动态显示。 22.快进键保险。 23.整机防溅水设计。 24.输液单位选择。 25.市电及内部电池显示。 26.护士呼叫接口。 27.RS232电脑标准接口。 28.车载电源接口。 29.中文提示错误操作。 30.速率自动换算。 31.驱动动力装置可拆卸清洗。 | 7套 |
| 3 | 双通道微量注射泵 |  | 1、注射器规格：10ml、20ml 、30ml 、50ml。 ★2、注射速率： 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）； 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）； 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）； 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）。 3、快速速率： 1200ml/h (50ml 注射器)； 600.0ml/h ( 30ml注射器)； 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300ml/h ( 10ml 注射器)。 4、累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）。 5、限制量：0—9999ml。 6、精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。 7、电源：AC220V±22V 50HZ±1HZ、DC12V 充电16小时后可持续工作3.8小时以上。 8：功率：21VA。 9：运输和存储条件：温度-40℃～+50℃； 相对湿度：≤95%；大气压：50.0～106.0kpa。 10、环境条件：温度- 5—40℃；相对湿度 20%---90%。 11、报警：残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警、遗忘操作报警。 12、类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备。 13、IP等级：IP×4（防溅水）。 14、通过CE认证（暨符合IEC60601-2-24标准和IEC60601-1-2标准）。 15、自动识别注射器规格。 16、可以选用13个厂家生产的一次性注射器（注射器品牌可根据用户要求更改）。 17、适用范围：供临床作控制注入患者体内液体（药液，营养液及血液等）流量用。 ★18、双道分速输注。 19、流量设定键锁定。 20、各种声光报警。 21、市电及内部电池指示。 22、输出液量查询。 23、提示错误操作。 ★24、阻塞后针筒内压力自动释放。 25、可记录500条以上（含500条历史纪录，可根据用户要求增加数据量）。 26、具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。 27、快速输液控制。 28、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 29、KVO速率。 30、快速推进键保险。 31、注射过程中计量快速推注。 32、RS232 电脑标准接口。 | 2套 |
| 4 | 输液泵 |  | ★1、速率：0.1mL/h～1500mL/h（每级0.1mL/h，100mL/h以上每级1mL/h）。 2、冲洗速率： 600～1000mL/h （速率可调）。 3、KVO速率： 0.1mL/h～5mL/h（速率可调）。 4、阻塞报警阈值： 高(H)900±200 mmHg (120±26.7kPa)； 中(M)500±100 mmHg (66.7±13.3kPa)； 低(L)100±50 mmHg (13.3±6.6kPa)。 5、输液精度：≤±5%，校准后可达：±3%。 6、气泡探测器：超声波探测方式；探测灵敏度：25ul。 7、输液历史记录： 1500条。 8、输液预置量：1～9999mL。 9、累计量： 0～9999mL（每级0.1mL，100mL以上每级1mL）。 10、报警提示： 输液完毕报警、管路阻塞报警、管路气泡报警、泵门未关闭报警、市电故障或电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、超时报警、系统出错报警、输液器未校准提示、KVO完毕报警、点滴传感器异常报警。 11、电源： 网电源电压：AC110～230 V，50～60Hz； 内置电池：DC12V，2300mAh，充满电的情况下，可以在设备以25mL/h速率下运行6个小时以上（包含电池欠压报警时间，并可根据顾客要求选配更大容量）； 外接车载电源：DC12V。 12、运行环境条件： 温度+5℃ ～ +40℃，相对湿度20% ～ 90%，环境压力86KPa～106Kpa。 13、运输和储存条件：温度-20 ～ +60℃，湿度：≤95% 14、电击防护和防水等级等级： 1类CF型设备，内置电源，连续工作模式；IP×4（属防溅水设备）。 15、通信方式（可选）： （1）有线通信——串口RS232（2）无线通信。 ★16、输液模式设定： 分四种输液模式：流速模式、点滴模式（必须配备检测器）、体重模式、时间模式，可设两组输液方案配合使用。 17、输液速率设定： 滴/min 、mL/h、时间/容量 三种。 18、重量： 2.5 KG（含夹座）。 19、外型尺寸：308(宽) mm×140(高) mm×144（深）mm。 20、适配输液器类型： 出厂时泵内预设7种品牌的输液器参数,预留3种；兼容各种泵用输液器，可通过独有的两种标定方式进行校准：容积标定方式与点滴标定方式，校准后输液精度可达±3%。 21、适用范围： 通过输液泵产生的正压来控制注入患者体内液体（药液、营养液等）流量用。 22、禁忌症： 该产品不能用于输血。 ★23、恒温功能：管路恒温功能。 24、无线通信功能：预留无线通信功能。 25、CPU设置：双CPU实时监控功能。 26、结构模式卧式结构，有效防止液体渗入泵体，可固定于支架上，亦可平放于桌面输液。 27、其它功能： 系统时间设定功能 智能脉动补偿功能 容积标定方式校准输液器 点滴标定方式校准输液器 体重模式换算功能 点滴滴数检测功能 输液方案设置 快速输液控制 三档阻塞报警阀值设置 压力动态显示 快进键保险 整机防溅水设计 超声波气泡探测 车载电源接口 各种声、光报警 市电及内置电源指示 护士呼叫接口 标准RS232接口 KVO速率 1500条历史纪录 夜间泵内照明功能 28、提供经原厂培训合格的工程师培训证书 | 10套 |
| 5 | 血氧饱和度仪 |  | 脉搏血氧饱和度 测量范围：0%～99% 测量精度：75%～99%±2％ 50％～75％±3% 脉搏 测量范围：30bpm～240bpm 测量精度：±2%或±2bpm两者取最大 ★血液灌注指数 测量范围：0.2％～20％ 测量精度：0.2％～2％±0.1％ 2％～10％±1％ 10％～20％±2％ 抗干扰能力 ★抗弱灌注能力：在PI为0.4％时仍可准确测量血氧参数 抗自然光干扰能力：自然光或者照明光源下的血氧测量值与暗室条件下相比，偏差小于±1％ 其他参数 ★显示：高分辨率点阵式LCD（128×64） 波形显示：脉搏容积波形 数据存储：最大70小时，可设置存储时间间隔 数据回放：具有数据回放功能 趋势图：脉搏血氧饱和度、脉率 外界探头：多种可选 | 1套 |
| 6 | 六通道微量注射泵 |  | 1、技术参数： 1.1类型：1类CF型. 1.2等级：IP×4属防溅水设备。 1.3注射器规格：10 ml、20ml 、30ml 、50ml。 ★1.4注射速率： 50ml：0.1ml/h---1200ml/h； 30ml：0.1ml/h---600ml/h ； 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h； 10 ml：0.1ml/h---300ml/h。 1.5快速速率：1200ml/h (50ml 注射器)； 600ml/h ( 30ml注射器)； 399.9ml/h ( 20ml 注射器)； 300ml/h ( 10ml 注射器)。 1.6累计容量： 0.1—9999ml。 1.7限制量： 0.1—9999ml。 1.8精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。 1.9电源：100-240VAC， 50/60HZ。 1.1012VDC充电电池组。 1.11运行环境条件：温度 5—40℃ 相对湿度 20%---90%。 2、功能 2.1 六道分速输注（2-6道中任何道如不使用，可按暂停键2秒关闭）。 ★2.2三档阻塞报警阈值设置。 ★2.3阻塞后针筒内压力自动释放。 2.4 13种品牌注射器选择。 2.5 快速输液控制。 2.6 快速推进键保险。 2.7 流量设定键锁定。 2.8 市电及内置电源指示。 2.9 RS232 电脑标准接口。 2.10 输出总量查询。 2.11 限制量设定。 2.12 KVO速率。 2.13自动识别注射器规格。 2.14 500条历史记录。 3、各种报警： 注射器没有夹住报警 注射器推杆安装错误报警 速率超范围提示报警 残留提示报警 注射完毕报警 电池欠压报警 电池电量耗尽报警 系统出错报警 电源线脱落报警 输出量等于限制量提示报警 管路堵塞报警 遗忘操作报警 | 2套 |
| 7 | 营养泵 |  | 产品型号：肠内营养泵（CY-300） 一、功 能： 1、可设定一次输出量； 2、方便的流量调节； 3、间断彷生输出； ★4、不同条件下的流量自动调整； 5、输出量查询； 6、快速输注； 7、多种声、光报警； 8、内置电池； ★9、市电与内置电池自动转换及指示； 10、工作时安全锁。 二、参数： 流量1ml/h～300ml/h（每级1ml/h）； 限制输出量0～999ml（每级5ml）； 输出量误差10%。 三、各种报警： ★输出出错（输液完毕，输液管堵死），电池欠压。失交流电（如电源线脱落，停市电等），设定限制量到STOP状态超过2分钟等（警声可按静音键消除）； 电源AC220±22V 50HZ±1HZ； 内置电池9.6V±2V； 电池充电18小时后可供泵工作4小时； 环境条件：温度-5℃∽40℃相对湿度不大于70%； 输入功率：13.5VA； 外形尺寸：130（L）×105（B）×193（H）mm； 重量：1.6kg （输液器：玉升牌肠内营养专用输液器）。 四、赠送双层不锈钢仪器车一台。 | 8套 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 按国家有关产品规定执行“三包”，保修期5年，其中第5、7项保修期最短不得少于1年。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货期：自签订合同之日起5个工作日内。 2、交货地点：桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后24个小时内响应，48小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复。 2、免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 3、投标人在投标文件中必须提供生产厂家或总代理对外公开发布的产品彩页或产品说明书（含详细的技术参数），其内容须与投标文件技术规格偏离表中所承诺的技术参数完全一致，否则投标无效。 4、产品验收合格后支付95%，余款半年后付清。售后服务服务过程中如有违反约定的情况，采购人有权扣除质保金。 5、带★符号的参数必须满足，否则投标无效。 6、货物未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品）的相关审批手续，不接受进口产品参加投标。 7、本项目采购预算金额为人民币303800.00元。 |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉、业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

2、评标方式：以封闭方式进行评标。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………45分

（1）以进入评标的最低的评标报价为45分，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

最低投标人评标报价金额

（2）投标人价格分 =                                    　　×45分

投标人评标报价金额

- 2、技术分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35分

（1）品牌分（评委根据各投标人所提供的主要产品品牌的知名度、国内市场占有率、产品信誉按“一档、二档、三挡”进行分档）                                                  满分9分

一档（0.1～3分）：一般品牌（同一品牌，应同一分值）

二档（3.1～6分）：同行认可品牌（同一品牌，应同一分值）

三档（6.1～9分）：著名品牌（同一品牌，应同一分值）

（2）基本分（完全满足招标文件要求的得8分；不带★号的技术参数出现负偏差的，每一项扣减2分，扣完8分为止）。

（3）货物性能分                                                          满分18分

评委根据招标文件货物技术参数、性能要求，对比各投标文件货物技术参数、性能，集体讨论确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

(一档0.1～6分；二档6.1～12分；三档12.1～18分)

- 3、财务状况分…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2分

以投标人2011年以来的财务审计报告进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。

- 4、信誉分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3分

（1）2010年以来投标人通过ISO系列国际质量管理体系认证的或者投标产品的生产企业通过ISO系列国际质量管理体系认证得1分。

（2）信誉奖分：投标人2010年以来获得有关行政机关部门颁发的重合同守信用企业、纳税先进企业、诚信单位等生产企业经营相关的奖项每项0.5分，满分2分。

- 5、业绩分 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2分

投标人2010年以来完成同类产品的销售业绩，每个业绩加0.5分，满分2分（清晰反映货物名称、种类、金额的合同书复印件为准；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次。携原件备查）。

- 6、售后服务分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………10分

（1）基本分：完全满足招标文件要求的，得2分。

（2）售后服务方案：投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本项目实施地是否有售后服务维修点（须提供常驻联系人及电话）、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。  满分6分

一档（0.1～2分）：评定为一般

二档（2.1～4分）：评定为良好

三档（4.1～6分）：评定为优秀

（3）承诺更长保修期                                                         满分2分

在满足免费保修期要求基础上，免费保修期每延长半年增加1分（以货物生产厂家承诺为准，如为多分标的，根据其占全部投标货物的比例酌情加分）。

- 7、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………………………………………………3分

- （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（九类产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）比例得0.1～1分。                         满分1分

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）比例得0.1～1分。                                        满分1分

（3）认定为区内产品的（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）比例得0.1～1分；不属以上产品的或未提供有效证明的均不得分。                                       满分1分

（三）总得分＝1+2+3+4+5+6+7

第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条  合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标人提交的投标报价明细表，技术规格偏离表，货物供货清单和售后服务承诺书；

（2）中标通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求。

第二条　合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第三条  质量保证

1、乙方应按招投标文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条  交付

1、交货时间：________________________、地点：__________________________。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条  调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_______________________________。

第九条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　付款方式

按《货物采购需求》中要求执行

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　　　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额　　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　　%，超过　　天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　　%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　　%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额　　　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1、招标文件：

2、中标人的投标报价明细表、技术规格偏离表，货物供货清单

3、售后服务承诺书

4、中标通知书

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。自签订之日起七个工作日内，采购人将二份合同副本报桂林市政府采购管理办公室备案。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

1、投 标 函 （格 式）

致：广西科文招标有限公司

根据贵方                项目招标文件，项目编号                  ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件货物采购需求和投标报价表，投标总报价（大写）                     元人民币(￥                         )。

其中：    分标投标报价为（大写）              元人民币(￥            )；

分标投标报价为（大写）              元人民币(￥            )；

......

2、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

注：未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

2、法人授权委托书（格式）

- 致：广西科文招标有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人签名（或盖章）：                               年      月     日

- 授权委托代理人签名：                                    年      月     日

注：此法人授权委托书必须由法定代表人及授权委托代理人签名并加盖法人公章,且不得改变以上格式，否则，投标无效。

3、法定代表人身份证复印件（必须提供）

委托代理人身份证复印件及所属单位交纳的委托代理人养老保险证明材料复印件（必须提供）

4、投标保证金交纳证明复印件（必须提供）

5、营业执照副本复印件（有经年检合格的记录，必须提供）

6、税务登记证复印件（必须提供）

7、最近一个季度依法缴纳税收（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）（必须提供）；

8、投标报价表（格式）

分标：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标投标报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日            期：

注：1、若此表由多页构成的，须逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人或委托代理人签名。

2、如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

9、技术规格偏离表（格式）

分标

| 序号 | 货物名称 | 招标技术需求 | 投标技术规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名：

日      期：

注：

1、投标技术规格与招标技术需求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标技术需求的为正偏离，低于招标技术需求的为负偏离。

2、此表投标技术规格与产品检验报告证书或中文产品说明书的技术指标不符的，以产品检验报告证书或中文产品说明书的技术指标为准。

3、当本表由多页构成时，须逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人或委托代理人签名。

10、投标货物的证明文件

货物供货清单（格式）

分标

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“货物供货清单”必须与“投标报价明细表”内容保持一致

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名

日　　期：

11、投标人建议的安装、调试、检验方法或方案（货物采购需求有要求提供安装方案的，必须提供）

.

12、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（必须提供）

13、项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人(公章)：

法定代表人或授权委托代理人签名：

日    期：

14、联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的       （项目名称及项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主体方(或牵头方)进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主体方(或牵头方)的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主体方（或牵头方）为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和采购代理机构各执一份

甲方单位：（公章）                             乙方单位：（公章）

法定代表人：（签名）                           法定代表人：（签名）

年       月        日                            年       月        日

说明：此协议书由多页构成的，须逐页加盖联合体各成员法人公章并由各成员单位法定代表人签名，且不得改变以上格式，否则，投标无效。

15、联合投标授权委托书

致：广西科文招标有限公司

本授权委托书声明：根据                               与                   签订的《联合投标协议书》的内容，主体方（或牵头方）                                    的法人代表人                   现授权                     为联合投标代理人，其授权委托代理权限为：                                                                        ，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

授权委托代理期限：从     年      月     日至       年       月       日止

被授权人无转委托权，特此委托。

授权人（签名）：

被授权人（签名）：

主体方（或牵头方）公章

年    月     日

注：此授权委托书必须由授权人和被授权人签名并加盖主体方（或牵头方）单位公章,且不得改变以上格式，否则，投标无效。

16、投标人2011以来的财务审计报告

17、投标人2010来完成同类或类似项目的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）（如有，请提供）

18、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

19、货物采购需求需提供的证明文件

20、其他证明文件的复印件（如属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准,并附《中小企业声明函》格式见附件）

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____  （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加__　　　　　　　　　　　____单位的__　　　　　　　　　　　　____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 　期：