附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜配套手术器械（穿刺器） | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | φ5×95 | A202 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.密封性和阻气性；2.硬度 |
| 2 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 桐庐康尔医疗器械有限公司 | 桐庐康尔医疗器械有限公司 | φ5.5 | 2018.3.3 C01D180206 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 3 | 高电位治疗仪 | 滁州国康医疗仪器有限公司 | 滁州国康医疗仪器有限公司 | GK-6A | 2018年04月20日 180420001 | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.随机文件；2.外壳和防护罩；3.输出电压 |
| 4 | 高压电位治疗仪 | 上海日晨医疗器械有限公司 | 株式会社利百世 | HealthSeed 14000X | 2017年9月 HLSAG09254 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.指示灯和按钮；2.输出电压；3.输出频率 |
| 5 | 高压电位治疗仪 | 苏州久久寿医疗器械有限公司 | 苏州久久寿医疗器械有限公司 | JJS-A9000A型 | 2018.3.13 JJS-A9A18001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 结构和布线 |
| 6 | 高压电位治疗仪 | 南京唐沃医疗科技有限公司 | 南京唐沃医疗科技有限公司 | TQY-601-A | 2017年09月 0217090050 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 7 | 髋关节假体（钴铬钼）钴铬钼股骨柄；髋关节假体（钴铬钼）钴铬钼股骨头 | 天新福（北京）医疗器材股份有限公司 | 天新福（北京）医疗器材股份有限公司 | 钴铬钼股骨柄：KB1BCZQ,small； 钴铬钼股骨头：KT1BCZQ 22/0 | 钴铬钼股骨柄：20171222；钴铬钼股骨头：20171201 钴铬钼股骨柄：1701127；钴铬钼股骨头：1700929 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 股骨球头锥连接的直径、锥度、直线度和圆度 |
| 8 | 连续性血液净化设备 | 广州德朗医疗设备有限公司 | Infomed S.A. | HF440 | 0771-017 2017-09 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 静脉压监控 |
| 9 | 软性亲水接触镜 | 科尔视医疗器械（上海）有限公司 | Vision Science Co,Ltd. | Vision Maxim | 2017/03/11、2017/03/10 737I73A3、736Q73A4、733Y73A4 、733E73A4 、732G73B1 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 折射率 |
| 10 | 软性亲水接触镜Soft Hydrophilic Contact Lenses | 实瞳（上海）商贸有限公司 | SEED Co.,Ltd. | 日抛球面镜 | 2017.08、2017.07、2017.07 3178200521、3277031811、A177021514 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 总直径 |
| 11 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-L3 | 2018.04.24 31804004002 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.防护件；2.防护罩的表面容许的最高温度 |
| 12 | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 重庆戈嘉商贸有限公司 | 重庆戈嘉商贸有限公司 | ZH-15 | 2018年01月08日 1801315002 39 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.控制器的操作部件；2.正常使用时的稳定性 |
| 13 | 特定电磁波治疗器 | 重庆萍丰机械有限公司 | 重庆萍丰机械有限公司 | CQ-27 | 2018年04月28日 PF001804280101 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 控制器的操作部件 |
| 14 | 特定电磁波治疗器 | 重庆欣尚医疗器械有限公司 | 重庆欣尚医疗器械有限公司 | CQ-22 | 2018年05月 180522012 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 控制器的操作部件 |
| 15 | 红外频谱理疗装置 | 安徽乐金健康科技股份有限公司 | 安徽乐金健康科技股份有限公司 | SLJ-B2 | 2018年04月20日 SLJ021800058 | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 随机文件（GB 9706.1-2007 、YY 0306-2008 ） |
| 16 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武威市凉州区洋溢保健品批零部 | 济宁卫康胶业有限公司 | 52mm 光面型 | 2017.09 170902 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.未经老化爆破体积和爆破压力；2.针孔 |
| 17 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 长度≥160mm 标称宽度：52±2mm | 201804 18040711 | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 18 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 菏泽康神药业有限公司 | 菏泽康神药业有限公司 | 平面型 标准宽度：52±2mm 长度≥160mm | 20180318 20180318 | 山东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 19 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 菏泽康神药业有限公司 | 菏泽康神药业有限公司 | 平面型 标准宽度：52±2mm 长度≥160mm | 20180506 20180506 | 山东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 20 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林省永新堂大药房连锁有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 平均宽度：52mm±2mm 长度≥160mm 颗粒型 | 201705 70504B1 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 21 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司咸宁分公司 | Suretex Prophylactics （lndia） Limited | 52mm 非光面型 | 2017/06 LF170605 | 湖北省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 针孔 |
| 22 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天际国际贸易（上海）有限公司 | 马来西亚英诺雷特橡胶工业有限公司 | 标称宽度：W52mm±2mm | 01/2018 PN34763 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 针孔 |
| 23 | 带线缝合针 | 长春市美迪斯达医疗器械有限公司 | 宁波市成和显微器械厂 | 线：3-0 0.45cm 尼龙（黑），针：1/2弧 4╳12 三角针 | 18034 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 缝线线径 |
| 24 | 非吸收性外科缝线 | 锐适医疗器械（上海）有限公司 | Arthrex,Inc. | AR-7201 | 2017年09月01日 18213 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 缝线线径 |
| 25 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） | 芜湖瑞健医疗设备有限公司 | 苏州市嘉盛医疗用品有限公司 | 3-0（1#） 15╳24"60cm | 2017-07-11 17G1D | 安徽省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 缝线线径 |
| 26 | 聚酯不可吸收缝合线 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | Ethicon LLC | X424H | 2017年12月28日 LPJ539 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 缝线线径 |
| 27 | 可吸收性缝线 | 国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | ETHICON,LLC | 外包装盒型号：VCP311H，单包装：VCP311 | 2016-09 KK6394 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 缝线线径 |
| 28 | 带线缝合针 | 江苏明环医用品有限公司 | 江苏明环医用品有限公司 | 3-0 | 20171125 02G1102 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 缝线线径 |
| 29 | 带线缝合针（医用涤纶编织线） | 上海元洪医疗器械有限公司 | 上海元洪医疗器械有限公司 | 针●1/2 0.6×14 双针 线2-0 90cm | 2018年3月30日 YHD-024 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 针线连接强度 |
| 30 | 微波治疗仪 | 广东康业医疗设备有限公司 | 广东康业医疗设备有限公司 | KYWB-2000 | 2018年01月19日 01804013 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.输入功率；2.正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 31 | 微波治疗机 | 重庆蜀明科技发展有限公司 | 重庆蜀明科技发展有限公司 | HYJ-Ⅱ型 | 2018年01月 21801010 | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 32 | 微波治疗仪 | 南京福中医疗高科有限公司 | 南京福中医疗高科有限公司 | METI-IVC | 2017年7月17日 C170717007 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 33 | 微波治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3 | 2018.5.16 18051601 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 34 | 微波消融治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3C | 2018.5.3 18050302 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 35 | 空心纤维血液透析器 | 海南爱肾肾病医院 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 高通量型 B-18H | 201712 1703210957 | 海南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 清除率 |
| 36 | 血液透析机 | 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | SDL-2000H | 2017年2月 AKL170201A20 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 正常检验过程中开机无法正常使用 |
| 37 | LED光固化机 | 佛山市安答科技有限公司 | 佛山市安答科技有限公司 | L-460 | 2018/5/2 80518050001 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流；2.指示器 |
| 38 | LED光固化机 | 康特威尔登特齿科贸易（北京）有限公司 | COLTÈNE/WHALEDENT INC. | Coltolux LED | 2017.11.09 180309217 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 39 | 光固化机 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | LY-B200 | 2018年03月10日 180310001 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 40 | 牙科光固化机 | 北京固琦口腔科技有限公司 | DENTLIGHT INC. | 7500080-08 | 2016 053016FD 9AE42955 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 41 | 牙科光固化机 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | L800A | 2018-05-02 05X18002 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 42 | LED光固化机 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | DB686 | 2017-06 003017201706A | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 指示灯和按钮 |
| 43 | 光固化机 | 贝思德迩医疗器材（广州）有限公司 | 贝思德迩医疗器材（广州）有限公司 | PM-LED04 | 2018-05-10 18D17752-18D17802 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 指示灯和按钮 |
| 44 | 一次性使用输注泵 | 淮北矿工总医院 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | CBI+PCA（持续给液+自控给液型） | 20180309 20180309 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 紫外吸光度 |
| 45 | 一次性使用输注泵 | 南京扬子医用制品有限公司 | 南京扬子医用制品有限公司 | CBI 容量100mL，流量2mL/h瓶式 | 2018年03月23日 18032300 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外吸光度 |
| 46 | 一次性使用输注泵 | 南京宁创医疗设备有限公司 | 南京宁创医疗设备有限公司 | CBI | 20180419 180419 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外吸光度 |
| 47 | 一次性使用输注泵 | 山东天工医用品开发有限公司 | 山东天工医用品开发有限公司 | CBI+PCA 100ml | 20180210 | 山东省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 紫外吸光度 |
| 48 | 一次性使用无菌导尿包 | 哈尔滨吉圣科技发展有限公司医疗器械分公司 | 哈尔滨吉圣科技发展有限公司医疗器械分公司 | DNB-2型 | 20171202 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | EO残留量 |
| 49 | 一次性使用医用口罩 | 六安市金安区妇幼保健院 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 平面型 17cm×9.5cm | 2018年3月8日 20180306 | 安徽省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.口罩带；2.细菌过滤效率（BFE） |
| 50 | 一次性使用医用口罩 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 平面形 | 2018年3月6日 180306 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 口罩带 |
| 51 | 一次性使用医用口罩 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 平面型 17cm（长）×16cm（宽） | 20180503 20180501 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 口罩带 |
| 52 | 医用口罩 | 濮阳市妇幼保健院 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 2017年12月1日 171201 | 河南省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 口罩带 |
| 53 | 医用口罩 | 广元济民外科医院 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 2017年8月15日 20170815 | 四川省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 口罩带 |
| 54 | 一次性使用医用口罩 | 黄山市博美医疗器械销售有限公司 | 河南省豫北卫材有限公司 | 挂耳型 | 2017年8月3日 31708180 | 安徽省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 55 | 一次性使用医用口罩 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | ‖型 耳挂式 中号 | 2018年05月02日 | 江西省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 56 | 一次性使用医用口罩 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 规格：中号/型号： A型：耳挂式 | 20171210 20171210 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 57 | 一次性使用医用口罩 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 规格：中号/型号：A型：耳挂式 | 20180105 20180105 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 58 | 医用外科口罩 | 国药东风花果医院 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 175mm×95mm | 2018.03.06 20180306B | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 口罩带 |
| 59 | 一次性使用医用外科口罩 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 175mm×95mm | 2018年5月17日 180517 | 江苏省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 压力差（Δp） |
| 60 | 医用外科口罩 | 山东省庆云县人民医院 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 型号：平面形 | 2018年3月2日 01118030206 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 压力差（Δp） |
| 61 | 医用外科口罩 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | A型长方形 M号 | 20180102 20180102 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 压力差（Δp） |