附件：2013年广东省食源性疾病监测用试剂耗材采购数量和要求

包一：供应商要求（在广东省内有生产车间、有合格的仓储物流场所、具备ISO9001：2000质量体系认证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证，报价文件提供相关资质证明材料复印件）。
一．采购数量：
	序号
	产品名称
	采购数量

	1
	采便盒
	5000个

	2
	Cary-Blair运送培养基
	7000支

	3
	木糖-赖氨酸-脱氧胆酸琼脂平板
	17000个

	4
	沙门菌显色琼脂平板
	10420个

	5
	弧菌显色琼脂平板
	10420个

	6
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆斜面
	2000支

	7
	9ml改良亚硒酸盐磺绿增菌肉汤
	15000支

	8
	沙门菌五管生化管
	1500合

	9
	3%氯化钠双糖铁
	2000支

	10
	0%，6%，10%氯化钠胰胨水
	300合

	11
	氧化酶试剂
	30合

	12
	保菌管
	2000支

	13
	3%氯化钠保菌管
	1300支

	14
	1ul一次性接种环
	20000支


二. 参数要求：
1、采便盒

螺旋盖，60ML/个，塑料材质。

2、Cary-blair运送培养基

产品具有医疗器械注册证。

每支单独无菌包装，由无菌拭子、Cary-blair转送培养基及采样管组成的采样装置。

外观：为均匀的无色凝胶，清晰无沉淀。

无菌试验：无菌生长。

3、木糖-赖氨酸-脱氧胆酸琼脂平板
产品具有医疗器械注册证。

9cm平皿一次性成品培养基，无菌包装。

外观：为均匀的红色凝胶，清晰无沉淀。

pH值：7.4士0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	鼠伤寒沙门氏菌

ATCC14028
	PR≥0.8
	红色菌落，有黑心

	生长率
	福氏志贺氏菌CMCC(B)51572
	PR≥0.5
	红色菌落，无黑心

	选择性
	大肠埃希氏菌ATCC25922
	G<3
	黄色菌落

	选择性
	粪肠球菌ATCC29212
	G≤1
	－


4、沙门菌显色琼脂平板
产品具有医疗器械注册证。

9cm平皿一次性成品培养基，无菌包装。

外观：为均匀的淡黄色凝胶，清晰无沉淀。

pH值：7.0士0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	鼠伤寒沙门氏菌

ATCC14028
	PR≥0.8
	品（紫）红色菌落

	特异性
	奇异变形杆菌CMCC(B)49005
	-
	无色菌落

	特异性
	大肠埃希氏菌ATCC25922
	-
	蓝绿色菌落

	选择性
	粪肠球菌ATCC29212
	G≤1
	－


5、弧菌显色琼脂平板
产品具有医疗器械注册证。

9cm平皿一次性成品培养基，无菌包装。

外观：为均匀的淡黄色凝胶，清晰无沉淀。

pH值：9.0士0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	副溶血性弧菌ATCC17802
	PR≥0.7
	菌落品红色

	生长率
	霍乱弧菌（非O1）
	PR≥0.5
	绿-蓝绿色菌落

	特异性
	溶藻弧菌ATCC33787
	-
	无色菌落

	选择性
	大肠埃希氏菌ATCC25922
	G≤1
	-


6、3%氯化钠胰蛋白胨大豆斜面
一次性成品培养基，无菌螺口玻璃试管包装，20支/盒。

外观：淡黄色凝胶。
pH值：7.3±0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	副溶血性弧菌 ATCC17802
	良好
	-


7、9ml改良亚硒酸盐磺绿增菌肉汤

一次性成品培养基，12ml无菌螺口玻璃试管包装，20支/盒。
外观：绿色液体，清晰无沉淀。

pH值：7.2±0.2（25℃）。

无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	鼠伤寒沙门氏菌
	生长良好
	红色

	生长率
	肠炎沙门氏菌
	生长良好
	红色

	选择性
	大肠埃希氏菌
	生长很差或不生长
	-

	选择性
	宋内志贺氏菌
	生长很差或不生长
	无色


8、沙门菌五管生化管

一次性成品培养基，12ml无菌螺口玻璃试管包装。5种×4支/盒。

理化指标：

	品        名
	颜 色
	最终pH值(25℃)

	MIO
	微紫红色
	6.5±0.2

	TSI
	红色
	7.4±0.2

	LIA
	微紫色
	6.7±0.2

	尿素 
	淡澄红色
	7.2±0.2

	西蒙氏柠檬酸盐
	绿色
	6.8±0.2


无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	品名
	指标
	质控菌株及编号
	标准值
	特征性反应

	MIO
	特异性
	大肠埃希氏菌

ATCC25922
	生长良好
	细菌扩散生长，中部培养基变紫色，滴加靛基质变粉红色。

	
	
	福氏志贺氏菌

CMCC(B)51572
	
	细菌沿穿刺线生长，中部培养基变黄，滴加靛基质无颜色变化。

	
	
	鼠伤寒沙门氏菌
CMCC(B)50115
	
	细菌扩散生长，中部培养基变紫色，滴加靛基质无颜色变化。

	
	
	宋内志贺菌

CMCC(B)51592
	
	细菌沿穿刺线生长，中部培养基变紫，滴加靛基质无颜色变化。

	TSI
	特异性
	大肠埃希氏菌

ATCC25922
	生长良好
	A/A，
产气，不产硫化氢。

	
	
	肠炎沙门氏菌

CMCC(B)50335
	
	K/A，
产气，产硫化氢。

	
	
	福氏志贺氏菌

CMCC(B)51572
	
	K/A，
不产气，不产硫化氢。

	
	
	铜绿假单胞菌

ATCC27853
	
	K/K，
不产气，不产硫化氢。

	LIA
	特异性
	奇异变型杆菌

CMCC（B）49005
	生长良好
	斜面红色，底部黄色，无黑色。

	
	
	鼠伤寒沙门氏菌
CMCC(B)50115
	
	斜面紫色，底部紫色，有黑色。

	
	
	福氏志贺氏菌

CMCC(B)51572
	
	斜面紫色，底部黄色，无黑色。

	
	
	柠檬酸杆菌

ATCC8090
	
	斜面紫色，底部黄色，
无黑色或有微量黑色。

	尿素
	特异性
	普通变形杆菌

CMCC（B）49027
	生长良好
	培养基变玫瑰红色

	
	
	大肠埃希氏菌

ATCC25922
	
	培养基变黄色

	西蒙氏柠檬酸盐
	特异性
	肺炎克雷伯氏菌

-57
	生长良好
	培养基变蓝色

	
	
	宋内志贺菌

CMCC(B)51592
	生长差或不生长
	培养基不变色


9、3%NaCl双糖铁

一次性成品培养基，12ml无菌螺口玻璃试管包装。20支/盒。

外观：为红色凝胶斜面，清晰无沉淀。

pH值：7.4±0.2（25℃）。
无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	特异性
	副溶血性弧菌ATCC17802
	良好
	K/A

	
	溶藻弧菌ATCC33787
	
	A/A

	
	肠炎沙门氏菌CMCC(B)50335
	
	K/A，产气+，H2S+


10、0%，6%，10%氯化钠胰胨水
一次性成品培养基，12ml无菌螺口玻璃试管包装。3种×6支/盒。

外观：为无色液体，清晰无沉淀。

pH值：7.7±0.2（25℃）。
无菌试验：无菌生长。

11、氧化酶试剂

包装：即用试剂，安瓿瓶装，0.75ml试剂/瓶，50支/盒。每盒需配可重复使用的安瓿瓶压碎器。

预期结果：

	菌株
	结果

	铜绿假单胞菌 ATCC 27853
	阳性：紫色

	大肠埃希菌 ATCC 25922
	阴性：无色


性能

	灵敏度
	特异性

	95%
	95%


12、保菌管

一次性成品培养基，5ml无菌螺口塑料管包装。20支/盒。

外观：淡黄色半固体，无絮状沉淀。

pH值：7.4±0.2（25℃）。
无菌试验：无菌生长。

微生物生长指标：

	指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	鼠伤寒沙门氏菌

ATCC14028
	良好
	-


13、3%氯化钠保菌管

一次性成品培养基，5ml无菌螺口塑料管包装。20支/盒。

外观：淡黄色半固体，无絮状沉淀。

pH值：7.4±0.2（25℃）。
无菌试验：无菌生长。

	微生物生长指标：

指标
	质控菌株及编号
	标准值（生长率R或抑制性G）
	特征性反应

	生长率
	副溶血性弧菌 ATCC17802
	良好
	-


14、1ul一次性接种环
接种量1μl，无菌包装，塑料材质，25支/包。
包二：

一．采购数量：
	序号
	产品名称
	采购数量

	1
	丹麦SSI 抗O沙门菌血清
	127支

	2
	丹麦SSI抗H 沙门菌血清
	109支

	3
	丹麦SSI沙门菌H相诱导血清
	64支

	4
	OXOID药敏纸片
	72合


二. 参数要求：
1、丹麦SSI 抗O沙门菌血清
	货号
	产品名称
	检测因子
	包装
	数量（支）

	48954
	Poly A-S  + Vi
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,34,35,
38,39,40,41,46,+Vi
	3 mL vial
	6

	81061
	Poly 42-67
	42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60,61,62,63,65,66,67
	1 mL vial
	6

	40290
	Poly H
	a b c d i z10 E G k L r z y Z4 1 z6 z29
	3 mL vial
	6

	73522
	OMA
	A,B,D,E,L
1,2,3,4,5,9,10,12,15,19,21,46
	1 mL vial
	6

	73523
	OMB
	C,F,G,H
6,7,8,11,13,14,20,22,23,24,25
	1 mL vial
	6

	73524
	OMC
	I,J,K,M,N
16,17,18,28,30
	1 mL vial
	6

	73525
	OMD
	O,P,Q,R,S,T,U,V,W
35,38,39,40,41,42,43,44,45
	1 mL vial
	6

	73526
	OME
	X,Y,Z,51,52,47,48,50,51,52
	1 mL vial
	6

	73527
	OMF
	53,54,55,56,57,58,59
	1 mL vial
	6

	73528
	OMG
	60,61,62,63,65,66,67
	1 mL vial
	5

	23839
	O:4
	B
	3 mL vial
	12

	40224
	O:8
	C2,C3
	3 mL vial
	6

	40276
	O:9
	D1,D2,D3
	3 mL vial
	12

	40230
	O:16
	I
	3 mL vial
	5

	40269
	O:1
	A,B,D1,D2,D3,E4,G,H,R,T,V,X,51,53,59
	3 mL vial
	5

	40272
	O:5
	B
	3 mL vial
	6

	40273
	O:61
	C1(61+),C2
	3 mL vial
	5

	40274
	O:7
	C1
	3 mL vial
	6

	40277
	O:10
	E1
	3 mL vial
	6

	57543
	O:12
	A,B,D1,D3
	3 mL vial
	5


2、丹麦SSI抗H 沙门菌血清
	货号
	产品名称
	检测因子
	包装
	数量

	40291
	HMA
	a b c d i z10
	3 mL vial
	6

	40292
	HMB
	E G
	3 mL vial
	6

	40293
	HMC
	k L r z y Z4
	3 mL vial
	6

	40294
	HMD
	1,2 1,5 1,6 1,7 z6
	3 mL vial
	6

	40297
	H:L
	All phases having l
	3 mL vial
	5

	40298
	H:E
	All phases having e
	3 mL vial
	5

	40299
	H:G
	All phases having g and m,t
	3 mL vial
	5

	73540
	H:Z4
	All phases having Z4
	1 mL vial
	5

	73542
	H:q,s,t,p,u
	q,s,t,p,u
	1 mL vial
	5

	23847
	H:b
	
	3 mL vial
	5

	23849
	H:d
	
	3 mL vial
	6

	10
	H:i
	
	3 mL vial
	7

	40303
	H:k
	
	3 mL vial
	4

	40304
	H:r
	
	3 mL vial
	4

	40331
	H:f
	
	3 mL vial
	5

	40329
	H:h
	
	3 mL vial
	5

	40332
	H:m
	
	3 mL vial
	6

	40338
	H:v
	
	3 mL vial
	4

	40339
	H:w
	
	3 mL vial
	4

	40340
	H:2
	
	3 mL vial
	6

	40341
	H:5
	
	3 mL vial
	4


3、丹麦SSI沙门菌H相诱导血清
	货号
	产品名称
	检测因子
	包装
	数量

	40363
	SG 1
	a + b + c + z10
	3 mL vial
	6

	40364
	SG 2
	d + i + e,h
	3 mL vial
	16

	40365
	SG 3
	k + y + L*
	3 mL vial
	6

	40367
	SG 5
	e,n,x + e,n,z15
	3 mL vial
	6

	40368
	SG 6
	1* + z6
	3 mL vial
	6

	40369
	SGG
	All phases having g or m,t
	3 mL vial
	6

	40370
	SGZ4
	Z4,Z23 + Z4,Z24 + Z4,Z32
	3 mL vial
	6

	40381
	H:r
	
	3 mL vial
	6

	40382
	H:z
	
	3 mL vial
	6


4、OXOID药敏纸片
	品名
	规格描述
	数量

	氨苄两林
	AMP，lOug，OXOID-5支/盒
	6盒

	头孢他啶
	CAZ，3ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	环丙沙星
	CIP，5ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	氯霉素
	CHL，30ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	头孢噻肟
	CTX，30ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	头孢毗肟
	FEP，30ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	庆大霉素
	GEN，10ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	萘啶酸
	NAL，30ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	磺胺甲二唑
	SMX，200ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	链霉素
	STR，10ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	四环素
	TCY，30ug，OXOID-5支/盒
	6盒

	甲氧苄啶
	TMP，5ug，OXOID-5支/盒
	6盒


包三：

一．采购数量：
	序号
	产品名称
	采购数量

	1
	API 20E生化条
	30盒

	2
	VITEK 2鉴定卡
	40盒

	3
	SeaKem Gold agarose琼脂糖
	5瓶

	4
	Falcon 2054管
	5箱


二. 参数要求：
1、20100  API 20E   肠道发酵菌(常规套装) 应用于API手工鉴定系统， 25 测试/盒。
非生产商报价必须提供所报产品的授权书。
2、21341  VITEK 2  革兰氏阴性细菌鉴定卡 应用于VITEK 2细菌鉴定仪，20测试/盒。

非生产商报价必须提供所报产品的授权书。
3、原装进口，Cambrex-50150，125G/瓶。

4、352003，5ML，1000支/箱。

包四：

一．采购数量：
	序号
	名称
	采购数量

	1
	限制性内切酶BlnI
	25包

	2
	限制性内切酶NotI
	25包

	3
	限制性内切酶XbaI
	30包


二. 参数要求：
1、TAKARA-D1022B，750U。
2、Premega-R6435, 1000U。

3、Premega-R6185，10000U。

